## LR TEMP TEST SN 49975
TEST RESULTS: THERMOTRON TEMPERATURE CHAMBER MODEL #S-16-8200 LR TEMP TEST
| TIME | AIR TEMP | SET POINT | LOAD TEMP | LOAD TEMP SETPOINT
| 10:24:18 | 63 | 85 | 57.4 | 120 | LR TEMP TEST
| 10:25:16 | 62.8 | 85 | 57.2 | 120 | STEP
| 10:26:15 | 62.6 | 85 | 57 | 120 | STEP 1 RAMP
| 10:27:14 | 59.5 | -70 | 57.5 | -70
| 10:28:12 | 50.7 | -70 | 56 | -70
| 10:29:11 | 43.6 | -70 | 50.7 | -70
| 10:30:09 | 36.6 | -70 | 45.2 | -70
| 10:31:08 | 29.9 | -70 | 39.6 | -70
| 10:32:07 | 23.5 | -70 | 34.2 | -70
www.LRE.com | 10:33:05 | 17.8 | -70 | 29.1 | -70
sales@LRE.com | 10:34:04 | 12.6 | -70 | 24 | -70
323-770-0634 | 10:35:02 | 7.6 | -70 | 19 | -70
| 10:36:01 | 3.3 | -70 | 14.8 | -70
Stock #397L | 10:37:00 | -1.2 | -70 | 10.5 | -70
| 10:37:58 | -5.2 | -70 | 6.1 | -70
| 10:38:57 | -9.1 | -70 | 2 | -70
| 10:39:55 | -12.7 | -70 | -2.1 | -70
| 10:40:54 | -16.3 | -70 | -5.9 | -70
| 10:41:53 | -20.1 | -70 | -9.9 | -70
| 10:42:51 | -23.2 | -70 | -13.5 | -70
| 10:43:50 | -26.4 | -70 | -17 | -70
| 10:44:48 | -29.7 | -70 | -20.5 | -70
| 10:45:47 | -32.6 | -70 | -23.8 | -70
| 10:46:46 | -35.5 | -70 | -27 | -70
| 10:47:44 | -38.3 | -70 | -30 | -70
| 10:48:43 | -41 | -70 | -32.9 | -70
| 10:49:41 | -43.6 | -70 | -35.5 | -70
| 10:50:40 | -46 | -70 | -38.2 | -70
| 10:51:39 | -48.1 | -70 | -40.5 | -70
| 10:52:37 | -50.1 | -70 | -42.7 | -70
| 10:53:36 | -52.1 | -70 | -45 | -70
| 10:54:34 | -54.1 | -70 | -47.2 | -70
| 10:55:33 | -55.8 | -70 | -49.3 | -70
| 10:56:31 | -57.5 | -70 | -51.2 | -70
| 10:57:30 | -59.1 | -70 | -53 | -70
| 10:58:29 | -60.7 | -70 | -54.7 | -70
| 10:59:27 | -62.1 | -70 | -56.3 | -70
| 11:00:26 | -63.4 | -70 | -57.9 | -70
| 11:01:24 | -64.5 | -70 | -59.3 | -70
| 11:02:23 | -65.6 | -70 | -60.6 | -70
| 11:03:22 | -66.6 | -70 | -61.9 | -70
| 11:04:20 | -67.5 | -70 | -63 | -70
| 11:05:19 | -68.3 | -70 | -64.1 | -70
| 11:06:17 | -68.9 | -70 | -64.9 | -70 | STEP 2 SOAK
| 11:07:16 | -69.5 | -70 | -65.7 | -70 | 39 MN/3.3
| 11:08:15 | -70 | -70 | -66.3 | -70
| 11:09:13 | -69.9 | -70 | -66.8 | -70
| 11:10:12 | -69.5 | -70 | -66.8 | -70
| 11:11:10 | -69.6 | -70 | -66.8 | -70
| 11:12:09 | -70 | -70 | -67 | -70
| 11:13:07 | -70.3 | -70 | -67.5 | -70
| 11:14:06 | -70.3 | -70 | -67.7 | -70
| 11:15:05 | -70.2 | -70 | -67.8 | -70
| 11:16:03 | -70.2 | -70 | -67.9 | -70
| 11:17:02 | -70.2 | -70 | -67.9 | -70
| 11:18:00 | -70.2 | -70 | -67.9 | -70
| 11:18:59 | -70.1 | -70 | -68 | -70
| 11:19:58 | -70.2 | -70 | -68.1 | -70
| 11:20:56 | -70.2 | -70 | -68.1 | -70
| 11:21:55 | -70.1 | -70 | -68.1 | -70
| 11:22:53 | -70.1 | -70 | -68.2 | -70
| 11:23:52 | -70.2 | -70 | -68.2 | -70
| 11:24:51 | -70 | -70 | -68.2 | -70
| 11:25:49 | -70 | -70 | -68.2 | -70
| 11:26:48 | -70.1 | -70 | -68.2 | -70
| 11:27:46 | -70.1 | -70 | -68.3 | -70
| 11:28:45 | -70 | -70 | -68.3 | -70
| 11:29:44 | -70 | -70 | -68.2 | -70
| 11:30:42 | -70.1 | -70 | -68.3 | -70
| 11:31:41 | -70.1 | -70 | -68.4 | -70
| 11:32:39 | -70 | -70 | -68.3 | -70
| 11:33:38 | -70 | -70 | -68.3 | -70
| 11:34:37 | -70.1 | -70 | -68.4 | -70 | STEP 3 RAMP
| 11:35:35 | -56.6 | 150 | -64.1 | 150
| 11:36:34 | -45 | 150 | -53.5 | 150
| 11:37:32 | -36.5 | 150 | -45.1 | 150
| 11:38:31 | -28.9 | 150 | -37.7 | 150
| 11:39:29 | -21.5 | 150 | -30.9 | 150
| 11:40:28 | -14.3 | 150 | -24.1 | 150
| 11:41:27 | -7.7 | 150 | -17.5 | 150
| 11:42:25 | -1.3 | 150 | -11.3 | 150
| 11:43:24 | 4.9 | 150 | -5.3 | 150
| 11:44:22 | 10.6 | 150 | 0.4 | 150
| 11:45:21 | 16.2 | 150 | 5.7 | 150
| 11:46:20 | 21.6 | 150 | 11.2 | 150
| 11:47:18 | 27.2 | 150 | 16.1 | 150
| 11:48:17 | 32.5 | 150 | 20.9 | 150
| 11:49:15 | 37.7 | 150 | 26.1 | 150
| 11:50:14 | 42.7 | 150 | 31.2 | 150
| 11:51:13 | 47.7 | 150 | 36.1 | 150
| 11:52:11 | 52.5 | 150 | 40.8 | 150
| 11:53:10 | 57.4 | 150 | 45.5 | 150
| 11:54:08 | 62 | 150 | 49.9 | 150
| 11:55:07 | 66.6 | 150 | 54.4 | 150
| 11:56:06 | 71.2 | 150 | 58.9 | 150
| 11:57:04 | 75.6 | 150 | 63.3 | 150
| 11:58:03 | 79.9 | 150 | 67.6 | 150
| 11:59:01 | 84.2 | 150 | 71.5 | 150
| 12:00:00 | 88.6 | 150 | 75.9 | 150
| 12:00:58 | 92.8 | 150 | 79.7 | 150
| 12:01:57 | 96.9 | 150 | 83.7 | 150
| 12:02:56 | 100.9 | 150 | 87.8 | 150
| 12:03:54 | 104.9 | 150 | 91.5 | 150
| 12:04:53 | 108.9 | 150 | 95.4 | 150
| 12:05:52 | 112.8 | 150 | 99.5 | 150
| 12:06:50 | 116.7 | 150 | 103.1 | 150
| 12:07:49 | 120.4 | 150 | 106.6 | 150
| 12:08:47 | 124.2 | 150 | 110.3 | 150
| 12:09:46 | 127.8 | 150 | 113.8 | 150
| 12:10:44 | 131.5 | 150 | 117.4 | 150
| 12:11:43 | 135 | 150 | 120.9 | 150
| 12:12:42 | 138.7 | 150 | 124.3 | 150
| 12:13:40 | 142.1 | 150 | 127.7 | 150
| 12:14:39 | 144.8 | 150 | 130.6 | 150
| 12:15:37 | 147 | 150 | 133.3 | 150
| 12:16:36 | 148.6 | 150 | 135.6 | 150
| 12:17:35 | 149.8 | 150 | 137.2 | 150 | STEP 4 SOAK
| 12:18:33 | 150.2 | 150 | 138.8 | 150 | 42 MN/5.2
| 12:19:32 | 150.3 | 150 | 139.7 | 150
| 12:20:30 | 150.3 | 150 | 140.4 | 150
| 12:21:29 | 150.3 | 150 | 140.6 | 150
| 12:22:28 | 150.3 | 150 | 140.9 | 150
| 12:23:26 | 150.2 | 150 | 141.2 | 150
| 12:24:25 | 150.2 | 150 | 141.7 | 150
| 12:25:23 | 150.2 | 150 | 142 | 150
| 12:26:22 | 150.1 | 150 | 142.4 | 150
| 12:27:20 | 150.1 | 150 | 142.7 | 150
| 12:28:19 | 150.1 | 150 | 142.9 | 150
| 12:29:18 | 150.1 | 150 | 143.1 | 150
| 12:30:16 | 150.1 | 150 | 143.4 | 150
| 12:31:15 | 150.1 | 150 | 143.5 | 150
| 12:32:13 | 150.1 | 150 | 143.7 | 150
| 12:33:12 | 150 | 150 | 143.8 | 150
| 12:34:11 | 150.1 | 150 | 144.1 | 150
| 12:35:09 | 150.1 | 150 | 144.2 | 150
| 12:36:08 | 150.1 | 150 | 144.3 | 150
| 12:37:07 | 150.1 | 150 | 144.4 | 150
| 12:38:05 | 150.1 | 150 | 144.5 | 150
| 12:39:04 | 150.1 | 150 | 144.7 | 150
| 12:40:02 | 150 | 150 | 144.9 | 150
| 12:41:01 | 150 | 150 | 144.9 | 150
| 12:41:59 | 150 | 150 | 145 | 150
| 12:42:58 | 150.1 | 150 | 145 | 150
| 12:43:57 | 150 | 150 | 145.2 | 150
| 12:44:55 | 150 | 150 | 145.2 | 150 | CYCLE 1
| 12:45:54 | 150 | 150 | 145.3 | 150 | STEP 5 RAMP
| 12:46:52 | 145.5 | -55 | 144.4 | -55
| 12:47:51 | 128.9 | -55 | 137.6 | -55
| 12:48:50 | 118.4 | -55 | 128.4 | -55
| 12:49:48 | 109.9 | -55 | 120.8 | -55
| 12:50:47 | 102.2 | -55 | 113.8 | -55
| 12:51:45 | 95.4 | -55 | 107.6 | -55
| 12:52:44 | 89 | -55 | 101.7 | -55
| 12:53:42 | 83.3 | -55 | 96 | -55
| 12:54:41 | 78 | -55 | 91 | -55
| 12:55:40 | 73 | -55 | 86.1 | -55
| 12:56:38 | 68 | -55 | 81.2 | -55
| 12:57:37 | 63.4 | -55 | 76.4 | -55
| 12:58:35 | 59.1 | -55 | 72 | -55
| 12:59:34 | 54.6 | -55 | 67.5 | -55
| 13:00:33 | 50.4 | -55 | 63.3 | -55
| 13:01:31 | 46.5 | -55 | 59.2 | -55
| 13:02:30 | 42.8 | -55 | 55.1 | -55
| 13:03:28 | 39 | -55 | 51 | -55
| 13:04:27 | 35.3 | -55 | 47.1 | -55
| 13:05:26 | 31.7 | -55 | 43.3 | -55
| 13:06:24 | 27.9 | -55 | 39.5 | -55
| 13:07:23 | 24.3 | -55 | 35.7 | -55
| 13:08:21 | 20.7 | -55 | 32.1 | -55
| 13:09:20 | 16.9 | -55 | 28.4 | -55
| 13:10:19 | 13.4 | -55 | 24.6 | -55
| 13:11:17 | 9.6 | -55 | 21 | -55
| 13:12:16 | 6.1 | -55 | 17.3 | -55
| 13:13:14 | 2.5 | -55 | 14 | -55
| 13:14:13 | -0.8 | -55 | 10.3 | -55
| 13:15:11 | -4.3 | -55 | 6.8 | -55
| 13:16:10 | -7.6 | -55 | 3.2 | -55
| 13:17:09 | -10.8 | -55 | -0.2 | -55
| 13:18:07 | -14.1 | -55 | -3.6 | -55
| 13:19:06 | -17.1 | -55 | -6.8 | -55
| 13:20:04 | -20 | -55 | -10.2 | -55
| 13:21:03 | -23.1 | -55 | -13.4 | -55
| 13:22:02 | -25.9 | -55 | -16.5 | -55
| 13:23:00 | -28.6 | -55 | -19.6 | -55
| 13:23:59 | -31.1 | -55 | -22.6 | -55
| 13:24:57 | -33.7 | -55 | -25.4 | -55
| 13:25:56 | -36.2 | -55 | -28.1 | -55
| 13:26:55 | -38.7 | -55 | -30.8 | -55
| 13:27:53 | -41.2 | -55 | -33.2 | -55
| 13:28:52 | -43.5 | -55 | -35.7 | -55
| 13:29:50 | -45.7 | -55 | -38.1 | -55
| 13:30:49 | -47.8 | -55 | -40.3 | -55
| 13:31:48 | -49.5 | -55 | -42.5 | -55
| 13:32:46 | -51.2 | -55 | -44.3 | -55
| 13:33:45 | -52.7 | -55 | -46.1 | -55
| 13:34:43 | -54.1 | -55 | -47.8 | -55 | STEP 6 SOAK
| 13:35:42 | -55.6 | -55 | -49.5 | -55 | 48 MN/4.2
| 13:36:41 | -56.8 | -55 | -50.9 | -55
| 13:37:39 | -55.9 | -55 | -51.8 | -55
| 13:38:38 | -55.8 | -55 | -52.1 | -55
| 13:39:36 | -55.5 | -55 | -52.2 | -55
| 13:40:35 | -55.4 | -55 | -52.3 | -55
| 13:41:33 | -55.3 | -55 | -52.3 | -55
| 13:42:32 | -55.2 | -55 | -52.4 | -55
| 13:43:31 | -55.1 | -55 | -52.4 | -55
| 13:44:29 | -55.1 | -55 | -52.5 | -55
| 13:45:28 | -55.1 | -55 | -52.5 | -55
| 13:46:26 | -55 | -55 | -52.6 | -55
| 13:47:25 | -55 | -55 | -52.6 | -55
| 13:48:24 | -55.1 | -55 | -52.6 | -55
| 13:49:22 | -55 | -55 | -52.7 | -55
| 13:50:21 | -54.9 | -55 | -52.7 | -55
| 13:51:19 | -55.1 | -55 | -52.7 | -55
| 13:52:18 | -55.1 | -55 | -52.9 | -55
| 13:53:17 | -54.9 | -55 | -52.8 | -55
| 13:54:15 | -55.1 | -55 | -52.8 | -55
| 13:55:14 | -55 | -55 | -53 | -55
| 13:56:12 | -54.9 | -55 | -53 | -55
| 13:57:11 | -55.2 | -55 | -53 | -55
| 13:58:10 | -54.9 | -55 | -53 | -55
| 13:59:08 | -55.1 | -55 | -53 | -55
| 14:00:07 | -55 | -55 | -53.1 | -55
| 14:01:05 | -54.9 | -55 | -53.1 | -55
| 14:02:04 | -55.2 | -55 | -53 | -55
| 14:03:03 | -54.9 | -55 | -53.1 | -55
| 14:04:01 | -55 | -55 | -53.1 | -55
| 14:05:00 | -55.1 | -55 | -53.1 | -55
| 14:05:58 | -54.9 | -55 | -53.2 | -55
| 14:06:57 | -55 | -55 | -53.1 | -55
| 14:07:55 | -55.1 | -55 | -53.2 | -55
| 14:08:54 | -54.9 | -55 | -53.2 | -55
| 14:09:53 | -54.9 | -55 | -53.2 | -55
| 14:10:51 | -55 | -55 | -53.2 | -55
| 14:11:50 | -55 | -55 | -53.2 | -55
| 14:12:48 | -55 | -55 | -53.2 | -55
| 14:13:47 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:14:46 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:15:44 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:16:43 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:17:41 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:18:40 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:19:39 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:20:37 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 14:21:36 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:22:34 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:23:33 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:24:31 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:25:30 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:26:29 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:27:27 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:28:26 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:29:24 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:30:23 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:31:22 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 14:32:20 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:33:19 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:34:17 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:35:16 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 14:36:15 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:37:13 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 14:38:12 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 14:39:10 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:40:09 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 14:41:08 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:42:06 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:43:05 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:44:03 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:45:02 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:46:01 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:46:59 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:47:58 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:48:56 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 14:49:55 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 14:50:54 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:51:52 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 14:52:51 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 14:53:49 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 14:54:48 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 14:55:46 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 14:56:45 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:57:44 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 14:58:42 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 14:59:41 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 15:00:39 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 15:01:38 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 15:02:37 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 15:03:35 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 15:04:34 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 15:05:32 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 15:06:31 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 15:07:30 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 15:08:28 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 15:09:27 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 15:10:25 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:11:24 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 15:12:23 | -55.1 | -55 | -53.8 | -55
| 15:13:21 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:14:20 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 15:15:18 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:16:17 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:17:15 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 15:18:14 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:19:13 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:20:11 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:21:10 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 15:22:08 | -55.1 | -55 | -53.8 | -55
| 15:23:07 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:24:06 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 15:25:04 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:26:03 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:27:01 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:28:00 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:28:59 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:29:57 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:30:56 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 15:31:54 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:32:53 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 15:33:52 | -55 | -55 | -53.7 | -55 | STEP 7 RAMP
| 15:34:50 | -39.6 | 100 | -47.7 | 100
| 15:35:49 | -29.3 | 100 | -37.9 | 100
| 15:36:47 | -21 | 100 | -30 | 100
| 15:37:46 | -13.3 | 100 | -22.7 | 100
| 15:38:45 | -5.9 | 100 | -15.8 | 100
| 15:39:43 | 1 | 100 | -9.1 | 100
| 15:40:42 | 7.4 | 100 | -3.1 | 100
| 15:41:40 | 13.6 | 100 | 2.9 | 100
| 15:42:39 | 19.4 | 100 | 8.7 | 100
| 15:43:37 | 25.2 | 100 | 14.1 | 100
| 15:44:36 | 30.7 | 100 | 19 | 100
| 15:45:35 | 36.1 | 100 | 24.4 | 100
| 15:46:33 | 41.3 | 100 | 29.8 | 100
| 15:47:32 | 46.2 | 100 | 34.6 | 100
| 15:48:30 | 51.2 | 100 | 39.5 | 100
| 15:49:29 | 56.2 | 100 | 44.4 | 100
| 15:50:28 | 61.1 | 100 | 48.8 | 100
| 15:51:26 | 65.7 | 100 | 53.4 | 100
| 15:52:25 | 70.3 | 100 | 57.9 | 100
| 15:53:23 | 74.9 | 100 | 62.1 | 100
| 15:54:22 | 79.3 | 100 | 66.5 | 100
| 15:55:21 | 83.9 | 100 | 70.9 | 100
| 15:56:19 | 88.4 | 100 | 75.2 | 100
| 15:57:18 | 92.8 | 100 | 79.7 | 100
| 15:58:16 | 95.6 | 100 | 83.2 | 100
| 15:59:15 | 97.8 | 100 | 86.1 | 100
| 16:00:14 | 99.4 | 100 | 88.5 | 100 | STEP 8 SOAK
| 16:01:12 | 100.1 | 100 | 90.1 | 100 | 26 MN/5.9
| 16:02:11 | 100.4 | 100 | 91.3 | 100
| 16:03:09 | 100.5 | 100 | 92.1 | 100
| 16:04:08 | 100.4 | 100 | 92.7 | 100
| 16:05:06 | 100.3 | 100 | 93 | 100
| 16:06:05 | 100.2 | 100 | 93.3 | 100
| 16:07:04 | 100.2 | 100 | 93.6 | 100
| 16:08:02 | 100.2 | 100 | 93.9 | 100
| 16:09:01 | 100.2 | 100 | 94.2 | 100
| 16:09:59 | 100.1 | 100 | 94.6 | 100
| 16:10:58 | 100.2 | 100 | 94.8 | 100
| 16:11:57 | 100.1 | 100 | 95 | 100
| 16:12:55 | 100.1 | 100 | 95.3 | 100
| 16:13:54 | 100.1 | 100 | 95.4 | 100
| 16:14:52 | 100.1 | 100 | 95.6 | 100
| 16:15:51 | 100.1 | 100 | 95.7 | 100
| 16:16:50 | 100.1 | 100 | 95.8 | 100
| 16:17:48 | 100.1 | 100 | 96.1 | 100
| 16:18:47 | 100.1 | 100 | 96.2 | 100
| 16:19:45 | 100.1 | 100 | 96.3 | 100
| 16:20:44 | 100.1 | 100 | 96.4 | 100
| 16:21:43 | 100 | 100 | 96.5 | 100
| 16:22:41 | 100 | 100 | 96.6 | 100
| 16:23:40 | 100 | 100 | 96.7 | 100
| 16:24:38 | 100 | 100 | 96.8 | 100
| 16:25:37 | 100 | 100 | 96.9 | 100
| 16:26:36 | 100 | 100 | 97 | 100
| 16:27:34 | 100 | 100 | 97 | 100
| 16:28:33 | 100 | 100 | 97.1 | 100
| 16:29:31 | 100 | 100 | 97.1 | 100
| 16:30:30 | 100 | 100 | 97.2 | 100
| 16:31:28 | 100 | 100 | 97.2 | 100
| 16:32:27 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 16:33:26 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 16:34:24 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 16:35:23 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 16:36:21 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 16:37:20 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 16:38:19 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 16:39:17 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 16:40:16 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 16:41:14 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 16:42:13 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 16:43:12 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:44:10 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:45:09 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:46:07 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:47:06 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:48:05 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 16:49:03 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 16:50:02 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 16:51:00 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 16:51:59 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:52:57 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:53:56 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:54:55 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:55:53 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:56:52 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:57:50 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 16:58:49 | 100 | 100 | 97.9 | 100 | CYCLE 2
| 16:59:48 | 98.7 | -55 | 97.8 | -55 | STEP 5 RAMP
| 17:00:46 | 88 | -55 | 94.1 | -55
| 17:01:45 | 79.1 | -55 | 87.1 | -55
| 17:02:43 | 71.8 | -55 | 80.8 | -55
| 17:03:42 | 65.3 | -55 | 75 | -55
| 17:04:41 | 59.3 | -55 | 69.6 | -55
| 17:05:39 | 53.9 | -55 | 64.5 | -55
| 17:06:38 | 49 | -55 | 59.8 | -55
| 17:07:36 | 44.2 | -55 | 55.2 | -55
| 17:08:35 | 39.7 | -55 | 50.7 | -55
| 17:09:34 | 35.7 | -55 | 46.7 | -55
| 17:10:32 | 31.7 | -55 | 42.4 | -55
| 17:11:31 | 27.8 | -55 | 38.5 | -55
| 17:12:29 | 23.8 | -55 | 34.6 | -55
| 17:13:28 | 19.7 | -55 | 30.7 | -55
| 17:14:26 | 15.8 | -55 | 26.8 | -55
| 17:15:25 | 12 | -55 | 23 | -55
| 17:16:24 | 8.4 | -55 | 19.3 | -55
| 17:17:22 | 4.6 | -55 | 15.6 | -55
| 17:18:21 | 1 | -55 | 12.1 | -55
| 17:19:19 | -2.5 | -55 | 8.4 | -55
| 17:20:18 | -5.9 | -55 | 4.7 | -55
| 17:21:17 | -9.2 | -55 | 1.2 | -55
| 17:22:15 | -12.6 | -55 | -2.3 | -55
| 17:23:14 | -15.7 | -55 | -5.9 | -55
| 17:24:12 | -18.6 | -55 | -9.1 | -55
| 17:25:11 | -21.8 | -55 | -12.6 | -55
| 17:26:10 | -24.6 | -55 | -15.6 | -55
| 17:27:08 | -27.3 | -55 | -18.6 | -55
| 17:28:07 | -30.1 | -55 | -21.6 | -55
| 17:29:05 | -32.7 | -55 | -24.5 | -55
| 17:30:04 | -35.2 | -55 | -27.3 | -55
| 17:31:03 | -37.7 | -55 | -29.9 | -55
| 17:32:01 | -40.2 | -55 | -32.5 | -55
| 17:33:00 | -42.5 | -55 | -35 | -55
| 17:33:58 | -44.8 | -55 | -37.4 | -55
| 17:34:57 | -47 | -55 | -39.7 | -55
| 17:35:56 | -48.8 | -55 | -41.8 | -55
| 17:36:54 | -50.4 | -55 | -43.8 | -55
| 17:37:53 | -52 | -55 | -45.6 | -55
| 17:38:51 | -53.6 | -55 | -47.3 | -55
| 17:39:50 | -55 | -55 | -49 | -55 | STEP 6 SOAK
| 17:40:48 | -56.4 | -55 | -50.6 | -55 | 40 MN/3.8
| 17:41:47 | -56.9 | -55 | -51.9 | -55
| 17:42:46 | -56.1 | -55 | -52.2 | -55
| 17:43:44 | -55.5 | -55 | -52.3 | -55
| 17:44:43 | -55 | -55 | -52.3 | -55
| 17:45:41 | -55 | -55 | -52.2 | -55
| 17:46:40 | -55.1 | -55 | -52.4 | -55
| 17:47:39 | -55 | -55 | -52.5 | -55
| 17:48:37 | -55 | -55 | -52.5 | -55
| 17:49:36 | -54.9 | -55 | -52.6 | -55
| 17:50:34 | -55 | -55 | -52.8 | -55
| 17:51:33 | -55.1 | -55 | -52.8 | -55
| 17:52:32 | -55.1 | -55 | -53 | -55
| 17:53:30 | -55.3 | -55 | -53.2 | -55
| 17:54:29 | -55.2 | -55 | -53.2 | -55
| 17:55:27 | -55.2 | -55 | -53.3 | -55
| 17:56:26 | -55.2 | -55 | -53.3 | -55
| 17:57:25 | -55.1 | -55 | -53.3 | -55
| 17:58:23 | -55.1 | -55 | -53.3 | -55
| 17:59:22 | -55.1 | -55 | -53.3 | -55
| 18:00:20 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 18:01:19 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 18:02:17 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 18:03:16 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 18:04:15 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 18:05:13 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 18:06:12 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 18:07:10 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 18:08:09 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 18:09:08 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 18:10:06 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 18:11:05 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 18:12:03 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 18:13:02 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 18:14:01 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 18:14:59 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 18:15:58 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 18:16:56 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 18:17:55 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:18:54 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 18:19:52 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 18:20:51 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:21:49 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:22:48 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:23:47 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 18:24:45 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:25:44 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:26:42 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:27:41 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:28:40 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 18:29:38 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:30:37 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:31:35 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:32:34 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:33:32 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:34:31 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:35:30 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:36:28 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:37:27 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:38:25 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:39:24 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:40:23 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:41:21 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:42:20 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:43:18 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:44:17 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:45:16 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:46:14 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:47:13 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 18:48:11 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:49:10 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:50:09 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:51:07 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:52:06 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:53:04 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 18:54:03 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:55:02 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:56:00 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 18:56:59 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:57:57 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 18:58:56 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 18:59:54 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:00:53 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 19:01:52 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 19:02:50 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:03:49 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:04:47 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:05:46 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 19:06:45 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 19:07:43 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:08:42 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 19:09:40 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:10:39 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 19:11:38 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:12:36 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:13:35 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 19:14:33 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:15:32 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:16:30 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:17:29 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:18:28 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:19:26 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:20:25 | -55.1 | -55 | -53.8 | -55
| 19:21:23 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:22:22 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:23:21 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:24:19 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:25:18 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:26:16 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 19:27:15 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:28:14 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:29:12 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:30:11 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:31:09 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:32:08 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:33:07 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:34:05 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:35:04 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 19:36:02 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:37:01 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 19:38:00 | -55 | -55 | -53.8 | -55 | STEP 7 RAMP
| 19:38:58 | -44.9 | 100 | -51.8 | 100
| 19:39:57 | -32.6 | 100 | -41.1 | 100
| 19:40:55 | -23.3 | 100 | -32.3 | 100
| 19:41:54 | -15.5 | 100 | -24.8 | 100
| 19:42:52 | -7.9 | 100 | -17.8 | 100
| 19:43:51 | -0.8 | 100 | -10.9 | 100
| 19:44:50 | 6 | 100 | -4.7 | 100
| 19:45:48 | 12.3 | 100 | 1.6 | 100
| 19:46:47 | 18.3 | 100 | 7.5 | 100
| 19:47:45 | 24 | 100 | 12.9 | 100
| 19:48:44 | 29.8 | 100 | 18.2 | 100
| 19:49:43 | 35.4 | 100 | 23.3 | 100
| 19:50:41 | 41 | 100 | 28.9 | 100
| 19:51:40 | 46.3 | 100 | 34.2 | 100
| 19:52:38 | 51.4 | 100 | 39.1 | 100
| 19:53:37 | 56.5 | 100 | 44.1 | 100
| 19:54:36 | 61.4 | 100 | 48.9 | 100
| 19:55:34 | 66.2 | 100 | 53.6 | 100
| 19:56:33 | 71.1 | 100 | 58.4 | 100
| 19:57:31 | 75.8 | 100 | 62.9 | 100
| 19:58:30 | 80.5 | 100 | 67.5 | 100
| 19:59:29 | 85.1 | 100 | 71.7 | 100
| 20:00:27 | 89.6 | 100 | 76.4 | 100
| 20:01:26 | 93.6 | 100 | 80.7 | 100
| 20:02:24 | 96.1 | 100 | 84 | 100
| 20:03:23 | 98.2 | 100 | 86.6 | 100
| 20:04:21 | 99.5 | 100 | 88.8 | 100 | STEP 8 SOAK
| 20:05:20 | 100.3 | 100 | 90.3 | 100 | 26 MN/5.9
| 20:06:19 | 100.5 | 100 | 91.5 | 100
| 20:07:17 | 100.4 | 100 | 92.2 | 100
| 20:08:16 | 100.3 | 100 | 92.7 | 100
| 20:09:14 | 100.3 | 100 | 93 | 100
| 20:10:13 | 100.2 | 100 | 93.4 | 100
| 20:11:12 | 100.2 | 100 | 93.7 | 100
| 20:12:10 | 100.2 | 100 | 94 | 100
| 20:13:09 | 100.1 | 100 | 94.3 | 100
| 20:14:07 | 100.1 | 100 | 94.6 | 100
| 20:15:06 | 100.2 | 100 | 94.8 | 100
| 20:16:05 | 100.1 | 100 | 95.1 | 100
| 20:17:03 | 100.1 | 100 | 95.3 | 100
| 20:18:02 | 100.1 | 100 | 95.5 | 100
| 20:19:00 | 100.1 | 100 | 95.6 | 100
| 20:19:59 | 100.1 | 100 | 95.8 | 100
| 20:20:58 | 100.1 | 100 | 96 | 100
| 20:21:56 | 100.1 | 100 | 96.1 | 100
| 20:22:55 | 100.1 | 100 | 96.2 | 100
| 20:23:53 | 100.1 | 100 | 96.4 | 100
| 20:24:52 | 100 | 100 | 96.5 | 100
| 20:25:51 | 100.1 | 100 | 96.5 | 100
| 20:26:49 | 100.1 | 100 | 96.7 | 100
| 20:27:48 | 100 | 100 | 96.8 | 100
| 20:28:46 | 100 | 100 | 96.8 | 100
| 20:29:45 | 100 | 100 | 96.9 | 100
| 20:30:44 | 100 | 100 | 97 | 100
| 20:31:42 | 100 | 100 | 97 | 100
| 20:32:41 | 100 | 100 | 97.1 | 100
| 20:33:39 | 100 | 100 | 97.1 | 100
| 20:34:38 | 100 | 100 | 97.2 | 100
| 20:35:36 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 20:36:35 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 20:37:34 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 20:38:32 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 20:39:31 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 20:40:29 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 20:41:28 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 20:42:27 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 20:43:25 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 20:44:24 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 20:45:22 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 20:46:21 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 20:47:20 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 20:48:18 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 20:49:17 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 20:50:15 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 20:51:14 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 20:52:12 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 20:53:11 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 20:54:10 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 20:55:08 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 20:56:07 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 20:57:05 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 20:58:04 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 20:59:03 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 21:00:01 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 21:01:00 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 21:01:58 | 100 | 100 | 98 | 100
| 21:02:57 | 100 | 100 | 98 | 100 | CYCLE 3
| 21:03:56 | 97.6 | -55 | 97.6 | -55 | STEP 5 RAMP
| 21:04:54 | 85.5 | -55 | 92.5 | -55
| 21:05:53 | 77.4 | -55 | 85.5 | -55
| 21:06:51 | 70.2 | -55 | 79.3 | -55
| 21:07:50 | 63.7 | -55 | 73.4 | -55
| 21:08:49 | 57.8 | -55 | 68.2 | -55
| 21:09:47 | 52.6 | -55 | 63.2 | -55
| 21:10:46 | 47.7 | -55 | 58.4 | -55
| 21:11:44 | 42.9 | -55 | 53.8 | -55
| 21:12:43 | 38.5 | -55 | 49.6 | -55
| 21:13:42 | 34.4 | -55 | 45.2 | -55
| 21:14:40 | 30.3 | -55 | 41.2 | -55
| 21:15:39 | 26.3 | -55 | 37 | -55
| 21:16:37 | 22 | -55 | 33 | -55
| 21:17:36 | 17.9 | -55 | 29 | -55
| 21:18:34 | 14.1 | -55 | 25.1 | -55
| 21:19:33 | 10.3 | -55 | 21.1 | -55
| 21:20:32 | 6.5 | -55 | 17.5 | -55
| 21:21:30 | 2.8 | -55 | 13.9 | -55
| 21:22:29 | -0.8 | -55 | 10.3 | -55
| 21:23:27 | -4.2 | -55 | 6.4 | -55
| 21:24:26 | -7.8 | -55 | 2.8 | -55
| 21:25:25 | -11.2 | -55 | -0.7 | -55
| 21:26:23 | -14.5 | -55 | -4.4 | -55
| 21:27:22 | -17.5 | -55 | -7.8 | -55
| 21:28:20 | -20.8 | -55 | -11.2 | -55
| 21:29:19 | -23.7 | -55 | -14.5 | -55
| 21:30:18 | -26.5 | -55 | -17.7 | -55
| 21:31:16 | -29.4 | -55 | -20.7 | -55
| 21:32:15 | -32.1 | -55 | -23.6 | -55
| 21:33:13 | -34.6 | -55 | -26.5 | -55
| 21:34:12 | -37.2 | -55 | -29.3 | -55
| 21:35:11 | -39.8 | -55 | -32.1 | -55
| 21:36:09 | -42.2 | -55 | -34.6 | -55
| 21:37:08 | -44.5 | -55 | -37 | -55
| 21:38:06 | -46.8 | -55 | -39.3 | -55
| 21:39:05 | -48.7 | -55 | -41.5 | -55
| 21:40:03 | -50.4 | -55 | -43.6 | -55
| 21:41:02 | -51.9 | -55 | -45.4 | -55
| 21:42:01 | -53.5 | -55 | -47.2 | -55
| 21:42:59 | -55 | -55 | -48.9 | -55 | STEP 6 SOAK
| 21:43:58 | -56.4 | -55 | -50.5 | -55 | 39 MN/3.9
| 21:44:56 | -56.5 | -55 | -51.9 | -55
| 21:45:55 | -56 | -55 | -52 | -55
| 21:46:54 | -55.5 | -55 | -52.2 | -55
| 21:47:52 | -55.4 | -55 | -52.4 | -55
| 21:48:51 | -54.6 | -55 | -52.2 | -55
| 21:49:49 | -54.8 | -55 | -52.2 | -55
| 21:50:48 | -55.1 | -55 | -52.5 | -55
| 21:51:47 | -55 | -55 | -52.7 | -55
| 21:52:45 | -55 | -55 | -52.7 | -55
| 21:53:44 | -54.8 | -55 | -52.7 | -55
| 21:54:42 | -55.1 | -55 | -52.9 | -55
| 21:55:41 | -55.1 | -55 | -53 | -55
| 21:56:40 | -55.2 | -55 | -53.2 | -55
| 21:57:38 | -55.2 | -55 | -53.2 | -55
| 21:58:37 | -55.2 | -55 | -53.3 | -55
| 21:59:35 | -55.3 | -55 | -53.4 | -55
| 22:00:34 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 22:01:33 | -55.2 | -55 | -53.4 | -55
| 22:02:31 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 22:03:30 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 22:04:28 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 22:05:27 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 22:06:25 | -55.1 | -55 | -53.4 | -55
| 22:07:24 | -55 | -55 | -53.3 | -55
| 22:08:23 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 22:09:21 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 22:10:20 | -55 | -55 | -53.4 | -55
| 22:11:18 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 22:12:17 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 22:13:16 | -54.9 | -55 | -53.4 | -55
| 22:14:14 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 22:15:13 | -55.1 | -55 | -53.5 | -55
| 22:16:11 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 22:17:10 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 22:18:09 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 22:19:07 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 22:20:06 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 22:21:04 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 22:22:03 | -55 | -55 | -53.5 | -55
| 22:23:02 | -54.9 | -55 | -53.5 | -55
| 22:24:00 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:24:59 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:25:57 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:26:56 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 22:27:54 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 22:28:53 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:29:52 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:30:50 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 22:31:49 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:32:48 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:33:46 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:34:45 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:35:43 | -55.1 | -55 | -53.6 | -55
| 22:36:42 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:37:40 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:38:39 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:39:38 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:40:36 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:41:35 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 22:42:33 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:43:32 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 22:44:31 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:45:29 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:46:28 | -55 | -55 | -53.6 | -55
| 22:47:26 | -54.9 | -55 | -53.6 | -55
| 22:48:25 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:49:24 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:50:22 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 22:51:21 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 22:52:19 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:53:18 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:54:16 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:55:15 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 22:56:14 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:57:12 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 22:58:11 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 22:59:09 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:00:08 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 23:01:07 | -55.1 | -55 | -53.8 | -55
| 23:02:05 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:03:04 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:04:02 | -55.1 | -55 | -53.7 | -55
| 23:05:01 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:06:00 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:06:58 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 23:07:57 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:08:55 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:09:54 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 23:10:53 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:11:51 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:12:50 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:13:48 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:14:47 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:15:46 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:16:44 | -55 | -55 | -53.7 | -55
| 23:17:43 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:18:41 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:19:40 | -54.9 | -55 | -53.7 | -55
| 23:20:38 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:21:37 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:22:36 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:23:34 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:24:33 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:25:31 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:26:30 | -55.1 | -55 | -53.8 | -55
| 23:27:29 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:28:27 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:29:26 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:30:24 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:31:23 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:32:22 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:33:20 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:34:19 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:35:17 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:36:16 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:37:15 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:38:13 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:39:12 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:40:10 | -55 | -55 | -53.8 | -55
| 23:41:09 | -55 | -55 | -53.8 | -55 | STEP 7 RAMP
| 23:42:07 | -46.1 | 100 | -52.3 | 100
| 23:43:06 | -33.5 | 100 | -41.9 | 100
| 23:44:05 | -24.4 | 100 | -33.3 | 100
| 23:45:03 | -16.6 | 100 | -25.6 | 100
| 23:46:02 | -8.9 | 100 | -18.6 | 100
| 23:47:00 | -1.9 | 100 | -12 | 100
| 23:47:59 | 4.5 | 100 | -5.8 | 100
| 23:48:58 | 10.7 | 100 | 0.2 | 100
| 23:49:56 | 16.7 | 100 | 6.1 | 100
| 23:50:55 | 22.2 | 100 | 11.4 | 100
| 23:51:53 | 27.9 | 100 | 16.6 | 100
| 23:52:52 | 33.4 | 100 | 21.7 | 100
| 23:53:51 | 38.7 | 100 | 27.1 | 100
| 23:54:49 | 43.8 | 100 | 32 | 100
| 23:55:48 | 48.9 | 100 | 37 | 100
| 23:56:46 | 54 | 100 | 41.9 | 100
| 23:57:45 | 58.8 | 100 | 46.3 | 100
| 23:58:44 | 63.5 | 100 | 51.1 | 100
| 23:59:42 | 68.2 | 100 | 55.8 | 100
| 00:00:41 | 72.9 | 100 | 60.1 | 100
| 00:01:39 | 77.3 | 100 | 64.7 | 100
| 00:02:38 | 81.8 | 100 | 69 | 100
| 00:03:37 | 86.2 | 100 | 73.3 | 100
| 00:04:35 | 90.7 | 100 | 77.5 | 100
| 00:05:34 | 94.1 | 100 | 81.5 | 100
| 00:06:32 | 96.7 | 100 | 84.6 | 100
| 00:07:31 | 98.5 | 100 | 87.4 | 100
| 00:08:29 | 99.8 | 100 | 89.4 | 100 | STEP 8 SOAK
| 00:09:28 | 100.3 | 100 | 90.8 | 100 | 26 MN/5.9
| 00:10:27 | 100.5 | 100 | 91.8 | 100
| 00:11:25 | 100.4 | 100 | 92.4 | 100
| 00:12:24 | 100.3 | 100 | 92.9 | 100
| 00:13:23 | 100.3 | 100 | 93.2 | 100
| 00:14:22 | 100.2 | 100 | 93.5 | 100
| 00:15:20 | 100.2 | 100 | 93.9 | 100
| 00:16:19 | 100.2 | 100 | 94.2 | 100
| 00:17:17 | 100.2 | 100 | 94.5 | 100
| 00:18:16 | 100.1 | 100 | 94.8 | 100
| 00:19:15 | 100.1 | 100 | 95 | 100
| 00:20:13 | 100.1 | 100 | 95.1 | 100
| 00:21:12 | 100.1 | 100 | 95.4 | 100
| 00:22:10 | 100.1 | 100 | 95.6 | 100
| 00:23:09 | 100.1 | 100 | 95.7 | 100
| 00:24:07 | 100.1 | 100 | 95.9 | 100
| 00:25:06 | 100.1 | 100 | 96 | 100
| 00:26:05 | 100.1 | 100 | 96.2 | 100
| 00:27:03 | 100.1 | 100 | 96.3 | 100
| 00:28:02 | 100.1 | 100 | 96.4 | 100
| 00:29:00 | 100.1 | 100 | 96.5 | 100
| 00:29:59 | 100 | 100 | 96.6 | 100
| 00:30:58 | 100.1 | 100 | 96.7 | 100
| 00:31:56 | 100 | 100 | 96.8 | 100
| 00:32:55 | 100 | 100 | 96.9 | 100
| 00:33:53 | 100 | 100 | 97 | 100
| 00:34:52 | 100 | 100 | 97 | 100
| 00:35:51 | 100 | 100 | 97 | 100
| 00:36:49 | 100 | 100 | 97.1 | 100
| 00:37:48 | 100 | 100 | 97.2 | 100
| 00:38:46 | 100 | 100 | 97.2 | 100
| 00:39:45 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 00:40:44 | 100 | 100 | 97.3 | 100
| 00:41:42 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 00:42:41 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 00:43:39 | 100 | 100 | 97.4 | 100
| 00:44:38 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 00:45:37 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 00:46:35 | 100 | 100 | 97.5 | 100
| 00:47:34 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 00:48:32 | 100 | 100 | 97.6 | 100
| 00:49:31 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 00:50:30 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 00:51:28 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 00:52:27 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 00:53:25 | 100 | 100 | 97.7 | 100
| 00:54:24 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 00:55:22 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 00:56:21 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 00:57:20 | 100 | 100 | 97.8 | 100
| 00:58:18 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 00:59:17 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 01:00:15 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 01:01:14 | 100 | 100 | 97.9 | 100
| 01:02:13 | 100 | 100 | 98 | 100
| 01:03:11 | 100 | 100 | 98 | 100
| 01:04:10 | 100 | 100 | 98 | 100
| 01:05:08 | 100 | 100 | 98 | 100
| 01:06:07 | 100 | 100 | 98 | 100
| 01:07:06 | 100 | 100 | 98 | 100 | STEP 9 RAMP
| 01:08:04 | 95.6 | 25 | 97 | 25
| 01:09:03 | 83.6 | 25 | 91 | 25
| 01:10:01 | 75.7 | 25 | 83.9 | 25
| 01:11:00 | 68.6 | 25 | 77.9 | 25
| 01:11:58 | 62.3 | 25 | 72.1 | 25
| 01:12:57 | 56.6 | 25 | 66.8 | 25
| 01:13:56 | 51.4 | 25 | 61.9 | 25
| 01:14:54 | 46.7 | 25 | 57.3 | 25
| 01:15:53 | 41.9 | 25 | 52.8 | 25
| 01:16:51 | 37.5 | 25 | 48.2 | 25
| 01:17:50 | 32.8 | 25 | 43.9 | 25
| 01:18:49 | 29.5 | 25 | 39.9 | 25
| 01:19:47 | 27 | 25 | 36.5 | 25
| 01:20:46 | 24.4 | 25 | 33.4 | 25 | STEP 10 SOAK
| 01:21:44 | 23.8 | 25 | 30.9 | 25 | 12 MN6.2
| 01:22:43 | 24.2 | 25 | 29.9 | 25
| 01:23:42 | 24.5 | 25 | 29.5 | 25
| 01:24:40 | 24.6 | 25 | 29.1 | 25
| 01:25:39 | 24.4 | 25 | 28.7 | 25
| 01:26:37 | 24.7 | 25 | 28.4 | 25
| 01:27:36 | 25 | 25 | 28.2 | 25
| 01:28:35 | 25.1 | 25 | 28.1 | 25
| 01:29:33 | 25 | 25 | 27.9 | 25
| 01:30:32 | 24.7 | 25 | 27.5 | 25
| 01:31:30 | 24.8 | 25 | 27.3 | 25
| 01:32:29 | 25 | 25 | 27.3 | 25
| 01:33:28 | 25 | 25 | 27.2 | 25
| 01:34:26 | 24.9 | 25 | 27 | 25
| 01:35:25 | 24.9 | 25 | 26.9 | 25
| 01:36:23 | 25 | 25 | 26.8 | 25
| 01:37:22 | 25 | 25 | 26.7 | 25
| 01:38:21 | 24.9 | 25 | 26.7 | 25
| 01:39:19 | 25 | 25 | 26.6 | 25
| 01:40:18 | 25 | 25 | 26.5 | 25
| 01:41:16 | 25 | 25 | 26.4 | 25
| 01:42:15 | 25 | 25 | 26.4 | 25
| 01:43:13 | 24.9 | 25 | 26.4 | 25
| 01:44:12 | 25 | 25 | 26.4 | 25
| 01:45:11 | 25 | 25 | 26.3 | 25
| 01:46:09 | 25 | 25 | 26.2 | 25
| 01:47:08 | 25 | 25 | 26.2 | 25
| 01:48:06 | 25 | 25 | 26.2 | 25
| 01:49:05 | 25 | 25 | 26.2 | 25
| 01:50:04 | 25.4 | 25 | 26.2 | 25 | TEST ENDED