## CSZ SN ZP1233270 LR TEMP TEST
TEST RESULTS: CSZ TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER ZPH-8-2-2-H/AC
HUMIDITY TEST STOCK #357L
|  |  | HUMIDITY CONTROL |  | HUMIDITY CONTROL |  | COUNTER 1 | PROFILE NUMBER 1 | PROFILE RUNNING 1
| Time | AL PV | PV (RH) | TEM PV | Set Point (RH) | TEM SP | (Raw) | (Raw) | (Raw)
| 16:19 | 48.12 | 67.137 | 50.569 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | CSZ ZPH-8 SN ZP1233270
| 16:20 | 48.132 | 67.188 | 50.57 | 60.443 | 48.014 | 0 | 1 | 100 | LR TEMP TEST
| 16:21 | 44.943 | 73.206 | 45.706 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100 | STEP 2 RAMP
| 16:22 | 36.733 | 61.172 | 34.712 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:23 | 28.353 | 51.292 | 24.586 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:24 | 20.51 | 44.043 | 15.755 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:25 | 13.103 | 39.839 | 7.814 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:26 | 6.248 | 37.539 | 0.603 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:27 | 0.032 | 35.923 | -5.78 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:28 | -5.924 | 34.644 | -11.634 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
www.LRE.com | 16:29 | -11.661 | 33.431 | -17.062 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
sales@LRE.com | 16:30 | -17.001 | 32.289 | -22.094 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
323-770-0634 | 16:31 | -22.184 | 31.105 | -26.981 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:32 | -27.2 | 29.783 | -31.691 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:33 | -31.832 | 28.409 | -36.202 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:34 | -36.198 | 27.149 | -40.311 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:35 | -40.135 | 26.064 | -43.972 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:36 | -43.485 | 25.275 | -47.033 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:37 | -46.614 | 24.111 | -49.994 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:38 | -49.609 | 23.214 | -52.925 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:39 | -52.637 | 22.165 | -55.717 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:40 | -55.441 | 21.358 | -58.42 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:41 | -57.705 | 20.646 | -60.553 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:42 | -59.827 | 20.012 | -62.4 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:43 | -61.546 | 19.47 | -63.993 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:44 | -63.141 | 19.057 | -65.421 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:45 | -64.549 | 18.699 | -66.687 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:46 | -65.819 | 18.269 | -67.816 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:47 | -66.976 | 18.043 | -68.804 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:48 | -67.721 | 17.744 | -69.46 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100 | STEP 3 SOAK
| 16:49 | -67.992 | 17.567 | -69.576 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100 | 37 MN/3.1
| 16:50 | -68.278 | 17.497 | -69.738 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:51 | -68.58 | 17.449 | -69.986 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:52 | -68.92 | 17.463 | -70.347 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:53 | -69.145 | 17.697 | -70.509 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:54 | -69.111 | 18.082 | -70.486 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:55 | -69.001 | 18.275 | -70.201 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:56 | -68.896 | 17.923 | -69.898 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:57 | -69.048 | 17.562 | -69.926 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:58 | -69.319 | 17.558 | -70.284 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 16:59 | -69.478 | 18.069 | -70.473 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:00 | -69.272 | 18.437 | -70.22 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:01 | -69.055 | 18.214 | -69.812 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:02 | -69.189 | 17.69 | -69.845 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:03 | -69.484 | 17.848 | -70.321 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:04 | -69.501 | 18.417 | -70.397 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:05 | -69.206 | 18.621 | -69.98 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:06 | -69.05 | 18.036 | -69.649 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:07 | -69.35 | 17.779 | -69.985 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:08 | -69.611 | 18.21 | -70.416 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:09 | -69.406 | 18.727 | -70.204 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:10 | -69.095 | 18.561 | -69.734 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:11 | -69.233 | 17.968 | -69.779 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:12 | -69.57 | 18.003 | -70.232 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:13 | -69.621 | 18.657 | -70.363 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:14 | -69.268 | 18.967 | -69.914 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:15 | -69.162 | 18.492 | -69.688 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100
| 17:16 | -69.498 | 17.975 | -70.033 | 0 | -70 | 0 | 1 | 100 | STEP 4 RAMP
| 17:17 | -62.948 | 25.417 | -61.068 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:18 | -52.731 | 31.118 | -47.909 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:19 | -44.153 | 35.487 | -38.15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:20 | -36.641 | 37.363 | -30.062 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:21 | -29.77 | 36.339 | -22.758 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:22 | -23.346 | 34.21 | -16.134 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:23 | -17.186 | 31.973 | -9.731 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:24 | -11.407 | 30.925 | -3.745 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:25 | -5.977 | 31.02 | 1.981 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:26 | -0.747 | 31.814 | 7.318 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:27 | 3.776 | 31.365 | 11.944 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:28 | 7.93 | 31.539 | 15.995 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:29 | 12.286 | 31.355 | 20.483 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:30 | 16.801 | 31.021 | 25.04 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:31 | 21.166 | 30.221 | 29.575 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:32 | 25.473 | 29.255 | 34.025 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:33 | 29.691 | 28.298 | 38.392 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:34 | 33.838 | 27.475 | 42.647 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:35 | 38.007 | 26.03 | 46.919 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:36 | 42.048 | 25.249 | 51.158 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:37 | 46.049 | 24.531 | 55.237 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:38 | 49.911 | 23.676 | 59.298 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:39 | 53.784 | 23.184 | 63.174 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:40 | 57.484 | 22.556 | 67.006 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:41 | 61.152 | 21.446 | 70.762 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:42 | 64.771 | 20.639 | 74.437 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:43 | 68.393 | 19.73 | 78.132 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:44 | 71.949 | 18.548 | 81.807 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:45 | 75.502 | 17.416 | 85.502 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:46 | 79.024 | 16.234 | 89.171 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:47 | 82.589 | 15.154 | 92.758 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:48 | 86.007 | 14.346 | 96.34 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:49 | 89.383 | 13.368 | 99.743 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:50 | 92.706 | 12.617 | 103.143 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:51 | 95.926 | 11.869 | 106.192 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:52 | 99.206 | 11.329 | 109.563 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:53 | 102.302 | 10.82 | 112.741 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:54 | 105.443 | 9.914 | 115.925 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:55 | 108.622 | 9.272 | 118.999 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:56 | 111.626 | 8.707 | 122.131 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:57 | 114.666 | 8.241 | 125.171 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:58 | 117.733 | 7.991 | 127.879 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 17:59 | 120.666 | 7.47 | 130.869 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:00 | 123.576 | 7.05 | 133.794 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:01 | 126.432 | 6.481 | 136.965 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:02 | 129.538 | 6.214 | 139.872 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:03 | 132.415 | 5.855 | 142.908 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:04 | 134.826 | 5.84 | 144.745 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:05 | 136.846 | 5.744 | 146.58 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:06 | 138.749 | 5.615 | 148.103 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:07 | 140.329 | 5.566 | 149.19 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100 | STEP 5 SOAK
| 18:08 | 141.449 | 5.587 | 149.929 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100 | 50 MN/4.4
| 18:09 | 142.488 | 5.627 | 150.225 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:10 | 143.072 | 5.65 | 150.486 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:11 | 143.561 | 5.673 | 150.487 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:12 | 143.969 | 5.693 | 150.533 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:13 | 144.202 | 5.772 | 150.566 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:14 | 144.479 | 5.791 | 150.389 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:15 | 144.733 | 5.815 | 150.342 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:16 | 144.94 | 5.807 | 150.343 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:17 | 145.059 | 5.843 | 150.303 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:18 | 145.135 | 5.796 | 150.24 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:19 | 145.275 | 5.823 | 150.194 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:20 | 145.384 | 5.84 | 150.148 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:21 | 145.471 | 5.839 | 150.2 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:22 | 145.554 | 5.793 | 150.12 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:23 | 145.658 | 5.791 | 150.098 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:24 | 145.773 | 5.716 | 150.123 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:25 | 145.858 | 5.737 | 150.086 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:26 | 145.944 | 5.687 | 150.098 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:27 | 145.966 | 5.667 | 150.113 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:28 | 146.091 | 5.579 | 150.08 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:29 | 146.112 | 5.545 | 150.166 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:30 | 146.171 | 5.54 | 150.085 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:31 | 146.217 | 5.462 | 150.166 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:32 | 146.263 | 5.465 | 150.069 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:33 | 146.294 | 5.413 | 150.059 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:34 | 146.37 | 5.341 | 150.075 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100
| 18:35 | 146.427 | 5.328 | 150.061 | 0 | 150 | 0 | 1 | 100 | CYCLE 1
| 18:36 | 146.44 | 5.34 | 150.025 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 6 RAMP
| 18:37 | 140.948 | 8.309 | 139.939 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:38 | 128.949 | 10.909 | 122.241 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:39 | 118.819 | 13.076 | 110.229 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:40 | 109.883 | 15.063 | 100.646 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:41 | 101.847 | 16.771 | 92.458 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:42 | 94.369 | 17.502 | 85.068 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:43 | 87.324 | 17.565 | 78.293 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:44 | 80.581 | 16.288 | 71.892 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:45 | 74.105 | 14.212 | 65.671 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:46 | 67.871 | 12.092 | 59.681 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:47 | 61.506 | 11.504 | 53.66 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:48 | 55.214 | 13.451 | 47.501 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:49 | 49.429 | 14.16 | 41.806 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:50 | 43.683 | 14.369 | 36.45 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:51 | 37.936 | 16.718 | 30.92 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:52 | 32.525 | 17.969 | 25.394 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:53 | 27.087 | 17.555 | 20.212 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:54 | 21.948 | 17.301 | 15.232 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:55 | 16.903 | 17.451 | 10.445 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:56 | 12.083 | 18.158 | 5.704 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:57 | 7.128 | 18.669 | 0.98 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:58 | 2.555 | 19.046 | -3.482 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 18:59 | -2.049 | 19.443 | -7.806 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:00 | -6.478 | 19.817 | -11.983 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:01 | -10.544 | 20.073 | -15.99 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:02 | -14.734 | 20.192 | -19.922 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:03 | -18.773 | 20.051 | -23.691 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:04 | -22.798 | 19.699 | -27.38 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:05 | -26.729 | 19.095 | -31.076 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:06 | -30.478 | 18.253 | -34.818 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:07 | -34.463 | 17.478 | -38.553 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:08 | -37.987 | 16.693 | -41.886 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:09 | -41.054 | 16.066 | -44.764 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:10 | -43.757 | 15.505 | -47.187 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:11 | -46.314 | 14.946 | -49.627 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:12 | -48.806 | 14.326 | -52.044 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:13 | -51.039 | 13.923 | -54.054 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:14 | -52.446 | 14.299 | -55.318 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 7 SOAK
| 19:15 | -52.6 | 13.426 | -54.762 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | 38 MN/5.3
| 19:16 | -53.543 | 13.763 | -55.614 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:17 | -53.245 | 14.912 | -55.175 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:18 | -53.631 | 13.433 | -54.914 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:19 | -54.379 | 14.568 | -55.971 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:20 | -53.638 | 14.917 | -54.837 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:21 | -54.289 | 13.64 | -55.173 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:22 | -54.442 | 15.318 | -55.702 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:23 | -53.793 | 14.809 | -54.482 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:24 | -54.702 | 14.157 | -55.432 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:25 | -54.44 | 15.862 | -55.482 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:26 | -53.976 | 14.765 | -54.405 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:27 | -54.914 | 14.859 | -55.675 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:28 | -54.411 | 16.292 | -55.235 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:29 | -54.239 | 14.712 | -54.48 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:30 | -55.104 | 15.575 | -55.781 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:31 | -54.373 | 16.668 | -54.901 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:32 | -54.551 | 14.796 | -54.679 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:33 | -55.145 | 16.27 | -55.794 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:34 | -54.219 | 16.795 | -54.605 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:35 | -54.85 | 15.063 | -54.939 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:36 | -55.083 | 16.917 | -55.675 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:37 | -54.225 | 16.665 | -54.414 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:38 | -55.076 | 15.536 | -55.252 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:39 | -54.963 | 17.464 | -55.481 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:40 | -54.331 | 16.377 | -54.313 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:41 | -55.264 | 16.138 | -55.507 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:42 | -54.811 | 17.829 | -55.241 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:43 | -54.433 | 16.121 | -54.339 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:44 | -55.369 | 16.769 | -55.706 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:45 | -54.577 | 18.156 | -54.867 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:46 | -54.667 | 16.177 | -54.427 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:47 | -55.376 | 17.487 | -55.754 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:48 | -54.521 | 18.35 | -54.713 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:49 | -54.902 | 16.208 | -54.703 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:50 | -55.319 | 18.041 | -55.778 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:51 | -54.404 | 18.16 | -54.415 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:52 | -55.167 | 16.47 | -54.995 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:53 | -55.216 | 18.594 | -55.543 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:54 | -54.386 | 17.843 | -54.276 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:55 | -55.356 | 16.973 | -55.372 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:56 | -55.047 | 18.96 | -55.419 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:57 | -54.463 | 17.464 | -54.228 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:58 | -55.51 | 17.576 | -55.579 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 19:59 | -54.928 | 19.317 | -55.161 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:00 | -54.628 | 17.37 | -54.318 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:01 | -55.466 | 18.231 | -55.712 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:02 | -54.78 | 19.511 | -54.953 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:03 | -54.809 | 17.145 | -54.499 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:04 | -55.399 | 18.805 | -55.743 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:05 | -54.493 | 19.525 | -54.542 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:06 | -55.118 | 17.305 | -54.844 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:07 | -55.268 | 19.461 | -55.554 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:08 | -54.449 | 19.373 | -54.428 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:09 | -55.295 | 17.597 | -55.155 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:10 | -55.289 | 19.788 | -55.588 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:11 | -54.505 | 18.756 | -54.236 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:12 | -55.443 | 18.089 | -55.424 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:13 | -55.113 | 20.148 | -55.394 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:14 | -54.556 | 18.353 | -54.22 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:15 | -55.53 | 18.729 | -55.647 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:16 | -54.9 | 20.379 | -55.072 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:17 | -54.733 | 18.077 | -54.389 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:18 | -55.462 | 19.386 | -55.64 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:19 | -54.601 | 20.501 | -54.674 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:20 | -54.948 | 18.034 | -54.628 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:21 | -55.438 | 19.985 | -55.744 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:22 | -54.523 | 20.338 | -54.508 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:23 | -55.118 | 18.161 | -54.897 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:24 | -55.345 | 20.452 | -55.69 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:25 | -54.458 | 20.271 | -54.406 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:26 | -55.179 | 18.683 | -55.063 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:27 | -55.163 | 20.737 | -55.543 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:28 | -54.494 | 19.437 | -54.29 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:29 | -55.49 | 19.003 | -55.57 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:30 | -54.896 | 21.069 | -55.138 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:31 | -54.612 | 19.079 | -54.29 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:32 | -55.492 | 19.674 | -55.675 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:33 | -54.717 | 21.22 | -54.914 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:34 | -54.762 | 18.749 | -54.464 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:35 | -55.388 | 20.444 | -55.695 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:36 | -54.539 | 21.3 | -54.639 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:37 | -55.027 | 18.748 | -54.755 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:38 | -55.386 | 20.95 | -55.69 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:39 | -54.338 | 20.958 | -54.247 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:40 | -55.159 | 18.962 | -55.013 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:41 | -55.006 | 21.312 | -55.313 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:42 | -54.378 | 20.418 | -54.289 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:43 | -55.408 | 19.505 | -55.433 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:44 | -55.01 | 21.676 | -55.354 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:45 | -54.444 | 20.22 | -54.249 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:46 | -55.422 | 20.011 | -55.585 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:47 | -54.804 | 21.811 | -55.079 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:48 | -54.558 | 19.526 | -54.305 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:49 | -55.347 | 20.734 | -55.572 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:50 | -54.679 | 21.965 | -54.872 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:51 | -54.82 | 19.437 | -54.531 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:52 | -55.439 | 21.229 | -55.814 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:53 | -54.554 | 21.922 | -54.621 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:54 | -55.063 | 19.405 | -54.855 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:55 | -55.187 | 21.77 | -55.582 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:56 | -54.445 | 21.494 | -54.356 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:57 | -55.227 | 19.681 | -55.159 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:58 | -55.035 | 22.127 | -55.4 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 20:59 | -54.399 | 20.914 | -54.268 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:00 | -55.329 | 20.263 | -55.366 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:01 | -54.947 | 22.348 | -55.259 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:02 | -54.523 | 20.386 | -54.264 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:03 | -55.483 | 20.746 | -55.675 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:04 | -54.759 | 22.511 | -54.962 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:05 | -54.724 | 20.035 | -54.39 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:06 | -55.388 | 21.514 | -55.699 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:07 | -54.502 | 22.566 | -54.698 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:08 | -54.815 | 19.957 | -54.583 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:09 | -55.39 | 21.899 | -55.848 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:10 | -54.294 | 22.338 | -54.374 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:11 | -55.035 | 19.993 | -54.961 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 21:12 | -55.322 | 22.342 | -55.727 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 8 RAMP
| 21:13 | -52.547 | 26.094 | -51.984 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:14 | -42.591 | 32.029 | -38.323 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:15 | -34.198 | 35.93 | -28.383 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:16 | -26.947 | 37.365 | -20.404 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:17 | -20.36 | 36.832 | -13.466 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:18 | -14.249 | 36.216 | -7.185 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:19 | -8.574 | 36.038 | -1.451 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:20 | -3.148 | 35.067 | 4.058 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:21 | 1.996 | 33.13 | 9.179 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:22 | 6.871 | 29.334 | 14.171 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:23 | 11.85 | 25.276 | 19.497 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:24 | 16.599 | 22.315 | 24.537 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:25 | 21.267 | 20.31 | 29.436 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:26 | 25.876 | 18.86 | 34.254 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:27 | 30.412 | 17.847 | 38.892 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:28 | 34.707 | 16.95 | 43.29 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:29 | 38.885 | 16.236 | 47.536 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:30 | 42.975 | 15.455 | 51.731 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:31 | 47.158 | 15.082 | 55.939 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:32 | 51.145 | 14.574 | 60.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:33 | 55.245 | 13.871 | 64.186 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:34 | 59.165 | 13.352 | 68.176 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:35 | 63.088 | 12.793 | 72.103 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:36 | 66.845 | 12.316 | 75.981 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:37 | 70.653 | 11.642 | 79.877 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:38 | 74.361 | 11.06 | 83.713 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:39 | 78.094 | 10.422 | 87.446 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:40 | 81.635 | 10.105 | 91.058 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:41 | 84.829 | 10.305 | 94.095 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:42 | 87.31 | 10.33 | 96.044 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:43 | 89.632 | 10.627 | 97.902 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:44 | 91.434 | 11.091 | 99.181 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | STEP 9 SOAK
| 21:45 | 92.739 | 11.549 | 99.956 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 31 MN/5
| 21:46 | 93.752 | 12.247 | 100.363 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:47 | 94.465 | 12.912 | 100.555 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:48 | 95.034 | 13.648 | 100.614 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:49 | 95.48 | 14.301 | 100.579 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:50 | 95.789 | 14.962 | 100.534 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:51 | 96.054 | 15.609 | 100.496 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:52 | 96.235 | 16.23 | 100.392 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:53 | 96.466 | 16.765 | 100.367 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:54 | 96.617 | 17.186 | 100.34 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:55 | 96.75 | 17.653 | 100.292 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:56 | 96.834 | 17.87 | 100.272 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:57 | 97.003 | 18.239 | 100.252 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:58 | 97.096 | 18.493 | 100.22 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 21:59 | 97.183 | 18.736 | 100.19 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:00 | 97.22 | 18.983 | 100.163 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:01 | 97.332 | 19.202 | 100.146 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:02 | 97.423 | 19.405 | 100.133 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:03 | 97.466 | 19.59 | 100.129 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:04 | 97.504 | 19.802 | 100.112 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:05 | 97.572 | 19.862 | 100.103 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:06 | 97.62 | 20.052 | 100.088 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:07 | 97.684 | 20.17 | 100.068 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:08 | 97.734 | 20.283 | 100.061 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:09 | 97.793 | 20.355 | 100.071 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:10 | 97.833 | 20.399 | 100.094 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:11 | 97.852 | 20.376 | 100.071 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:12 | 97.872 | 20.408 | 100.056 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:13 | 97.87 | 20.367 | 100.06 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:14 | 97.943 | 20.285 | 100.056 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:15 | 97.971 | 20.297 | 100.051 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:16 | 98.009 | 20.238 | 100.059 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:17 | 98.047 | 20.208 | 100.047 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:18 | 98.075 | 20.182 | 100.043 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:19 | 98.089 | 20.259 | 100.036 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:20 | 98.091 | 20.365 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:21 | 98.127 | 20.351 | 100.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:22 | 98.156 | 20.387 | 100.041 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:23 | 98.179 | 20.433 | 100.035 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:24 | 98.21 | 20.368 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:25 | 98.216 | 20.358 | 100.03 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:26 | 98.242 | 20.32 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:27 | 98.262 | 20.348 | 99.991 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:28 | 98.283 | 20.431 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:29 | 98.311 | 20.369 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:30 | 98.336 | 20.381 | 100.04 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:31 | 98.354 | 20.385 | 100.03 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:32 | 98.386 | 20.346 | 100.033 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:33 | 98.372 | 20.427 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:34 | 98.346 | 20.559 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:35 | 98.361 | 20.593 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:36 | 98.374 | 20.617 | 99.996 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:37 | 98.408 | 20.69 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:38 | 98.423 | 20.727 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:39 | 98.466 | 20.657 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:40 | 98.447 | 20.696 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:41 | 98.471 | 20.772 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:42 | 98.466 | 20.69 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:43 | 98.49 | 20.728 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:44 | 98.505 | 20.694 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:45 | 98.521 | 20.884 | 100.013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:46 | 98.537 | 20.928 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:47 | 98.532 | 20.929 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:48 | 98.53 | 20.879 | 100.001 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:49 | 98.572 | 20.871 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:50 | 98.573 | 20.883 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:51 | 98.502 | 21.811 | 99.877 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:52 | 98.527 | 21.687 | 99.963 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:53 | 98.569 | 21.778 | 100.037 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:54 | 98.598 | 21.803 | 100.039 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:55 | 98.623 | 21.768 | 100.035 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:56 | 98.647 | 21.765 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:57 | 98.642 | 21.738 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:58 | 98.637 | 21.715 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 22:59 | 98.669 | 21.65 | 100.013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:00 | 98.673 | 21.607 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:01 | 98.674 | 21.748 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:02 | 98.657 | 21.75 | 99.993 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:03 | 98.662 | 21.785 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:04 | 98.647 | 22.026 | 99.977 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:05 | 98.681 | 22.007 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:06 | 98.704 | 21.945 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:07 | 98.724 | 21.846 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:08 | 98.732 | 21.747 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:09 | 98.716 | 21.928 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:10 | 98.716 | 21.962 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:11 | 98.711 | 22.031 | 99.998 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:12 | 98.726 | 22.034 | 100.012 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:13 | 98.718 | 22.06 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:14 | 98.725 | 22.054 | 100.005 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:15 | 98.735 | 22.022 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:16 | 98.762 | 21.96 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:17 | 98.775 | 21.965 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:18 | 98.778 | 21.917 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:19 | 98.769 | 21.915 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:20 | 98.689 | 22.747 | 99.879 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:21 | 98.763 | 22.782 | 99.994 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:22 | 98.799 | 22.856 | 100.035 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:23 | 98.779 | 22.714 | 100.051 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:24 | 98.807 | 22.646 | 100.047 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:25 | 98.814 | 22.53 | 100.032 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:26 | 98.833 | 22.565 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:27 | 98.835 | 22.57 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:28 | 98.815 | 22.52 | 99.994 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:29 | 98.818 | 22.42 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:30 | 98.835 | 22.377 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:31 | 98.861 | 22.221 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:32 | 98.857 | 22.135 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:33 | 98.847 | 22.022 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:34 | 98.858 | 22.063 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:35 | 98.839 | 22.171 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:36 | 98.821 | 22.161 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:37 | 98.831 | 22.157 | 99.996 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:38 | 98.848 | 22.161 | 99.995 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:39 | 98.86 | 22.094 | 100.001 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:40 | 98.858 | 22.077 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:41 | 98.856 | 22 | 100.013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:42 | 98.876 | 21.92 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 23:43 | 98.873 | 21.85 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | CYCLE 2
| 23:44 | 97.015 | 28.95 | 96.88 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 6 RAMP
| 23:45 | 87.718 | 38.884 | 83.099 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:46 | 78.713 | 40.042 | 72.39 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:47 | 71.025 | 33.139 | 63.981 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:48 | 63.657 | 24.339 | 56.163 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:49 | 56.286 | 17.554 | 48.617 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:50 | 48.974 | 16.814 | 41.331 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:51 | 42.278 | 17.337 | 34.873 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:52 | 35.684 | 19.489 | 28.464 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:53 | 29.638 | 20.449 | 22.573 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:54 | 23.667 | 20.294 | 16.75 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:55 | 18.016 | 20.353 | 11.33 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:56 | 12.53 | 20.656 | 6.058 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:57 | 7.157 | 20.905 | 0.776 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:58 | 1.995 | 20.986 | -4.189 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 23:59 | -2.903 | 21.166 | -8.829 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:00 | -7.651 | 21.263 | -13.476 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:01 | -12.484 | 21.158 | -17.921 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:02 | -16.932 | 20.878 | -22.119 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:03 | -21.307 | 20.326 | -26.182 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:04 | -25.688 | 19.506 | -30.316 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:05 | -30.013 | 18.593 | -34.401 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:06 | -34.077 | 17.699 | -38.314 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:07 | -37.656 | 16.884 | -41.811 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:08 | -41.047 | 16.129 | -44.891 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:09 | -43.874 | 15.505 | -47.49 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:10 | -46.783 | 14.702 | -50.117 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:11 | -49.375 | 14.098 | -52.706 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:12 | -51.503 | 13.376 | -54.46 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 7 SOAK
| 0:13 | -52.364 | 14.514 | -55.178 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | 28 MN/5.5
| 0:14 | -52.278 | 14.026 | -54.436 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:15 | -53.505 | 13.372 | -55.515 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:16 | -53.728 | 14.958 | -55.755 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:17 | -53.515 | 13.824 | -54.785 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:18 | -54.558 | 14.156 | -55.961 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:19 | -53.866 | 15.484 | -55.238 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:20 | -53.97 | 13.877 | -54.767 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:21 | -54.693 | 15.08 | -55.894 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:22 | -53.785 | 15.745 | -54.75 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:23 | -54.329 | 14.09 | -54.918 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:24 | -54.727 | 15.754 | -55.791 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:25 | -53.812 | 15.72 | -54.545 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:26 | -54.727 | 14.503 | -55.22 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:27 | -54.661 | 16.358 | -55.6 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:28 | -53.98 | 15.47 | -54.37 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:29 | -54.972 | 15.101 | -55.525 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:30 | -54.612 | 16.829 | -55.39 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:31 | -54.157 | 15.348 | -54.335 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:32 | -55.102 | 15.866 | -55.683 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:33 | -54.429 | 17.197 | -55.079 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:34 | -54.4 | 15.306 | -54.488 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:35 | -55.13 | 16.515 | -55.756 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:36 | -54.304 | 17.488 | -54.773 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:37 | -54.647 | 15.419 | -54.729 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:38 | -55.132 | 17.129 | -55.767 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:39 | -54.155 | 17.375 | -54.437 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:40 | -54.824 | 15.684 | -54.978 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:41 | -54.993 | 17.732 | -55.638 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:42 | -54.18 | 17.162 | -54.304 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:43 | -55.159 | 16.211 | -55.343 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:44 | -54.9 | 18.167 | -55.439 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:45 | -54.281 | 16.824 | -54.246 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:46 | -55.29 | 16.818 | -55.574 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:47 | -54.743 | 18.499 | -55.196 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:48 | -54.472 | 16.614 | -54.344 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:49 | -55.375 | 17.509 | -55.764 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:50 | -54.655 | 18.722 | -54.962 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:51 | -54.689 | 16.487 | -54.544 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:52 | -55.361 | 18.136 | -55.825 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:53 | -54.402 | 18.802 | -54.595 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:54 | -54.944 | 16.624 | -54.81 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:55 | -55.22 | 18.71 | -55.67 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:56 | -54.395 | 18.629 | -54.449 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:57 | -55.149 | 17.005 | -55.134 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:58 | -55.097 | 19.157 | -55.58 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 0:59 | -54.333 | 18.212 | -54.28 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:00 | -55.329 | 17.561 | -55.473 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:01 | -54.941 | 19.522 | -55.406 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:02 | -54.417 | 17.845 | -54.276 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:03 | -55.34 | 18.248 | -55.606 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:04 | -54.748 | 19.737 | -55.098 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:05 | -54.582 | 17.639 | -54.345 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:06 | -55.402 | 18.825 | -55.767 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:07 | -54.63 | 19.893 | -54.893 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:08 | -54.802 | 17.426 | -54.595 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:09 | -55.396 | 19.319 | -55.806 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:10 | -54.405 | 19.787 | -54.516 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:11 | -54.999 | 17.574 | -54.867 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:12 | -55.19 | 19.807 | -55.58 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:13 | -54.35 | 19.336 | -54.307 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:14 | -55.281 | 17.96 | -55.267 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:15 | -54.97 | 20.22 | -55.369 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:16 | -54.358 | 18.916 | -54.225 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:17 | -55.447 | 18.56 | -55.559 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:18 | -54.809 | 20.505 | -55.113 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:19 | -54.482 | 18.496 | -54.263 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:20 | -55.5 | 19.174 | -55.757 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:21 | -54.718 | 20.668 | -54.981 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:22 | -54.725 | 18.239 | -54.43 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:23 | -55.348 | 19.857 | -55.704 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:24 | -54.516 | 20.744 | -54.7 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:25 | -54.901 | 18.203 | -54.676 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:26 | -55.326 | 20.258 | -55.712 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:27 | -54.333 | 20.395 | -54.366 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:28 | -55.149 | 18.39 | -54.994 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:29 | -55.062 | 20.781 | -55.422 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:30 | -54.327 | 19.898 | -54.278 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:31 | -55.271 | 18.841 | -55.33 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:32 | -54.923 | 21.064 | -55.339 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:33 | -54.436 | 19.493 | -54.27 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:34 | -55.422 | 19.344 | -55.575 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:35 | -54.802 | 21.231 | -55.122 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:36 | -54.549 | 18.958 | -54.299 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:37 | -55.487 | 19.898 | -55.752 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:38 | -54.618 | 21.338 | -54.795 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:39 | -54.798 | 18.775 | -54.521 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:40 | -55.291 | 20.651 | -55.684 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:41 | -54.406 | 21.289 | -54.561 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:42 | -54.988 | 18.748 | -54.795 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:43 | -55.286 | 21.078 | -55.697 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:44 | -54.411 | 20.903 | -54.402 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:45 | -55.204 | 19.006 | -55.104 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:46 | -55.147 | 21.389 | -55.597 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:47 | -54.387 | 20.203 | -54.171 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:48 | -55.309 | 19.521 | -55.374 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:49 | -54.906 | 21.692 | -55.305 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:50 | -54.481 | 19.808 | -54.218 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:51 | -55.437 | 20.053 | -55.646 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:52 | -54.666 | 21.82 | -55.009 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:53 | -54.542 | 19.433 | -54.327 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:54 | -55.375 | 20.786 | -55.705 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:55 | -54.573 | 21.863 | -54.818 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:56 | -54.818 | 19.155 | -54.582 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:57 | -55.202 | 21.253 | -55.591 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:58 | -54.385 | 21.649 | -54.53 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 1:59 | -55.041 | 19.284 | -54.927 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:00 | -55.272 | 21.662 | -55.69 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:01 | -54.322 | 21.154 | -54.298 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:02 | -55.263 | 19.55 | -55.278 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:03 | -54.981 | 21.988 | -55.368 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:04 | -54.301 | 20.579 | -54.194 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:05 | -55.378 | 20.122 | -55.521 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:06 | -54.75 | 22.173 | -55.066 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:07 | -54.485 | 19.996 | -54.273 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:08 | -55.501 | 20.579 | -55.745 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:09 | -54.625 | 22.245 | -54.877 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:10 | -54.623 | 19.648 | -54.37 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 2:11 | -55.359 | 21.276 | -55.766 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 8 RAMP
| 2:12 | -46.986 | 28.981 | -44.372 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:13 | -37.568 | 33.307 | -32.536 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:14 | -29.593 | 35.458 | -23.596 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:15 | -22.443 | 35.567 | -15.933 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:16 | -15.997 | 35.036 | -9.068 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:17 | -9.689 | 34.755 | -2.897 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:18 | -3.993 | 33.909 | 2.905 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:19 | 1.394 | 32.27 | 8.359 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:20 | 6.429 | 29.212 | 13.323 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:21 | 11.355 | 26.006 | 18.452 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:22 | 16.204 | 23.648 | 23.583 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:23 | 21.112 | 22.11 | 28.62 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:24 | 25.866 | 20.98 | 33.41 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:25 | 30.411 | 20.195 | 38.065 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:26 | 34.92 | 19.554 | 42.627 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:27 | 39.342 | 18.8 | 47.19 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:28 | 43.73 | 17.852 | 51.622 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:29 | 48.044 | 17.074 | 56.069 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:30 | 52.23 | 16.179 | 60.334 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:31 | 56.263 | 15.565 | 64.413 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:32 | 60.199 | 14.91 | 68.463 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:33 | 64.217 | 14.197 | 72.435 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:34 | 68.05 | 13.361 | 76.36 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:35 | 71.839 | 12.497 | 80.281 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:36 | 75.647 | 11.595 | 84.203 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:37 | 79.352 | 10.878 | 88.101 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:38 | 83.005 | 10.288 | 91.938 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:39 | 85.999 | 10.55 | 94.605 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:40 | 88.487 | 10.551 | 96.664 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:41 | 90.709 | 10.979 | 98.402 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:42 | 92.311 | 11.293 | 99.476 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | STEP 9 SOAK
| 2:43 | 93.547 | 12.021 | 100.109 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 30 MN/5.1
| 2:44 | 94.435 | 12.576 | 100.438 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:45 | 95.063 | 13.115 | 100.562 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:46 | 95.543 | 13.816 | 100.598 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:47 | 95.913 | 14.367 | 100.571 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:48 | 96.25 | 14.949 | 100.537 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:49 | 96.463 | 15.485 | 100.454 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:50 | 96.642 | 16 | 100.418 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:51 | 96.792 | 16.414 | 100.349 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:52 | 96.956 | 16.822 | 100.312 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:53 | 97.081 | 17.202 | 100.251 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:54 | 97.176 | 17.486 | 100.235 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:55 | 97.244 | 17.704 | 100.222 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:56 | 97.299 | 17.958 | 100.191 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:57 | 97.383 | 18.238 | 100.16 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:58 | 97.478 | 18.399 | 100.147 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 2:59 | 97.549 | 18.537 | 100.118 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:00 | 97.626 | 18.603 | 100.114 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:01 | 97.711 | 18.67 | 100.12 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:02 | 97.74 | 18.717 | 100.106 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:03 | 97.799 | 18.732 | 100.101 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:04 | 97.854 | 18.764 | 100.103 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:05 | 97.876 | 18.763 | 100.084 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:06 | 97.909 | 18.844 | 100.073 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:07 | 97.979 | 18.869 | 100.066 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:08 | 98.024 | 18.864 | 100.064 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:09 | 98.031 | 18.898 | 100.06 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:10 | 98.081 | 18.869 | 100.05 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:11 | 98.115 | 18.839 | 100.056 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:12 | 98.148 | 18.786 | 100.058 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:13 | 98.187 | 18.833 | 100.058 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:14 | 98.209 | 18.764 | 100.041 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:15 | 98.206 | 18.775 | 100.036 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:16 | 98.257 | 18.77 | 100.037 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:17 | 98.278 | 18.757 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:18 | 98.327 | 18.743 | 100.031 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:19 | 98.353 | 18.685 | 100.037 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:20 | 98.371 | 18.735 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:21 | 98.37 | 18.643 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:22 | 98.368 | 18.585 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:23 | 98.405 | 18.618 | 100.031 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:24 | 98.426 | 18.592 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:25 | 98.41 | 18.84 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:26 | 98.418 | 18.929 | 99.995 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:27 | 98.424 | 19.03 | 99.992 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:28 | 98.455 | 19.073 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:29 | 98.436 | 19.331 | 99.994 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:30 | 98.45 | 19.456 | 99.997 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:31 | 98.463 | 19.629 | 99.986 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:32 | 98.503 | 19.713 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:33 | 98.564 | 19.774 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:34 | 98.571 | 19.779 | 100.032 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:35 | 98.612 | 19.812 | 100.028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:36 | 98.621 | 19.831 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:37 | 98.636 | 19.846 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:38 | 98.621 | 19.828 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:39 | 98.646 | 19.854 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:40 | 98.667 | 19.86 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:41 | 98.657 | 19.993 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:42 | 98.641 | 20.11 | 99.998 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:43 | 98.639 | 20.105 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:44 | 98.651 | 20.127 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:45 | 98.66 | 20.222 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:46 | 98.675 | 20.263 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:47 | 98.74 | 20.318 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:48 | 98.738 | 20.288 | 100.013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:49 | 98.737 | 20.431 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:50 | 98.727 | 20.507 | 100.012 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:51 | 98.74 | 20.483 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:52 | 98.732 | 20.535 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:53 | 98.758 | 20.547 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:54 | 98.776 | 20.549 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:55 | 98.776 | 20.472 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:56 | 98.802 | 20.539 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:57 | 98.8 | 20.416 | 100.001 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:58 | 98.821 | 20.443 | 99.998 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 3:59 | 98.82 | 20.461 | 99.998 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:00 | 98.806 | 20.396 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:01 | 98.849 | 20.312 | 99.999 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:02 | 98.895 | 20.247 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:03 | 98.887 | 20.209 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:04 | 98.81 | 20.9 | 99.911 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:05 | 98.827 | 20.876 | 99.976 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:06 | 98.859 | 20.827 | 100.001 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:07 | 98.867 | 20.844 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:08 | 98.884 | 20.939 | 100.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:09 | 98.889 | 20.866 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:10 | 98.896 | 20.827 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:11 | 98.913 | 20.891 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:12 | 98.895 | 20.872 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:13 | 98.923 | 20.866 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:14 | 98.926 | 20.853 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:15 | 98.931 | 20.863 | 100.001 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:16 | 98.919 | 20.971 | 99.983 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:17 | 98.915 | 20.964 | 99.999 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:18 | 98.925 | 20.906 | 99.997 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:19 | 98.927 | 20.818 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:20 | 98.957 | 20.795 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:21 | 98.956 | 20.709 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:22 | 98.968 | 20.583 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:23 | 98.843 | 21.575 | 99.833 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:24 | 98.922 | 21.679 | 99.973 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:25 | 98.981 | 21.745 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:26 | 98.99 | 21.744 | 100.038 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:27 | 99.006 | 21.753 | 100.028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:28 | 99.026 | 21.737 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:29 | 99.033 | 21.713 | 100.034 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:30 | 99.049 | 21.642 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:31 | 99.064 | 21.601 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:32 | 99.063 | 21.729 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:33 | 99.035 | 21.697 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:34 | 99.071 | 21.63 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:35 | 99.089 | 21.558 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:36 | 99.098 | 21.479 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:37 | 99.077 | 21.404 | 99.994 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:38 | 99.041 | 21.863 | 99.932 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:39 | 99.059 | 21.725 | 99.965 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 4:40 | 99.115 | 21.633 | 100.01 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | CYCLE 3
| 4:41 | 98.993 | 22.648 | 99.847 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 6 RAMP
| 4:42 | 92.909 | 36.015 | 90.308 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:43 | 82.324 | 40.048 | 76.423 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:44 | 73.387 | 33.544 | 66.339 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:45 | 65.047 | 23.829 | 57.477 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:46 | 56.751 | 17.896 | 49.062 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:47 | 48.667 | 16.964 | 41.189 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:48 | 41.1 | 17.142 | 33.742 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:49 | 33.746 | 18.379 | 26.59 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:50 | 27.061 | 18.452 | 20.055 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:51 | 20.656 | 18.357 | 13.76 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:52 | 14.254 | 18.482 | 7.607 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:53 | 8.159 | 18.673 | 1.683 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:54 | 2.338 | 18.843 | -3.893 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:55 | -3.353 | 18.966 | -9.33 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:56 | -8.922 | 18.874 | -14.572 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:57 | -14.186 | 18.516 | -19.581 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:58 | -19.543 | 17.854 | -24.5 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 4:59 | -24.465 | 17.104 | -29.152 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:00 | -29.136 | 16.242 | -33.663 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:01 | -33.561 | 15.384 | -37.869 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:02 | -37.613 | 14.584 | -41.628 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:03 | -41.15 | 13.887 | -44.935 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:04 | -44.213 | 13.281 | -47.809 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:05 | -47.111 | 12.621 | -50.676 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:06 | -50.098 | 11.848 | -53.463 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:07 | -51.187 | 12.586 | -54.496 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 7 SOAK
| 5:08 | -52.052 | 11.418 | -54.478 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | 26 MN/5.9
| 5:09 | -53.244 | 12.408 | -55.844 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:10 | -52.804 | 12.394 | -54.83 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:11 | -53.867 | 11.494 | -55.575 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:12 | -54.106 | 13.044 | -55.973 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:13 | -53.336 | 12.286 | -54.608 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:14 | -54.445 | 12.248 | -55.774 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:15 | -53.841 | 13.596 | -55.326 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:16 | -53.631 | 12.237 | -54.517 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:17 | -54.651 | 12.948 | -55.923 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:18 | -53.813 | 13.986 | -55.06 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:19 | -54.059 | 12.347 | -54.726 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:20 | -54.728 | 13.705 | -55.916 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:21 | -53.774 | 14.169 | -54.684 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:22 | -54.468 | 12.63 | -54.988 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:23 | -54.689 | 14.337 | -55.781 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:24 | -53.687 | 14.044 | -54.383 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:25 | -54.726 | 13.089 | -55.274 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:26 | -54.559 | 14.864 | -55.56 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:27 | -53.811 | 13.88 | -54.252 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:28 | -54.959 | 13.712 | -55.555 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:29 | -54.453 | 15.277 | -55.347 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:30 | -54.052 | 13.791 | -54.305 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:31 | -55.089 | 14.395 | -55.757 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:32 | -54.229 | 15.595 | -54.97 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:33 | -54.264 | 13.74 | -54.482 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:34 | -55.091 | 14.985 | -55.885 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:35 | -53.94 | 15.775 | -54.599 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:36 | -54.55 | 13.825 | -54.745 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:37 | -55.11 | 15.609 | -55.896 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:38 | -53.98 | 15.672 | -54.405 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:39 | -54.865 | 14.114 | -55.053 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:40 | -54.86 | 16.137 | -55.645 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:41 | -53.967 | 15.408 | -54.165 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:42 | -55.007 | 14.678 | -55.315 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:43 | -54.67 | 16.508 | -55.422 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:44 | -54.12 | 15.072 | -54.237 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:45 | -55.212 | 15.252 | -55.701 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:46 | -54.536 | 16.784 | -55.147 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:47 | -54.282 | 14.814 | -54.302 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:48 | -55.214 | 15.928 | -55.766 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:49 | -54.269 | 17.028 | -54.833 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:50 | -54.549 | 14.819 | -54.555 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:51 | -55.228 | 16.49 | -55.869 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:52 | -54.055 | 17.06 | -54.471 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:53 | -54.843 | 14.97 | -54.888 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:54 | -55.161 | 16.994 | -55.819 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:55 | -53.942 | 16.716 | -54.149 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:56 | -55.035 | 15.33 | -55.181 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:57 | -54.777 | 17.503 | -55.341 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:58 | -54.003 | 16.248 | -54.07 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 5:59 | -55.148 | 16.015 | -55.445 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:00 | -54.629 | 17.747 | -55.286 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:01 | -54.243 | 16.01 | -54.262 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:02 | -55.28 | 16.574 | -55.757 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:03 | -54.436 | 17.97 | -54.965 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:04 | -54.467 | 15.719 | -54.402 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:05 | -55.241 | 17.198 | -55.812 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:06 | -54.298 | 18.094 | -54.735 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:07 | -54.724 | 15.743 | -54.647 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:08 | -55.15 | 17.698 | -55.755 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:09 | -54.058 | 17.901 | -54.322 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:10 | -54.993 | 15.968 | -55.026 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:11 | -54.98 | 18.188 | -55.6 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:12 | -54.058 | 17.44 | -54.176 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:13 | -55.16 | 16.581 | -55.317 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:14 | -54.91 | 18.448 | -55.533 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:15 | -54.125 | 16.987 | -54.116 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:16 | -55.299 | 16.925 | -55.634 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:17 | -54.518 | 18.69 | -55.033 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:18 | -54.377 | 16.636 | -54.276 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:19 | -55.245 | 17.765 | -55.732 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:20 | -54.334 | 18.817 | -54.777 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:21 | -54.615 | 16.452 | -54.529 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:22 | -55.249 | 18.261 | -55.764 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:23 | -54.249 | 18.836 | -54.562 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:24 | -54.857 | 16.486 | -54.809 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:25 | -55.159 | 18.697 | -55.706 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:26 | -54.047 | 18.485 | -54.239 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:27 | -55.101 | 16.721 | -55.128 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:28 | -55.033 | 18.953 | -55.649 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:29 | -54.12 | 17.928 | -54.139 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:30 | -55.263 | 17.356 | -55.409 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:31 | -54.779 | 19.249 | -55.304 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:32 | -54.268 | 17.546 | -54.187 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:33 | -55.253 | 17.877 | -55.636 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:34 | -54.57 | 19.402 | -55.093 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:35 | -54.462 | 17.055 | -54.378 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:36 | -55.34 | 18.438 | -55.768 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:37 | -54.337 | 19.487 | -54.69 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:38 | -54.674 | 16.963 | -54.577 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:39 | -55.255 | 18.967 | -55.801 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:40 | -54.143 | 19.351 | -54.376 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:41 | -54.948 | 17.176 | -54.937 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:42 | -55.108 | 19.348 | -55.719 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:43 | -54.137 | 18.856 | -54.304 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:44 | -55.135 | 17.567 | -55.245 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:45 | -54.74 | 19.71 | -55.327 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:46 | -54.111 | 18.48 | -54.182 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:47 | -55.279 | 18.042 | -55.577 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:48 | -54.759 | 19.813 | -55.365 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:49 | -54.242 | 17.858 | -54.165 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:50 | -55.275 | 18.646 | -55.693 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:51 | -54.455 | 19.946 | -54.914 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:52 | -54.557 | 17.619 | -54.439 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:53 | -55.27 | 19.136 | -55.788 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:54 | -54.297 | 20.026 | -54.689 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:55 | -54.75 | 17.439 | -54.675 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:56 | -54.987 | 19.715 | -55.518 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:57 | -54.14 | 19.721 | -54.465 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:58 | -54.968 | 17.774 | -55.059 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 6:59 | -55.06 | 19.96 | -55.697 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:00 | -54.064 | 19.161 | -54.199 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:01 | -55.211 | 18.203 | -55.34 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:02 | -54.798 | 20.233 | -55.362 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:03 | -54.187 | 18.61 | -54.184 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:04 | -55.294 | 18.695 | -55.593 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 7:05 | -54.598 | 20.388 | -55.117 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 8 RAMP
| 7:06 | -53.899 | 20.577 | -53.997 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:07 | -44.772 | 27.403 | -42.188 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:08 | -36.086 | 31.019 | -31.685 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:09 | -28.799 | 32.898 | -23.665 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:10 | -22.254 | 33.758 | -16.768 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:11 | -16.306 | 34.356 | -10.6 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:12 | -10.703 | 34.599 | -4.753 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:13 | -5.238 | 34.101 | 0.838 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:14 | -0.057 | 32.553 | 6.074 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:15 | 4.735 | 29.835 | 10.885 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:16 | 9.376 | 27.399 | 15.56 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:17 | 13.939 | 25.665 | 20.311 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:18 | 18.46 | 23.973 | 25.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:19 | 22.828 | 23.131 | 29.458 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:20 | 27.107 | 22.348 | 33.718 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:21 | 31.285 | 21.517 | 37.953 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:22 | 35.418 | 20.971 | 42.2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:23 | 39.421 | 20.093 | 46.334 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:24 | 43.475 | 19.14 | 50.433 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:25 | 47.431 | 18.418 | 54.398 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:26 | 51.324 | 17.424 | 58.447 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:27 | 55.203 | 16.493 | 62.377 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:28 | 59.001 | 15.68 | 66.29 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:29 | 62.655 | 14.849 | 70.128 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:30 | 66.391 | 14.166 | 73.894 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:31 | 69.977 | 13.242 | 77.606 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:32 | 73.547 | 12.477 | 81.257 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:33 | 77.088 | 11.714 | 84.868 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:34 | 80.468 | 11.002 | 88.325 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:35 | 83.847 | 10.371 | 91.81 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:36 | 86.699 | 10.525 | 94.393 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:37 | 89.037 | 10.456 | 96.357 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:38 | 91.094 | 10.705 | 98.125 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:39 | 92.75 | 11.051 | 99.277 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | STEP 9 SOAK
| 7:40 | 93.948 | 11.504 | 100.03 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 33 MN/4.6
| 7:41 | 94.87 | 12.014 | 100.408 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:42 | 95.54 | 12.658 | 100.543 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:43 | 95.966 | 13.248 | 100.633 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:44 | 96.3 | 13.826 | 100.589 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:45 | 96.592 | 14.418 | 100.538 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:46 | 96.768 | 14.92 | 100.448 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:47 | 96.941 | 15.369 | 100.408 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:48 | 97.08 | 15.811 | 100.339 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:49 | 97.229 | 16.193 | 100.3 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:50 | 97.347 | 16.548 | 100.295 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:51 | 97.427 | 16.773 | 100.296 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:52 | 97.517 | 17.108 | 100.271 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:53 | 97.568 | 17.267 | 100.261 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:54 | 97.643 | 17.557 | 100.235 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:55 | 97.67 | 17.614 | 100.23 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:56 | 97.752 | 17.665 | 100.223 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:57 | 97.826 | 17.746 | 100.192 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:58 | 97.824 | 17.801 | 100.174 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 7:59 | 97.863 | 17.827 | 100.134 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:00 | 97.877 | 17.876 | 100.112 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:01 | 97.877 | 17.875 | 100.109 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:02 | 97.928 | 17.92 | 100.089 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:03 | 97.985 | 17.934 | 100.07 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:04 | 97.987 | 17.992 | 100.067 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:05 | 98.033 | 18.083 | 100.064 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:06 | 98.049 | 18.129 | 100.065 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:07 | 98.093 | 18.216 | 100.062 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:08 | 98.075 | 18.279 | 100.049 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:09 | 98.07 | 18.282 | 100.03 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:10 | 98.061 | 18.393 | 100.037 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:11 | 98.08 | 18.51 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:12 | 98.132 | 18.497 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:13 | 98.171 | 18.581 | 100.042 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:14 | 98.199 | 18.518 | 100.05 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:15 | 98.201 | 18.567 | 100.032 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:16 | 98.225 | 18.561 | 100.042 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:17 | 98.239 | 18.627 | 100.044 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:18 | 98.24 | 18.794 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:19 | 98.277 | 18.802 | 100.032 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:20 | 98.285 | 18.903 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:21 | 98.31 | 18.962 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:22 | 98.351 | 18.987 | 100.04 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:23 | 98.362 | 19.033 | 100.04 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:24 | 98.382 | 19.001 | 100.043 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:25 | 98.396 | 19.181 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:26 | 98.415 | 19.295 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:27 | 98.396 | 19.382 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:28 | 98.437 | 19.43 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:29 | 98.431 | 19.458 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:30 | 98.447 | 19.482 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:31 | 98.453 | 19.483 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:32 | 98.487 | 19.496 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:33 | 98.469 | 19.533 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:34 | 98.483 | 19.524 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:35 | 98.491 | 19.588 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:36 | 98.498 | 19.577 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:37 | 98.443 | 20.25 | 99.969 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:38 | 98.444 | 20.145 | 99.976 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:39 | 98.505 | 20.239 | 100.021 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:40 | 98.526 | 20.259 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:41 | 98.558 | 20.247 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:42 | 98.587 | 20.212 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:43 | 98.603 | 20.234 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:44 | 98.608 | 20.248 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:45 | 98.617 | 20.201 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:46 | 98.625 | 20.169 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:47 | 98.631 | 20.157 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:48 | 98.634 | 20.115 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:49 | 98.631 | 20.105 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:50 | 98.592 | 20.299 | 99.995 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:51 | 98.602 | 20.35 | 99.992 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:52 | 98.568 | 20.814 | 99.946 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:53 | 98.633 | 20.75 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:54 | 98.679 | 20.725 | 100.059 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:55 | 98.697 | 20.645 | 100.043 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:56 | 98.708 | 20.612 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:57 | 98.696 | 20.547 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:58 | 98.715 | 20.472 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 8:59 | 98.713 | 20.423 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:00 | 98.699 | 20.548 | 99.996 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:01 | 98.675 | 20.643 | 100.005 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:02 | 98.626 | 20.944 | 99.925 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:03 | 98.692 | 20.937 | 99.997 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:04 | 98.744 | 20.858 | 100.031 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:05 | 98.706 | 21.023 | 100.007 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:06 | 98.717 | 21.082 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:07 | 98.725 | 21.039 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:08 | 98.664 | 21.414 | 99.956 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:09 | 98.733 | 21.283 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:10 | 98.734 | 21.426 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:11 | 98.741 | 21.407 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:12 | 98.749 | 21.38 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:13 | 98.743 | 21.309 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:14 | 98.78 | 21.235 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:15 | 98.797 | 21.172 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:16 | 98.778 | 21.308 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:17 | 98.765 | 21.286 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:18 | 98.758 | 21.268 | 100.013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:19 | 98.747 | 21.233 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:20 | 98.771 | 21.218 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:21 | 98.774 | 21.18 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:22 | 98.785 | 21.099 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:23 | 98.776 | 21.039 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:24 | 98.795 | 20.966 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:25 | 98.825 | 20.89 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:26 | 98.83 | 20.815 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:27 | 98.836 | 20.74 | 100.005 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:28 | 98.809 | 20.804 | 99.999 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:29 | 98.787 | 20.887 | 99.987 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:30 | 98.759 | 21.188 | 99.904 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:31 | 98.769 | 21.283 | 99.953 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:32 | 98.814 | 21.258 | 100.015 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:33 | 98.829 | 21.223 | 100.052 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:34 | 98.824 | 21.163 | 100.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:35 | 98.837 | 21.084 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:36 | 98.84 | 21.006 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 9:37 | 98.844 | 21.046 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | CYCLE 4
| 9:38 | 98.77 | 22.023 | 99.934 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 6 RAMP
| 9:39 | 93.95 | 34.358 | 92.313 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:40 | 83.449 | 40.135 | 78.266 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:41 | 74.709 | 35.211 | 68.405 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:42 | 66.72 | 26.793 | 59.837 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:43 | 58.762 | 19.715 | 51.612 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:44 | 50.977 | 16.896 | 43.948 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:45 | 43.515 | 16.746 | 36.635 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:46 | 36.722 | 18.039 | 29.842 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:47 | 30.165 | 17.565 | 23.371 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:48 | 23.782 | 17.072 | 17.221 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:49 | 17.697 | 17.148 | 11.289 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:50 | 11.747 | 17.601 | 5.426 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:51 | 5.86 | 17.95 | -0.147 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:52 | 0.288 | 18.308 | -5.647 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:53 | -5.28 | 18.439 | -10.876 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:54 | -10.529 | 18.375 | -15.988 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:55 | -15.869 | 18.025 | -20.955 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:56 | -20.986 | 17.394 | -25.895 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:57 | -26.099 | 16.65 | -30.653 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:58 | -30.795 | 15.808 | -35.268 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 9:59 | -35.235 | 14.981 | -39.445 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:00 | -39.102 | 14.194 | -43.209 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:01 | -42.568 | 13.546 | -46.467 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:02 | -45.745 | 12.82 | -49.447 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:03 | -48.959 | 12.102 | -52.519 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:04 | -51.043 | 11.508 | -54.284 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 7 SOAK
| 10:05 | -52.239 | 12.382 | -55.362 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | 26 MN/5.9
| 10:06 | -52.093 | 12.165 | -54.617 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:07 | -53.449 | 11.559 | -55.582 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:08 | -53.456 | 13.012 | -55.662 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:09 | -53.127 | 12.131 | -54.696 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:10 | -54.425 | 12.412 | -56.208 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:11 | -53.576 | 13.534 | -55.231 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:12 | -53.688 | 12.217 | -54.739 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:13 | -54.591 | 13.212 | -56.106 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:14 | -53.556 | 13.895 | -54.741 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:15 | -54.196 | 12.438 | -54.991 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:16 | -54.658 | 14 | -55.997 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:17 | -53.642 | 13.855 | -54.465 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:18 | -54.549 | 12.961 | -55.196 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:19 | -54.607 | 14.591 | -55.731 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:20 | -53.818 | 13.718 | -54.34 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:21 | -54.836 | 13.668 | -55.439 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:22 | -54.457 | 15.132 | -55.374 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:23 | -54.073 | 13.74 | -54.358 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:24 | -55.104 | 14.235 | -55.824 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:25 | -54.209 | 15.48 | -54.914 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:26 | -54.252 | 13.666 | -54.479 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:27 | -54.976 | 15.043 | -55.66 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:28 | -54.038 | 15.812 | -54.68 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:29 | -54.546 | 13.936 | -54.733 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:30 | -55.055 | 15.642 | -55.823 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:31 | -53.973 | 15.794 | -54.469 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:32 | -54.912 | 14.154 | -55.114 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:33 | -54.623 | 16.216 | -55.314 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:34 | -53.892 | 15.536 | -54.149 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:35 | -55.046 | 14.875 | -55.397 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:36 | -54.708 | 16.61 | -55.425 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:37 | -54.184 | 15.295 | -54.295 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:38 | -55.267 | 15.45 | -55.739 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:39 | -54.363 | 16.966 | -54.995 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:40 | -54.286 | 15.151 | -54.351 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:41 | -55.189 | 16.161 | -55.78 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:42 | -54.412 | 17.215 | -54.92 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:43 | -54.521 | 15.075 | -54.469 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:44 | -55.271 | 16.695 | -55.921 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:45 | -54.166 | 17.359 | -54.545 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:46 | -54.848 | 15.299 | -54.858 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:47 | -55.091 | 17.352 | -55.689 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:48 | -54.154 | 17.112 | -54.392 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:49 | -55.05 | 15.766 | -55.138 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:50 | -54.966 | 17.745 | -55.595 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:51 | -54.113 | 16.769 | -54.194 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:52 | -55.203 | 16.42 | -55.429 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:53 | -54.742 | 18.147 | -55.322 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:54 | -54.179 | 16.417 | -54.113 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:55 | -55.448 | 16.924 | -55.745 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:56 | -54.434 | 18.373 | -54.798 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:57 | -54.482 | 16.213 | -54.386 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:58 | -55.236 | 17.75 | -55.713 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 10:59 | -54.289 | 18.53 | -54.574 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:00 | -54.822 | 16.259 | -54.671 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:01 | -55.299 | 18.21 | -55.805 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:02 | -54.349 | 18.545 | -54.528 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:03 | -55.079 | 16.524 | -54.966 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:04 | -54.962 | 18.759 | -55.423 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:05 | -54.195 | 18.172 | -54.281 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:06 | -55.315 | 16.999 | -55.347 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:07 | -54.985 | 19.064 | -55.485 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:08 | -54.25 | 17.718 | -54.182 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:09 | -55.231 | 17.796 | -55.481 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:10 | -54.722 | 19.346 | -55.183 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:11 | -54.372 | 17.345 | -54.252 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:12 | -55.406 | 18.245 | -55.755 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:13 | -54.658 | 19.493 | -55.03 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:14 | -54.568 | 17.153 | -54.379 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:15 | -55.184 | 18.999 | -55.622 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:16 | -54.324 | 19.6 | -54.545 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:17 | -55.01 | 17.291 | -54.827 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:18 | -55.308 | 19.407 | -55.781 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:19 | -54.216 | 19.486 | -54.32 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:20 | -55.168 | 17.638 | -55.11 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:21 | -55.072 | 19.837 | -55.506 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:22 | -54.122 | 18.94 | -54.077 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:23 | -55.351 | 18.253 | -55.436 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:24 | -54.826 | 20.152 | -55.211 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:25 | -54.243 | 18.511 | -54.116 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:26 | -55.435 | 18.891 | -55.676 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:27 | -54.634 | 20.352 | -54.973 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:28 | -54.539 | 18.14 | -54.31 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:29 | -55.533 | 19.413 | -55.803 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:30 | -54.487 | 20.472 | -54.666 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:31 | -54.757 | 18.021 | -54.499 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:32 | -55.323 | 20.062 | -55.712 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:33 | -54.439 | 20.567 | -54.578 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:34 | -55.079 | 18.262 | -54.879 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:35 | -55.262 | 20.486 | -55.617 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:36 | -54.404 | 20.223 | -54.418 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:37 | -55.247 | 18.867 | -55.16 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:38 | -55.031 | 20.838 | -55.442 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:39 | -54.278 | 19.607 | -54.21 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:40 | -55.417 | 19.201 | -55.542 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:41 | -55.029 | 21.061 | -55.371 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:42 | -54.409 | 19.199 | -54.159 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:43 | -55.512 | 19.688 | -55.708 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:44 | -54.787 | 21.243 | -55.049 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:45 | -54.637 | 18.816 | -54.392 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:46 | -55.321 | 20.451 | -55.636 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:47 | -54.445 | 21.256 | -54.654 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:48 | -54.918 | 18.82 | -54.691 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:49 | -55.245 | 20.951 | -55.637 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:50 | -54.354 | 21.199 | -54.499 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:51 | -55.235 | 19.034 | -55.105 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:52 | -55.054 | 21.38 | -55.415 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:53 | -54.297 | 20.767 | -54.324 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:54 | -55.263 | 19.656 | -55.257 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:55 | -54.961 | 21.622 | -55.329 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:56 | -54.38 | 20.082 | -54.217 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:57 | -55.522 | 20.022 | -55.594 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:58 | -54.81 | 21.807 | -55.093 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 11:59 | -54.559 | 19.617 | -54.286 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 12:00 | -55.394 | 20.787 | -55.637 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 12:01 | -54.768 | 21.904 | -55.028 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 12:02 | -54.698 | 19.382 | -54.417 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100
| 12:03 | -55.534 | 21.13 | -55.865 | 0 | -55 | 0 | 1 | 100 | STEP 8 RAMP
| 12:04 | -47.605 | 28.077 | -45.508 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:05 | -38.519 | 32.474 | -34.242 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:06 | -30.909 | 35.03 | -25.82 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:07 | -24.154 | 35.583 | -18.547 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:08 | -17.958 | 35.379 | -12.061 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:09 | -12.109 | 35.165 | -6.036 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:10 | -6.651 | 34.516 | -0.355 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:11 | -1.367 | 33.059 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:12 | 3.654 | 30.15 | 10.085 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:13 | 8.391 | 27.198 | 14.849 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:14 | 13.024 | 25.196 | 19.7 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:15 | 17.713 | 23.656 | 24.581 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:16 | 22.255 | 22.213 | 29.314 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:17 | 26.799 | 21.225 | 33.945 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:18 | 31.144 | 20.567 | 38.306 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:19 | 35.454 | 19.826 | 42.732 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:20 | 39.662 | 19.927 | 46.949 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:21 | 43.792 | 18.582 | 51.235 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:22 | 47.936 | 17.669 | 55.511 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:23 | 51.98 | 16.558 | 59.682 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:24 | 56.089 | 15.656 | 63.855 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:25 | 60.03 | 14.746 | 67.91 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:26 | 63.974 | 14.065 | 71.877 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:27 | 67.678 | 13.377 | 75.758 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:28 | 71.411 | 12.425 | 79.708 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:29 | 75.143 | 11.592 | 83.498 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:30 | 78.866 | 10.88 | 87.331 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:31 | 82.425 | 10.263 | 91.035 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:32 | 85.642 | 10.378 | 94.127 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:33 | 88.246 | 10.164 | 96.16 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:34 | 90.467 | 10.486 | 98.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:35 | 92.261 | 10.862 | 99.26 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | STEP 9 SOAK
| 12:36 | 93.488 | 11.329 | 100.07 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 31 MN/5
| 12:37 | 94.478 | 11.918 | 100.402 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:38 | 95.087 | 12.473 | 100.599 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:39 | 95.591 | 13.117 | 100.628 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:40 | 95.973 | 13.66 | 100.6 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:41 | 96.254 | 14.321 | 100.569 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:42 | 96.419 | 14.849 | 100.478 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:43 | 96.611 | 15.401 | 100.428 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:44 | 96.779 | 15.856 | 100.339 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:45 | 96.878 | 16.337 | 100.323 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:46 | 96.939 | 16.747 | 100.289 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:47 | 97.091 | 17.118 | 100.246 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:48 | 97.206 | 17.507 | 100.243 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:49 | 97.273 | 17.789 | 100.198 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:50 | 97.338 | 18.073 | 100.175 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:51 | 97.37 | 18.348 | 100.169 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:52 | 97.443 | 18.557 | 100.149 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:53 | 97.48 | 18.732 | 100.14 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:54 | 97.55 | 18.877 | 100.112 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:55 | 97.602 | 18.87 | 100.124 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:56 | 97.669 | 18.964 | 100.114 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:57 | 97.725 | 18.922 | 100.114 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:58 | 97.755 | 18.904 | 100.121 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 12:59 | 97.787 | 18.845 | 100.096 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:00 | 97.817 | 18.83 | 100.077 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:01 | 97.838 | 18.89 | 100.078 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:02 | 97.859 | 18.954 | 100.06 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:03 | 97.875 | 18.936 | 100.053 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:04 | 97.931 | 18.968 | 100.049 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:05 | 97.971 | 18.946 | 100.045 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:06 | 98.002 | 18.988 | 100.052 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:07 | 97.99 | 18.998 | 100.054 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:08 | 98.01 | 19.125 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:09 | 98.019 | 19.157 | 100.029 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:10 | 98.049 | 19.232 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:11 | 98.08 | 19.203 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:12 | 98.102 | 19.217 | 100.036 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:13 | 98.131 | 19.162 | 100.049 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:14 | 98.144 | 19.359 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:15 | 98.136 | 19.458 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:16 | 98.163 | 19.556 | 100.043 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:17 | 98.205 | 19.549 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:18 | 98.229 | 19.541 | 100.025 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:19 | 98.25 | 19.552 | 100.035 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:20 | 98.254 | 19.579 | 100.037 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:21 | 98.264 | 19.595 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:22 | 98.286 | 19.55 | 100.033 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:23 | 98.297 | 19.659 | 100.04 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:24 | 98.299 | 19.775 | 100.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:25 | 98.307 | 19.785 | 100.008 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:26 | 98.335 | 19.754 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:27 | 98.349 | 19.79 | 100.031 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:28 | 98.387 | 19.794 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:29 | 98.381 | 19.952 | 100.018 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:30 | 98.324 | 20.521 | 99.968 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:31 | 98.364 | 20.625 | 100.006 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:32 | 98.406 | 20.612 | 100.034 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:33 | 98.436 | 20.622 | 100.045 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:34 | 98.452 | 20.593 | 100.039 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:35 | 98.447 | 20.564 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:36 | 98.456 | 20.536 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:37 | 98.479 | 20.557 | 100.027 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:38 | 98.488 | 20.489 | 100.028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:39 | 98.49 | 20.474 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:40 | 98.48 | 20.608 | 99.999 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:41 | 98.49 | 20.634 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:42 | 98.497 | 20.84 | 99.993 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:43 | 98.5 | 20.81 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:44 | 98.52 | 20.781 | 100.032 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:45 | 98.549 | 20.743 | 100.028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:46 | 98.568 | 20.686 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:47 | 98.562 | 20.654 | 100.026 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:48 | 98.597 | 20.615 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:49 | 98.597 | 20.519 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:50 | 98.585 | 20.628 | 100.019 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:51 | 98.575 | 20.712 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:52 | 98.57 | 20.772 | 99.996 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:53 | 98.556 | 20.795 | 99.996 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:54 | 98.568 | 20.773 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:55 | 98.589 | 20.856 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:56 | 98.612 | 20.785 | 100.023 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:57 | 98.613 | 20.856 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:58 | 98.632 | 20.81 | 100.017 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 13:59 | 98.618 | 21.098 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:00 | 98.559 | 21.895 | 99.909 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:01 | 98.62 | 21.94 | 100.011 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:02 | 98.676 | 21.96 | 100.045 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:03 | 98.694 | 21.993 | 100.057 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:04 | 98.666 | 21.962 | 100.034 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:05 | 98.673 | 21.907 | 100.03 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:06 | 98.69 | 21.867 | 100.028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:07 | 98.69 | 21.878 | 100.022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:08 | 98.671 | 21.995 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:09 | 98.593 | 22.583 | 99.861 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:10 | 98.676 | 22.489 | 100.003 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:11 | 98.713 | 22.443 | 100.048 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:12 | 98.73 | 22.372 | 100.048 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:13 | 98.752 | 22.268 | 100.049 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:14 | 98.74 | 22.124 | 100.034 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:15 | 98.74 | 22.082 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:16 | 98.746 | 21.908 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:17 | 98.737 | 21.78 | 100.02 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:18 | 98.744 | 21.706 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:19 | 98.717 | 21.857 | 99.995 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:20 | 98.677 | 21.892 | 99.986 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:21 | 98.647 | 22.356 | 99.903 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:22 | 98.712 | 22.275 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:23 | 98.744 | 22.203 | 100.033 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:24 | 98.761 | 22.163 | 100.042 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:25 | 98.753 | 22.128 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:26 | 98.761 | 22.017 | 100.024 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:27 | 98.727 | 22.115 | 100.002 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:28 | 98.741 | 22.102 | 100.004 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:29 | 98.744 | 22.031 | 99.995 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:30 | 98.739 | 21.997 | 100.009 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:31 | 98.745 | 22.003 | 99.986 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:32 | 98.772 | 21.923 | 100.016 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100
| 14:33 | 98.77 | 21.776 | 100.014 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | STEP 10 RAMP
| 14:34 | 98.786 | 21.691 | 100.013 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:35 | 95.576 | 30.724 | 94.869 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:36 | 85.599 | 38.132 | 81.064 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:37 | 76.762 | 35.748 | 70.855 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:38 | 69.148 | 28.286 | 62.695 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:39 | 61.884 | 20.381 | 55.171 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:40 | 54.48 | 17.703 | 47.825 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:41 | 47.542 | 17.098 | 41.025 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:42 | 40.945 | 18.204 | 34.485 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:43 | 34.575 | 19.084 | 28.295 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:44 | 31.264 | 26.039 | 25.923 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 | STEP 11 SOAK
| 14:45 | 28.752 | 26.767 | 23.938 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 | 10 MN7.5
| 14:46 | 26.358 | 28.917 | 23.18 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:47 | 26.408 | 26.811 | 23.404 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:48 | 25.744 | 30.735 | 24.052 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:49 | 25.924 | 29.097 | 23.901 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:50 | 26.866 | 30.463 | 25.964 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:51 | 25.66 | 34.631 | 24.558 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:52 | 26.37 | 30.616 | 25.124 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:53 | 26.662 | 33.541 | 26.034 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:54 | 25.921 | 37.317 | 24.603 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:55 | 26.636 | 33.883 | 25.516 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:56 | 26.212 | 37.973 | 25.511 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100
| 14:57 | 26.057 | 37.317 | 24.924 | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 | END TEST