## CSZ SN ZP1233270 LR HUMID TEST
TEST RESULTS: CSZ TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER ZPH-8-2-2-H/AC
TEMPERATURE TEST - STOCK #357L
|  | ALARM |  |  |  |  | COUNTER1 | PROFILE NUMBER 1 | PROFILE RUNNING 1
| TIME | PROCESS (Deg C) | HUM PV | TEM PV | HUM SP | TEM SP | 1 (Raw) | (RAW) | (RAW)
| 14:59 | 23.048 | 23.967 | 21.669 | 23.736 | 22.359 | 0 | 2 | 100 | CSZ ZPH-8 SN ZP1233270
| 15:00 | 23.041 | 23.893 | 21.664 | 23.736 | 22.359 | 0 | 2 | 100 | LR HUMID TEST
| 15:01 | 22.495 | 18.082 | 22.325 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100 | STEP 2 SOAK
| 15:02 | 23.069 | 18.745 | 23.946 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:03 | 23.433 | 19.314 | 24.733 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
www.LRE.com | 15:04 | 23.637 | 19.7 | 25.062 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
sales@LRE.com | 15:05 | 23.729 | 19.841 | 25.161 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
323-770-0634 | 15:06 | 23.781 | 19.815 | 25.193 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:07 | 23.783 | 19.967 | 25.178 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:08 | 23.699 | 20.017 | 25.124 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:09 | 23.606 | 20.05 | 25.161 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:10 | 23.641 | 19.988 | 25.121 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:11 | 23.583 | 19.768 | 25.075 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:12 | 23.576 | 19.786 | 25.068 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:13 | 23.595 | 19.934 | 25.05 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:14 | 23.582 | 20.079 | 25.081 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:15 | 23.596 | 20.043 | 25.076 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:16 | 23.595 | 19.959 | 25.07 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:17 | 23.632 | 19.974 | 25.071 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:18 | 23.631 | 19.964 | 25.044 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:19 | 23.651 | 20.043 | 25.079 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:20 | 23.673 | 20.058 | 25.079 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:21 | 23.665 | 19.894 | 25.082 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:22 | 23.66 | 19.998 | 25.06 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:23 | 23.679 | 20.055 | 25.096 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:24 | 23.712 | 19.954 | 25.06 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:25 | 23.667 | 19.975 | 25.063 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:26 | 23.712 | 19.868 | 25.065 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:27 | 23.695 | 19.853 | 25.038 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:28 | 23.682 | 19.985 | 25.027 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:29 | 23.753 | 20.225 | 25.061 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:30 | 23.758 | 20.121 | 25.089 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100 | STEP 3 RAMP
| 15:31 | 23.858 | 20.951 | 25.161 | 21.322 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:32 | 23.941 | 22.12 | 25.105 | 22.878 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:33 | 24.068 | 23.669 | 25.123 | 24.433 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:34 | 24.146 | 25.229 | 25.12 | 25.989 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:35 | 24.193 | 26.71 | 25.105 | 27.544 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:36 | 24.152 | 28.12 | 25.04 | 29.1 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:37 | 24.169 | 29.974 | 24.983 | 30.656 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:38 | 24.185 | 31.847 | 24.968 | 32.211 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:39 | 24.247 | 34.261 | 24.97 | 33.767 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:40 | 24.335 | 36.603 | 25.069 | 35.322 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:41 | 24.416 | 38.78 | 25.111 | 36.878 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:42 | 24.559 | 41.193 | 25.218 | 38.433 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:43 | 24.665 | 42.876 | 25.271 | 39.989 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:44 | 24.746 | 43.85 | 25.276 | 41.544 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:45 | 24.733 | 44.329 | 25.248 | 43.1 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:46 | 24.73 | 44.42 | 25.21 | 44.656 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:47 | 24.677 | 44.015 | 25.14 | 46.211 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:48 | 24.642 | 44.478 | 24.995 | 47.767 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:49 | 24.615 | 47.499 | 24.933 | 49.322 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:50 | 24.679 | 50.973 | 25.003 | 50.878 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:51 | 24.95 | 55.71 | 25.223 | 52.433 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:52 | 24.983 | 55.412 | 25.212 | 53.989 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:53 | 24.902 | 53.922 | 25.126 | 55.544 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:54 | 24.843 | 54.446 | 24.971 | 57.1 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:55 | 24.978 | 61.338 | 25.119 | 58.656 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:56 | 25.018 | 60.404 | 25.139 | 60.211 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:57 | 24.921 | 59.205 | 24.988 | 61.767 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:58 | 25.073 | 66.118 | 25.108 | 63.322 | 25 | 0 | 2 | 100
| 15:59 | 25.091 | 64.522 | 25.111 | 64.878 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:00 | 24.976 | 64.586 | 24.923 | 66.433 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:01 | 25.175 | 68.653 | 25.119 | 67.989 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:02 | 25.025 | 66.571 | 24.939 | 69.544 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:03 | 25.205 | 71.865 | 25.115 | 71.1 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:04 | 25.05 | 70.753 | 24.937 | 72.656 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:05 | 25.195 | 75.029 | 25.102 | 74.211 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:06 | 25.089 | 73.735 | 24.934 | 75.767 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:07 | 25.203 | 77.092 | 25.081 | 77.322 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:08 | 25.281 | 81.144 | 25.079 | 78.878 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:09 | 25.196 | 78.764 | 25.015 | 80.433 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:10 | 25.278 | 81.268 | 25.072 | 81.989 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:11 | 25.279 | 80.666 | 25.027 | 83.544 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:12 | 25.308 | 83.578 | 25.04 | 85.1 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:13 | 25.28 | 81.902 | 25.002 | 86.656 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:14 | 25.272 | 78.796 | 24.974 | 88.211 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:15 | 25.279 | 79.541 | 24.994 | 89.767 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:16 | 25.299 | 81.428 | 25.016 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:17 | 25.269 | 79.553 | 24.996 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:18 | 25.297 | 83.271 | 25.014 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:19 | 25.317 | 91.579 | 25.014 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100 | STEP 4 SOAK
| 16:20 | 25.263 | 90.844 | 25 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:21 | 25.255 | 89.801 | 25.032 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:22 | 25.254 | 90.245 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:23 | 25.293 | 91.18 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:24 | 25.257 | 89.869 | 24.983 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:25 | 25.28 | 90.114 | 25.026 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:26 | 25.279 | 90.537 | 25.009 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:27 | 25.277 | 90.844 | 25.002 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:28 | 25.249 | 88.54 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:29 | 25.253 | 90.659 | 25.001 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:30 | 25.244 | 89.624 | 25 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:31 | 25.263 | 89.784 | 24.995 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:32 | 25.26 | 88.978 | 24.982 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:33 | 25.293 | 90.641 | 25.006 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:34 | 25.277 | 91.014 | 25.003 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:35 | 25.29 | 90.22 | 25.014 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:36 | 25.26 | 89.863 | 24.984 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:37 | 25.258 | 89.328 | 25.01 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:38 | 25.265 | 90.104 | 25.001 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:39 | 25.267 | 90.858 | 24.998 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:40 | 25.267 | 89.412 | 25.004 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:41 | 25.25 | 89.147 | 24.995 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:42 | 25.272 | 91.765 | 25.012 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:43 | 25.267 | 89.222 | 25.001 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:44 | 25.267 | 88.845 | 24.999 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:45 | 25.261 | 89.826 | 24.999 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:46 | 25.261 | 90.923 | 24.99 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:47 | 25.29 | 88.952 | 25.021 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:48 | 25.291 | 91.106 | 25.011 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:49 | 25.256 | 89.511 | 25 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:50 | 25.272 | 90.889 | 25.003 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:51 | 25.243 | 88.294 | 25.003 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:52 | 25.244 | 90.966 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:53 | 25.241 | 89.038 | 25.005 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:54 | 25.241 | 90.202 | 25.006 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:55 | 25.252 | 90.25 | 25.016 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:56 | 25.262 | 91.036 | 25.01 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:57 | 25.248 | 88.264 | 25.013 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:58 | 25.259 | 91.122 | 25.006 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 16:59 | 25.251 | 89.935 | 24.988 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:00 | 25.268 | 89.479 | 24.999 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:01 | 25.259 | 90.758 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:02 | 25.252 | 89.449 | 24.993 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:03 | 25.249 | 89.911 | 24.999 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:04 | 25.224 | 89.666 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:05 | 25.201 | 90.029 | 24.985 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:06 | 25.222 | 90.103 | 25.019 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:07 | 25.218 | 89.921 | 24.989 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:08 | 25.234 | 90.414 | 25.006 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:09 | 25.204 | 90.075 | 25.012 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:10 | 25.209 | 89.595 | 25.009 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:11 | 25.186 | 90.736 | 24.982 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:12 | 25.204 | 90.176 | 25.004 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:13 | 25.195 | 88.508 | 24.998 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:14 | 25.185 | 91.204 | 24.998 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:15 | 25.165 | 89.914 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:16 | 25.167 | 90.354 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:17 | 25.155 | 88.928 | 24.989 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:18 | 25.189 | 90.798 | 24.993 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:19 | 25.172 | 89.112 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:20 | 25.165 | 90.126 | 24.97 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:21 | 25.185 | 89.931 | 25.015 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:22 | 25.19 | 90.324 | 24.996 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:23 | 25.173 | 89.775 | 25.011 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:24 | 25.162 | 88.227 | 25.001 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:25 | 25.17 | 90.328 | 24.987 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:26 | 25.167 | 90.165 | 25.011 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:27 | 25.143 | 90.269 | 24.987 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:28 | 25.171 | 90.77 | 24.997 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:29 | 25.166 | 89.258 | 25.003 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:30 | 25.141 | 89.944 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:31 | 25.194 | 91.243 | 25.019 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:32 | 25.135 | 88.232 | 24.996 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:33 | 25.148 | 90.537 | 24.983 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:34 | 25.157 | 89.362 | 25 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:35 | 25.182 | 90.527 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:36 | 25.161 | 89.364 | 25.004 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:37 | 25.15 | 90.322 | 24.985 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:38 | 25.129 | 89.679 | 25.011 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:39 | 25.132 | 89.991 | 24.996 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:40 | 25.128 | 89.949 | 24.995 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:41 | 25.119 | 89.563 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:42 | 25.113 | 90.08 | 24.993 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:43 | 25.124 | 89.882 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:44 | 25.118 | 89.801 | 24.996 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:45 | 25.133 | 89.964 | 24.997 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:46 | 25.139 | 90.035 | 24.981 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:47 | 25.138 | 89.792 | 25.018 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:48 | 25.116 | 90.353 | 25.004 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:49 | 25.123 | 89.322 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:50 | 25.123 | 90.974 | 24.993 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:51 | 25.121 | 90.086 | 25.013 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:52 | 25.117 | 90.179 | 24.987 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:53 | 25.136 | 90.61 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:54 | 25.129 | 89.817 | 25.005 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:55 | 25.125 | 90.426 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:56 | 25.126 | 89.383 | 25.022 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:57 | 25.101 | 90.2 | 24.99 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:58 | 25.125 | 89.979 | 25.008 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 17:59 | 25.116 | 89.738 | 24.977 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:00 | 25.135 | 88.87 | 24.986 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:01 | 25.152 | 91.176 | 25.001 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:02 | 25.133 | 89.212 | 25.005 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:03 | 25.142 | 90.413 | 24.995 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:04 | 25.134 | 90.723 | 25.015 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:05 | 25.136 | 89.759 | 24.988 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:06 | 25.141 | 90.037 | 24.995 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:07 | 25.123 | 89.664 | 24.988 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:08 | 25.139 | 90.235 | 24.982 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:09 | 25.141 | 89.453 | 25.005 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:10 | 25.132 | 90.444 | 24.992 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:11 | 25.128 | 90.609 | 25.003 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:12 | 25.116 | 90.117 | 24.994 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:13 | 25.128 | 89.999 | 25.022 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:14 | 25.131 | 89.689 | 24.998 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:15 | 25.148 | 91.014 | 25.007 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100
| 18:16 | 25.112 | 88.688 | 24.999 | 90 | 25 | 0 | 2 | 100 | STEP 5 RAMP
| 18:17 | 25.113 | 89.966 | 24.984 | 90.037 | 25.259 | 0 | 2 | 100
| 18:18 | 25.53 | 90.926 | 25.561 | 90.148 | 26.037 | 0 | 2 | 100
| 18:19 | 26.128 | 90.556 | 26.396 | 90.259 | 26.815 | 0 | 2 | 100
| 18:20 | 26.822 | 90.228 | 27.253 | 90.37 | 27.593 | 0 | 2 | 100
| 18:21 | 27.517 | 89.785 | 28.099 | 90.481 | 28.37 | 0 | 2 | 100
| 18:22 | 28.268 | 89.947 | 28.942 | 90.593 | 29.148 | 0 | 2 | 100
| 18:23 | 29.056 | 90.424 | 29.79 | 90.704 | 29.926 | 0 | 2 | 100
| 18:24 | 29.87 | 90.586 | 30.62 | 90.815 | 30.704 | 0 | 2 | 100
| 18:25 | 30.646 | 90.732 | 31.435 | 90.926 | 31.481 | 0 | 2 | 100
| 18:26 | 31.425 | 90.653 | 32.228 | 91.037 | 32.259 | 0 | 2 | 100
| 18:27 | 32.215 | 90.973 | 33.032 | 91.148 | 33.037 | 0 | 2 | 100
| 18:28 | 32.976 | 91.059 | 33.806 | 91.259 | 33.815 | 0 | 2 | 100
| 18:29 | 33.752 | 90.84 | 34.587 | 91.37 | 34.593 | 0 | 2 | 100
| 18:30 | 34.559 | 91.368 | 35.361 | 91.481 | 35.37 | 0 | 2 | 100
| 18:31 | 35.326 | 91.322 | 36.148 | 91.593 | 36.148 | 0 | 2 | 100
| 18:32 | 36.096 | 91.414 | 36.932 | 91.704 | 36.926 | 0 | 2 | 100
| 18:33 | 36.866 | 91.364 | 37.688 | 91.815 | 37.704 | 0 | 2 | 100
| 18:34 | 37.63 | 91.683 | 38.483 | 91.926 | 38.481 | 0 | 2 | 100
| 18:35 | 38.429 | 91.79 | 39.258 | 92.037 | 39.259 | 0 | 2 | 100
| 18:36 | 39.198 | 91.97 | 40.041 | 92.148 | 40.037 | 0 | 2 | 100
| 18:37 | 40.006 | 92.02 | 40.819 | 92.259 | 40.815 | 0 | 2 | 100
| 18:38 | 40.774 | 92.206 | 41.593 | 92.37 | 41.593 | 0 | 2 | 100
| 18:39 | 41.564 | 92.262 | 42.376 | 92.481 | 42.37 | 0 | 2 | 100
| 18:40 | 42.365 | 92.658 | 43.179 | 92.593 | 43.148 | 0 | 2 | 100
| 18:41 | 43.122 | 92.582 | 43.939 | 92.704 | 43.926 | 0 | 2 | 100
| 18:42 | 43.921 | 92.575 | 44.707 | 92.815 | 44.704 | 0 | 2 | 100
| 18:43 | 44.687 | 92.781 | 45.498 | 92.926 | 45.481 | 0 | 2 | 100
| 18:44 | 45.458 | 92.665 | 46.261 | 93.037 | 46.259 | 0 | 2 | 100
| 18:45 | 46.28 | 92.703 | 47.043 | 93.148 | 47.037 | 0 | 2 | 100
| 18:46 | 47.053 | 92.961 | 47.81 | 93.259 | 47.815 | 0 | 2 | 100
| 18:47 | 47.84 | 93.275 | 48.597 | 93.37 | 48.593 | 0 | 2 | 100
| 18:48 | 48.624 | 93.285 | 49.394 | 93.481 | 49.37 | 0 | 2 | 100
| 18:49 | 49.399 | 93.385 | 50.153 | 93.593 | 50.148 | 0 | 2 | 100
| 18:50 | 50.199 | 93.494 | 50.948 | 93.704 | 50.926 | 0 | 2 | 100
| 18:51 | 50.982 | 93.565 | 51.71 | 93.815 | 51.704 | 0 | 2 | 100
| 18:52 | 51.739 | 93.624 | 52.481 | 93.926 | 52.481 | 0 | 2 | 100
| 18:53 | 52.507 | 93.856 | 53.261 | 94.037 | 53.259 | 0 | 2 | 100
| 18:54 | 53.316 | 93.936 | 54.052 | 94.148 | 54.037 | 0 | 2 | 100
| 18:55 | 54.091 | 94.077 | 54.821 | 94.259 | 54.815 | 0 | 2 | 100
| 18:56 | 54.869 | 94.225 | 55.599 | 94.37 | 55.593 | 0 | 2 | 100
| 18:57 | 55.686 | 94.375 | 56.393 | 94.481 | 56.37 | 0 | 2 | 100
| 18:58 | 56.477 | 94.532 | 57.175 | 94.593 | 57.148 | 0 | 2 | 100
| 18:59 | 57.259 | 94.586 | 57.937 | 94.704 | 57.926 | 0 | 2 | 100
| 19:00 | 57.999 | 94.576 | 58.709 | 94.815 | 58.704 | 0 | 2 | 100
| 19:01 | 58.805 | 94.696 | 59.492 | 94.926 | 59.481 | 0 | 2 | 100
| 19:02 | 59.566 | 95.13 | 60.252 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100 | STEP 6 SOAK
| 19:03 | 60.048 | 97.13 | 60.515 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:04 | 60.124 | 97.804 | 60.432 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:05 | 60.007 | 97.746 | 60.26 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:06 | 59.816 | 96.913 | 60.099 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:07 | 59.657 | 96.04 | 59.993 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:08 | 59.55 | 95.199 | 59.944 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:09 | 59.467 | 94.448 | 59.925 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:10 | 59.411 | 93.786 | 59.914 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:11 | 59.421 | 93.346 | 59.927 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:12 | 59.46 | 93.78 | 59.964 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:13 | 59.533 | 94.738 | 60.019 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:14 | 59.636 | 95.298 | 60.057 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:15 | 59.682 | 95.749 | 60.065 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:16 | 59.733 | 95.851 | 60.058 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:17 | 59.703 | 95.621 | 60.026 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:18 | 59.661 | 95.284 | 60.007 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:19 | 59.608 | 95.046 | 59.996 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:20 | 59.601 | 94.757 | 59.976 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:21 | 59.6 | 94.673 | 59.976 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:22 | 59.593 | 94.839 | 59.993 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:23 | 59.624 | 94.949 | 60 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:24 | 59.664 | 95.091 | 60.031 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:25 | 59.656 | 95.125 | 60.012 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:26 | 59.654 | 95.097 | 60.003 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:27 | 59.663 | 95.072 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:28 | 59.636 | 94.981 | 59.995 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:29 | 59.639 | 95.08 | 59.986 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:30 | 59.639 | 94.911 | 59.984 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:31 | 59.636 | 94.854 | 59.995 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:32 | 59.659 | 94.902 | 60 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:33 | 59.655 | 95.056 | 60.008 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:34 | 59.679 | 95.059 | 60.021 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:35 | 59.666 | 95.073 | 60.009 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:36 | 59.681 | 95.108 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:37 | 59.663 | 94.982 | 60.022 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:38 | 59.656 | 95.082 | 60.004 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:39 | 59.663 | 95.326 | 59.987 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:40 | 59.677 | 94.96 | 59.984 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:41 | 59.703 | 94.916 | 60.014 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:42 | 59.715 | 95.02 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:43 | 59.706 | 94.964 | 59.992 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:44 | 59.721 | 95.041 | 60.012 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:45 | 59.72 | 95.044 | 60.01 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:46 | 59.703 | 94.94 | 60.002 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:47 | 59.71 | 94.993 | 60.005 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:48 | 59.725 | 94.989 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:49 | 59.738 | 95.1 | 59.972 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:50 | 59.74 | 95.062 | 59.995 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:51 | 59.719 | 95.056 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:52 | 59.721 | 95.025 | 59.983 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:53 | 59.727 | 94.859 | 59.992 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:54 | 59.729 | 94.939 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:55 | 59.738 | 94.95 | 59.99 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:56 | 59.705 | 95.021 | 59.987 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:57 | 59.736 | 94.97 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:58 | 59.732 | 94.914 | 60.02 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 19:59 | 59.744 | 95.022 | 60.007 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:00 | 59.743 | 95.001 | 60.007 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:01 | 59.747 | 94.936 | 60.009 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:02 | 59.752 | 94.987 | 60.003 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:03 | 59.733 | 95.127 | 59.979 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:04 | 59.741 | 95.005 | 60.003 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:05 | 59.732 | 95.037 | 60.01 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:06 | 59.707 | 94.978 | 60.004 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:07 | 59.72 | 94.995 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:08 | 59.72 | 94.822 | 60.009 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:09 | 59.742 | 95.081 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:10 | 59.744 | 94.808 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:11 | 59.751 | 95.033 | 60.016 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:12 | 59.741 | 95.121 | 59.989 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:13 | 59.745 | 95.134 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:14 | 59.738 | 95.193 | 59.945 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:15 | 59.716 | 95.032 | 59.991 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:16 | 59.732 | 94.95 | 60.002 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:17 | 59.722 | 94.865 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:18 | 59.733 | 94.858 | 60.006 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:19 | 59.749 | 94.954 | 59.996 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:20 | 59.762 | 95.046 | 60.003 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:21 | 59.736 | 94.981 | 60.006 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:22 | 59.734 | 94.918 | 60.006 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:23 | 59.738 | 94.957 | 60.004 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:24 | 59.754 | 95.317 | 59.988 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:25 | 59.768 | 95.092 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:26 | 59.752 | 94.854 | 60.004 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:27 | 59.772 | 94.886 | 60.005 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:28 | 59.755 | 95.065 | 60.011 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:29 | 59.743 | 94.969 | 60.007 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:30 | 59.745 | 95.048 | 59.995 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:31 | 59.735 | 94.978 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:32 | 59.737 | 95.053 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:33 | 59.768 | 94.984 | 60.011 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:34 | 59.775 | 95.044 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:35 | 59.759 | 95.284 | 59.968 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:36 | 59.758 | 95.598 | 59.968 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:37 | 59.765 | 95.088 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:38 | 59.747 | 95 | 60.004 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:39 | 59.744 | 94.894 | 60.005 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:40 | 59.733 | 94.86 | 60.012 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:41 | 59.744 | 94.925 | 60.006 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:42 | 59.737 | 94.813 | 59.994 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:43 | 59.75 | 94.958 | 60.009 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:44 | 59.749 | 95.017 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:45 | 59.767 | 95.148 | 59.989 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:46 | 59.785 | 94.894 | 60.002 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:47 | 59.778 | 94.936 | 60.014 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:48 | 59.791 | 94.973 | 60.001 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:49 | 59.772 | 95.001 | 60.022 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:50 | 59.776 | 94.931 | 60.012 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:51 | 59.771 | 95.045 | 59.996 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:52 | 59.783 | 95.055 | 59.999 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:53 | 59.78 | 94.847 | 59.992 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:54 | 59.783 | 95.035 | 59.972 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:55 | 59.771 | 95.129 | 59.998 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:56 | 59.797 | 94.99 | 60.021 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:57 | 59.782 | 94.847 | 60.017 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:58 | 59.775 | 94.867 | 60.009 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 20:59 | 59.779 | 94.997 | 60.014 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 21:00 | 59.775 | 94.905 | 60.01 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100
| 21:01 | 59.789 | 94.994 | 60.002 | 95 | 60 | 0 | 2 | 100 | STEP 7 RAMP
| 21:02 | 59.802 | 94.678 | 60.025 | 94.926 | 60.185 | 0 | 2 | 100
| 21:03 | 60.05 | 93.497 | 60.38 | 94.704 | 60.741 | 0 | 2 | 100
| 21:04 | 60.493 | 92.793 | 60.97 | 94.481 | 61.296 | 0 | 2 | 100
| 21:05 | 61.059 | 92.89 | 61.629 | 94.259 | 61.852 | 0 | 2 | 100
| 21:06 | 61.684 | 93.186 | 62.275 | 94.037 | 62.407 | 0 | 2 | 100
| 21:07 | 62.34 | 93.654 | 62.906 | 93.815 | 62.963 | 0 | 2 | 100
| 21:08 | 62.958 | 93.731 | 63.504 | 93.593 | 63.519 | 0 | 2 | 100
| 21:09 | 63.504 | 93.661 | 64.056 | 93.37 | 64.074 | 0 | 2 | 100
| 21:10 | 64.054 | 93.579 | 64.571 | 93.148 | 64.63 | 0 | 2 | 100
| 21:11 | 64.563 | 93.131 | 65.161 | 92.926 | 65.185 | 0 | 2 | 100
| 21:12 | 65.063 | 92.529 | 65.706 | 92.704 | 65.741 | 0 | 2 | 100
| 21:13 | 65.611 | 92.356 | 66.265 | 92.481 | 66.296 | 0 | 2 | 100
| 21:14 | 66.124 | 92.046 | 66.811 | 92.259 | 66.852 | 0 | 2 | 100
| 21:15 | 66.652 | 91.805 | 67.376 | 92.037 | 67.407 | 0 | 2 | 100
| 21:16 | 67.195 | 91.634 | 67.935 | 91.815 | 67.963 | 0 | 2 | 100
| 21:17 | 67.728 | 91.579 | 68.487 | 91.593 | 68.519 | 0 | 2 | 100
| 21:18 | 68.284 | 91.323 | 69.052 | 91.37 | 69.074 | 0 | 2 | 100
| 21:19 | 68.832 | 91.075 | 69.6 | 91.148 | 69.63 | 0 | 2 | 100
| 21:20 | 69.378 | 91.079 | 70.122 | 90.926 | 70.185 | 0 | 2 | 100
| 21:21 | 69.918 | 90.614 | 70.708 | 90.704 | 70.741 | 0 | 2 | 100
| 21:22 | 70.448 | 90.482 | 71.275 | 90.481 | 71.296 | 0 | 2 | 100
| 21:23 | 70.993 | 90.128 | 71.835 | 90.259 | 71.852 | 0 | 2 | 100
| 21:24 | 71.541 | 90.066 | 72.395 | 90.037 | 72.407 | 0 | 2 | 100
| 21:25 | 72.071 | 89.719 | 72.896 | 89.815 | 72.963 | 0 | 2 | 100
| 21:26 | 72.633 | 89.334 | 73.477 | 89.593 | 73.519 | 0 | 2 | 100
| 21:27 | 73.161 | 89.25 | 74.049 | 89.37 | 74.074 | 0 | 2 | 100
| 21:28 | 73.702 | 89.085 | 74.61 | 89.148 | 74.63 | 0 | 2 | 100
| 21:29 | 74.239 | 88.879 | 75.136 | 88.926 | 75.185 | 0 | 2 | 100
| 21:30 | 74.765 | 88.591 | 75.71 | 88.704 | 75.741 | 0 | 2 | 100
| 21:31 | 75.316 | 88.478 | 76.265 | 88.481 | 76.296 | 0 | 2 | 100
| 21:32 | 75.845 | 88.183 | 76.821 | 88.259 | 76.852 | 0 | 2 | 100
| 21:33 | 76.391 | 87.981 | 77.382 | 88.037 | 77.407 | 0 | 2 | 100
| 21:34 | 76.936 | 87.738 | 77.938 | 87.815 | 77.963 | 0 | 2 | 100
| 21:35 | 77.478 | 87.947 | 78.427 | 87.593 | 78.519 | 0 | 2 | 100
| 21:36 | 78.022 | 87.235 | 79.03 | 87.37 | 79.074 | 0 | 2 | 100
| 21:37 | 78.568 | 86.965 | 79.596 | 87.148 | 79.63 | 0 | 2 | 100
| 21:38 | 79.118 | 87.015 | 80.171 | 86.926 | 80.185 | 0 | 2 | 100
| 21:39 | 79.653 | 86.715 | 80.728 | 86.704 | 80.741 | 0 | 2 | 100
| 21:40 | 80.232 | 86.349 | 81.282 | 86.481 | 81.296 | 0 | 2 | 100
| 21:41 | 80.764 | 86.005 | 81.815 | 86.259 | 81.852 | 0 | 2 | 100
| 21:42 | 81.307 | 86.033 | 82.375 | 86.037 | 82.407 | 0 | 2 | 100
| 21:43 | 81.83 | 85.676 | 82.942 | 85.815 | 82.963 | 0 | 2 | 100
| 21:44 | 82.371 | 85.744 | 83.461 | 85.593 | 83.519 | 0 | 2 | 100
| 21:45 | 82.901 | 85.191 | 84.035 | 85.37 | 84.074 | 0 | 2 | 100
| 21:46 | 83.442 | 85.057 | 84.601 | 85.148 | 84.63 | 0 | 2 | 100
| 21:47 | 83.998 | 85.079 | 85.149 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100 | STEP 8 SOAK
| 21:48 | 84.311 | 86.198 | 85.331 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:49 | 84.431 | 87.645 | 85.315 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:50 | 84.43 | 87.445 | 85.217 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:51 | 84.393 | 87.093 | 85.15 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:52 | 84.045 | 85.07 | 84.77 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:53 | 83.94 | 84.318 | 84.779 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:54 | 84.035 | 84.33 | 84.956 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:55 | 84.134 | 84.311 | 85.035 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:56 | 84.205 | 84.106 | 85.062 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:57 | 84.226 | 84.289 | 85.075 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:58 | 84.243 | 84.63 | 85.042 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 21:59 | 84.294 | 84.872 | 85.046 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:00 | 84.293 | 85.122 | 85.056 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:01 | 84.319 | 85.437 | 85.064 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:02 | 84.304 | 85.486 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:03 | 84.309 | 85.371 | 85.037 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:04 | 84.291 | 85.174 | 85.012 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:05 | 84.292 | 85.148 | 85.031 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:06 | 84.287 | 85.257 | 84.972 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:07 | 84.293 | 85.077 | 85.004 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:08 | 84.292 | 85.04 | 84.984 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:09 | 84.27 | 84.985 | 84.96 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:10 | 84.297 | 84.827 | 84.999 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:11 | 84.312 | 84.642 | 85.006 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:12 | 84.311 | 84.614 | 85.015 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:13 | 84.311 | 84.682 | 85.031 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:14 | 84.314 | 84.548 | 85.027 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:15 | 84.283 | 84.81 | 85.003 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:16 | 84.308 | 84.884 | 85.033 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:17 | 84.327 | 84.887 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:18 | 84.355 | 84.907 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:19 | 84.351 | 85.138 | 85.033 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:20 | 84.364 | 85.215 | 85.037 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:21 | 84.337 | 85.638 | 84.952 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:22 | 84.354 | 85.461 | 84.979 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:23 | 84.361 | 85.297 | 85.015 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:24 | 84.361 | 85.223 | 85.012 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:25 | 84.361 | 84.781 | 85.003 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:26 | 84.347 | 84.581 | 85.009 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:27 | 84.355 | 84.683 | 85.019 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:28 | 84.367 | 84.531 | 85.016 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:29 | 84.327 | 84.802 | 84.991 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:30 | 84.351 | 84.96 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:31 | 84.377 | 85.282 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:32 | 84.369 | 85.226 | 85.008 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:33 | 84.411 | 84.999 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:34 | 84.414 | 85.129 | 85.03 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:35 | 84.411 | 85.113 | 84.993 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:36 | 84.41 | 84.859 | 85.008 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:37 | 84.394 | 84.913 | 85.032 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:38 | 84.4 | 84.776 | 85.008 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:39 | 84.375 | 85.04 | 84.998 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:40 | 84.399 | 84.807 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:41 | 84.412 | 84.895 | 85.034 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:42 | 84.422 | 85.201 | 85.007 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:43 | 84.414 | 85.069 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:44 | 84.428 | 84.901 | 85.028 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:45 | 84.455 | 84.846 | 85.034 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:46 | 84.435 | 84.831 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:47 | 84.426 | 84.87 | 85.023 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:48 | 84.431 | 84.883 | 85.028 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:49 | 84.431 | 85.473 | 84.982 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:50 | 84.411 | 84.911 | 84.96 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:51 | 84.444 | 85 | 85.011 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:52 | 84.424 | 85.294 | 84.994 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:53 | 84.429 | 84.854 | 84.998 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:54 | 84.438 | 84.909 | 85.01 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:55 | 84.447 | 84.81 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:56 | 84.427 | 84.973 | 84.984 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:57 | 84.459 | 84.984 | 85.012 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:58 | 84.442 | 85.203 | 84.971 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 22:59 | 84.466 | 85.102 | 85.009 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:00 | 84.468 | 84.926 | 85.013 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:01 | 84.462 | 84.79 | 85.017 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:02 | 84.458 | 84.76 | 85.019 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:03 | 84.448 | 84.911 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:04 | 84.415 | 85.344 | 84.946 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:05 | 84.423 | 85.17 | 84.997 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:06 | 84.476 | 85.039 | 85.014 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:07 | 84.475 | 84.866 | 85.019 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:08 | 84.494 | 84.7 | 85.016 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:09 | 84.445 | 85.027 | 84.976 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:10 | 84.449 | 84.894 | 85.002 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:11 | 84.476 | 84.881 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:12 | 84.469 | 84.883 | 85.026 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:13 | 84.484 | 84.768 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:14 | 84.496 | 84.966 | 85.031 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:15 | 84.453 | 85.344 | 84.974 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:16 | 84.433 | 85.43 | 84.978 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:17 | 84.447 | 85.087 | 84.999 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:18 | 84.445 | 84.825 | 85.009 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:19 | 84.44 | 84.62 | 85.015 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:20 | 84.473 | 84.677 | 85.009 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:21 | 84.476 | 84.802 | 85.01 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:22 | 84.456 | 85.357 | 84.98 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:23 | 84.371 | 85.176 | 85.007 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:24 | 84.477 | 85.127 | 85.013 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:25 | 84.478 | 85.212 | 84.986 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:26 | 84.489 | 84.982 | 85.004 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:27 | 84.501 | 84.79 | 85.013 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:28 | 84.509 | 84.755 | 85.027 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:29 | 84.502 | 84.835 | 85.02 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:30 | 84.51 | 85.503 | 84.994 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:31 | 84.502 | 85.168 | 84.988 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:32 | 84.496 | 85.05 | 85.007 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:33 | 84.51 | 84.889 | 85.004 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:34 | 84.518 | 84.817 | 85.01 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:35 | 84.499 | 85.574 | 84.926 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:36 | 84.51 | 85.157 | 84.957 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:37 | 84.517 | 85.01 | 85.003 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:38 | 84.503 | 84.695 | 85.012 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:39 | 84.503 | 84.72 | 85.033 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:40 | 84.508 | 84.82 | 85.027 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:41 | 84.525 | 84.878 | 85.018 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:42 | 84.526 | 85.08 | 85.021 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:43 | 84.52 | 85.375 | 84.977 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:44 | 84.519 | 85.175 | 85.004 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:45 | 84.544 | 84.898 | 85.004 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100
| 23:46 | 84.51 | 84.883 | 84.985 | 85 | 85 | 0 | 2 | 100 | STEP 9 RAMP
| 23:47 | 84.504 | 85.417 | 84.988 | 85.037 | 84.667 | 0 | 2 | 100
| 23:48 | 84.077 | 88.037 | 84.33 | 85.148 | 83.667 | 0 | 2 | 100
| 23:49 | 82.815 | 85.236 | 82.84 | 85.259 | 82.667 | 0 | 2 | 100
| 23:50 | 81.829 | 85.535 | 81.837 | 85.37 | 81.667 | 0 | 2 | 100
| 23:51 | 80.845 | 85.117 | 80.771 | 85.481 | 80.667 | 0 | 2 | 100
| 23:52 | 79.941 | 86.004 | 79.817 | 85.593 | 79.667 | 0 | 2 | 100
| 23:53 | 78.93 | 85.411 | 78.71 | 85.704 | 78.667 | 0 | 2 | 100
| 23:54 | 78.035 | 85.325 | 77.744 | 85.815 | 77.667 | 0 | 2 | 100
| 23:55 | 77.08 | 86.019 | 76.773 | 85.926 | 76.667 | 0 | 2 | 100
| 23:56 | 76.134 | 85.958 | 75.759 | 86.037 | 75.667 | 0 | 2 | 100
| 23:57 | 75.211 | 85.834 | 74.799 | 86.148 | 74.667 | 0 | 2 | 100
| 23:58 | 74.39 | 82.294 | 74.009 | 86.259 | 73.667 | 0 | 2 | 100
| 23:59 | 73.325 | 78.193 | 72.856 | 86.37 | 72.667 | 0 | 2 | 100
| 0:00 | 72.376 | 83.697 | 71.802 | 86.481 | 71.667 | 0 | 2 | 100
| 0:01 | 71.651 | 82.303 | 71.086 | 86.593 | 70.667 | 0 | 2 | 100
| 0:02 | 70.718 | 79.958 | 70.079 | 86.704 | 69.667 | 0 | 2 | 100
| 0:03 | 69.815 | 77.004 | 69.097 | 86.815 | 68.667 | 0 | 2 | 100
| 0:04 | 68.89 | 74.681 | 68.113 | 86.926 | 67.667 | 0 | 2 | 100
| 0:05 | 67.967 | 72.095 | 67.123 | 87.037 | 66.667 | 0 | 2 | 100
| 0:06 | 67.042 | 69.518 | 66.131 | 87.148 | 65.667 | 0 | 2 | 100
| 0:07 | 66.058 | 66.28 | 65.089 | 87.259 | 64.667 | 0 | 2 | 100
| 0:08 | 65.049 | 63.603 | 63.999 | 87.37 | 63.667 | 0 | 2 | 100
| 0:09 | 64.034 | 61.524 | 62.875 | 87.481 | 62.667 | 0 | 2 | 100
| 0:10 | 63.036 | 61.044 | 61.805 | 87.593 | 61.667 | 0 | 2 | 100
| 0:11 | 62.103 | 61.083 | 60.844 | 87.704 | 60.667 | 0 | 2 | 100
| 0:12 | 61.188 | 60.169 | 59.909 | 87.815 | 59.667 | 0 | 2 | 100
| 0:13 | 60.264 | 59.637 | 58.963 | 87.926 | 58.667 | 0 | 2 | 100
| 0:14 | 59.321 | 58.727 | 57.964 | 88.037 | 57.667 | 0 | 2 | 100
| 0:15 | 58.365 | 58.113 | 56.949 | 88.148 | 56.667 | 0 | 2 | 100
| 0:16 | 57.399 | 56.622 | 55.921 | 88.259 | 55.667 | 0 | 2 | 100
| 0:17 | 56.392 | 56.968 | 54.866 | 88.37 | 54.667 | 0 | 2 | 100
| 0:18 | 55.449 | 57.718 | 53.89 | 88.481 | 53.667 | 0 | 2 | 100
| 0:19 | 54.561 | 58.765 | 53.012 | 88.593 | 52.667 | 0 | 2 | 100
| 0:20 | 53.698 | 59.134 | 52.154 | 88.704 | 51.667 | 0 | 2 | 100
| 0:21 | 52.849 | 59.458 | 51.286 | 88.815 | 50.667 | 0 | 2 | 100
| 0:22 | 51.981 | 59.331 | 50.407 | 88.926 | 49.667 | 0 | 2 | 100
| 0:23 | 51.106 | 58.671 | 49.464 | 89.037 | 48.667 | 0 | 2 | 100
| 0:24 | 50.203 | 58.659 | 48.512 | 89.148 | 47.667 | 0 | 2 | 100
| 0:25 | 49.284 | 59.22 | 47.581 | 89.259 | 46.667 | 0 | 2 | 100
| 0:26 | 48.427 | 61.014 | 46.734 | 89.37 | 45.667 | 0 | 2 | 100
| 0:27 | 47.711 | 64.61 | 46.065 | 89.481 | 44.667 | 0 | 2 | 100
| 0:28 | 47.059 | 66.176 | 45.481 | 89.593 | 43.667 | 0 | 2 | 100
| 0:29 | 46.398 | 66.786 | 44.84 | 89.704 | 42.667 | 0 | 2 | 100
| 0:30 | 45.694 | 66.697 | 44.12 | 89.815 | 41.667 | 0 | 2 | 100
| 0:31 | 44.941 | 66.921 | 43.352 | 89.926 | 40.667 | 0 | 2 | 100
| 0:32 | 44.183 | 67.287 | 42.557 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:33 | 43.438 | 68.566 | 41.794 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:34 | 42.754 | 71.668 | 41.195 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:35 | 42.24 | 74.527 | 40.792 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:36 | 41.786 | 77.573 | 40.417 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:37 | 41.352 | 78.966 | 40.055 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:38 | 40.935 | 81.183 | 39.674 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:39 | 40.688 | 87.254 | 39.591 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:40 | 40.624 | 90.565 | 39.719 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100 | STEP 10 SOAK
| 0:41 | 40.567 | 90.721 | 39.848 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:42 | 40.531 | 90.475 | 39.88 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:43 | 40.47 | 90.699 | 39.881 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:44 | 40.416 | 90.618 | 39.877 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:45 | 40.39 | 91.039 | 39.885 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:46 | 40.371 | 90.621 | 39.9 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:47 | 40.328 | 90.469 | 39.917 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:48 | 40.308 | 90.424 | 39.948 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:49 | 40.26 | 90.328 | 39.924 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:50 | 40.275 | 90.865 | 39.954 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:51 | 40.262 | 90.02 | 39.969 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:52 | 40.259 | 90.133 | 39.976 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:53 | 40.231 | 90.371 | 39.966 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:54 | 40.265 | 90.978 | 40.012 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:55 | 40.227 | 89.759 | 39.975 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:56 | 40.231 | 90.466 | 39.978 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:57 | 40.187 | 89.645 | 39.975 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:58 | 40.221 | 90.743 | 40.001 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 0:59 | 40.199 | 89.647 | 39.991 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:00 | 40.187 | 90.132 | 39.984 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:01 | 40.18 | 89.587 | 39.991 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:02 | 40.193 | 90.872 | 39.999 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:03 | 40.186 | 89.979 | 39.996 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:04 | 40.193 | 90.382 | 39.996 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:05 | 40.179 | 89.767 | 39.984 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:06 | 40.174 | 89.846 | 39.981 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:07 | 40.158 | 90.259 | 39.985 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:08 | 40.149 | 89.935 | 39.994 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:09 | 40.144 | 89.511 | 39.981 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:10 | 40.148 | 90.138 | 39.995 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:11 | 40.154 | 90.581 | 39.988 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:12 | 40.162 | 90.992 | 40.001 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:13 | 40.146 | 90.888 | 40.004 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:14 | 40.146 | 90.383 | 39.99 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:15 | 40.103 | 90.159 | 39.947 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:16 | 40.086 | 90.318 | 39.966 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:17 | 40.06 | 90.51 | 39.968 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:18 | 40.059 | 90.136 | 39.974 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:19 | 40.059 | 89.64 | 39.943 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:20 | 40.086 | 90.219 | 40.012 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:21 | 40.094 | 90.095 | 40.013 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:22 | 40.084 | 90.284 | 40.012 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:23 | 40.083 | 90.185 | 40.024 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:24 | 40.07 | 90.346 | 40.008 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:25 | 40.1 | 90.202 | 40.018 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:26 | 40.08 | 89.833 | 40 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:27 | 40.077 | 89.788 | 40.002 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:28 | 40.056 | 89.804 | 39.989 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:29 | 40.053 | 89.472 | 39.984 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:30 | 40.061 | 90.274 | 40 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:31 | 40.101 | 90.398 | 40.021 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:32 | 40.066 | 89.795 | 39.998 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:33 | 40.071 | 89.746 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:34 | 40.055 | 89.681 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:35 | 40.064 | 89.988 | 39.994 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:36 | 40.06 | 89.567 | 39.975 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:37 | 40.079 | 90.091 | 40.009 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:38 | 40.05 | 89.435 | 39.987 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:39 | 40.117 | 90.76 | 40.036 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:40 | 40.085 | 90.455 | 40.018 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:41 | 40.082 | 90.117 | 40.009 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:42 | 40.068 | 90.058 | 40.015 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:43 | 40.057 | 89.602 | 40.003 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:44 | 40.086 | 90.59 | 40.029 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:45 | 40.086 | 90.404 | 40.021 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:46 | 40.077 | 90.15 | 39.997 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:47 | 40.068 | 89.247 | 39.978 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:48 | 40.112 | 90.468 | 40.038 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:49 | 40.066 | 89.825 | 39.983 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:50 | 40.063 | 90.036 | 39.992 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:51 | 40.084 | 89.777 | 40.008 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:52 | 40.07 | 90.054 | 40.008 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:53 | 40.046 | 89.356 | 39.964 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:54 | 40.115 | 90.555 | 40.03 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:55 | 40.037 | 89.644 | 39.974 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:56 | 40.037 | 90.105 | 39.958 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:57 | 40.031 | 89.577 | 39.994 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:58 | 40.035 | 90.39 | 40.007 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 1:59 | 40.075 | 90.048 | 40.001 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:00 | 40.068 | 89.75 | 39.991 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:01 | 40.065 | 89.836 | 39.981 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:02 | 40.051 | 89.547 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:03 | 40.071 | 90.245 | 40.009 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:04 | 40.072 | 90.032 | 40.027 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:05 | 40.031 | 89.934 | 40.007 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:06 | 40.025 | 89.71 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:07 | 40.014 | 89.608 | 39.971 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:08 | 40.043 | 89.727 | 39.995 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:09 | 40.002 | 89.767 | 39.956 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:10 | 40.007 | 90.319 | 40.002 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:11 | 40.013 | 90.372 | 40.005 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:12 | 39.997 | 89.796 | 39.969 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:13 | 40.068 | 90.413 | 40.029 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:14 | 39.999 | 89.76 | 40.01 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:15 | 40.066 | 90.739 | 40.037 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:16 | 40.015 | 90.235 | 39.99 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:17 | 39.999 | 90.046 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:18 | 40.046 | 90.329 | 40.026 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:19 | 40.037 | 90.014 | 40.005 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:20 | 39.965 | 89.049 | 39.917 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:21 | 40.056 | 90.229 | 40.022 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:22 | 40.036 | 89.792 | 39.962 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:23 | 40.031 | 89.862 | 39.975 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:24 | 40.009 | 89.889 | 39.964 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:25 | 40.056 | 90.3 | 40.022 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:26 | 40.004 | 89.352 | 39.971 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:27 | 40.069 | 90.509 | 40.026 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:28 | 39.995 | 90.139 | 39.988 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:29 | 40.019 | 90.196 | 40.005 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:30 | 40.008 | 89.903 | 39.994 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:31 | 40.054 | 89.893 | 40.004 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:32 | 40.045 | 89.587 | 40.003 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:33 | 40.053 | 90.021 | 39.984 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:34 | 40.02 | 89.824 | 39.957 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:35 | 40.065 | 90.398 | 40.023 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:36 | 40.05 | 90.262 | 40.008 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:37 | 40.026 | 89.729 | 39.986 | 90 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:38 | 40.039 | 90.006 | 39.995 | 89.763 | 40 | 0 | 2 | 100 | STEP 11 RAMP
| 2:39 | 39.975 | 88.656 | 39.964 | 88.874 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:40 | 39.935 | 87.984 | 39.917 | 87.985 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:41 | 39.898 | 87.812 | 39.956 | 87.096 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:42 | 39.879 | 86.039 | 39.901 | 86.207 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:43 | 39.891 | 84.819 | 39.926 | 85.319 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:44 | 39.928 | 84.262 | 39.966 | 84.43 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:45 | 39.932 | 84.183 | 40.001 | 83.541 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:46 | 39.858 | 82.352 | 39.895 | 82.652 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:47 | 39.871 | 81.39 | 39.895 | 81.763 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:48 | 39.889 | 81.065 | 39.97 | 80.874 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:49 | 39.792 | 79.866 | 39.914 | 79.985 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:50 | 39.812 | 78.682 | 39.918 | 79.096 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:51 | 39.847 | 78.985 | 40.001 | 78.207 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:52 | 39.706 | 76.924 | 39.873 | 77.319 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:53 | 39.739 | 75.964 | 39.905 | 76.43 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:54 | 39.783 | 76.59 | 40.001 | 75.541 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:55 | 39.677 | 73.781 | 39.868 | 74.652 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:56 | 39.769 | 74.296 | 39.994 | 73.763 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:57 | 39.638 | 72.442 | 39.909 | 72.874 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:58 | 39.681 | 71.997 | 39.924 | 71.985 | 40 | 0 | 2 | 100
| 2:59 | 39.637 | 70.581 | 39.911 | 71.096 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:00 | 39.704 | 70.889 | 40.003 | 70.207 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:01 | 39.651 | 69.788 | 39.964 | 69.319 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:02 | 39.541 | 67.612 | 39.864 | 68.43 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:03 | 39.563 | 67.837 | 39.949 | 67.541 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:04 | 39.555 | 66.721 | 39.976 | 66.652 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:05 | 39.538 | 65.686 | 39.965 | 65.763 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:06 | 39.526 | 64.848 | 39.947 | 64.874 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:07 | 39.467 | 63.853 | 39.896 | 63.985 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:08 | 39.539 | 63.763 | 39.959 | 63.096 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:09 | 39.397 | 61.504 | 39.868 | 62.207 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:10 | 39.427 | 61.144 | 39.942 | 61.319 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:11 | 39.445 | 60.201 | 39.949 | 60.43 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:12 | 39.393 | 59.449 | 39.921 | 59.541 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:13 | 39.353 | 58.747 | 39.9 | 58.652 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:14 | 39.35 | 57.415 | 39.887 | 57.763 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:15 | 39.351 | 57.068 | 39.958 | 56.874 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:16 | 39.344 | 55.819 | 39.958 | 55.985 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:17 | 39.31 | 55.01 | 39.95 | 55.096 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:18 | 39.273 | 54.328 | 39.94 | 54.207 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:19 | 39.25 | 53.219 | 39.904 | 53.319 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:20 | 39.261 | 52.547 | 39.917 | 52.43 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:21 | 39.2 | 51.037 | 39.913 | 51.541 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:22 | 39.158 | 50.509 | 39.944 | 50.652 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:23 | 39.154 | 49.693 | 39.919 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100 | STEP 12 SOAK
| 3:24 | 39.165 | 49.761 | 39.936 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:25 | 39.221 | 50.553 | 40.002 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:26 | 39.085 | 49.083 | 39.851 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:27 | 39.195 | 50.215 | 40.026 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:28 | 39.258 | 50.097 | 40.049 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:29 | 39.245 | 49.853 | 40.032 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:30 | 39.27 | 50.325 | 40.036 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:31 | 39.2 | 49.507 | 39.922 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:32 | 39.161 | 50.53 | 39.973 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:33 | 39.224 | 50.172 | 40.006 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:34 | 39.233 | 49.517 | 40.028 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:35 | 39.27 | 50.826 | 40.095 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:36 | 39.256 | 49.931 | 40.004 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:37 | 39.078 | 49.459 | 39.914 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:38 | 39.195 | 50.584 | 39.976 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:39 | 39.1 | 49.286 | 39.925 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:40 | 39.296 | 51.122 | 40.131 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:41 | 39.179 | 49.056 | 39.974 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:42 | 39.283 | 51.05 | 40.109 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:43 | 39.149 | 48.958 | 39.905 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:44 | 39.243 | 51.645 | 40.074 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:45 | 39.085 | 48.741 | 39.87 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:46 | 39.276 | 50.334 | 40.07 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:47 | 39.196 | 49.867 | 40.026 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:48 | 39.284 | 50.126 | 40.057 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:49 | 39.176 | 50.101 | 39.981 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:50 | 39.177 | 48.926 | 39.931 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:51 | 39.284 | 51.806 | 40.1 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:52 | 39.132 | 48.525 | 39.953 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:53 | 39.328 | 50.473 | 40.101 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:54 | 39.226 | 50.35 | 40.042 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:55 | 39.196 | 48.656 | 39.957 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:56 | 39.295 | 51.695 | 40.104 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:57 | 39.142 | 48.823 | 39.89 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:58 | 39.276 | 50.527 | 40.052 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 3:59 | 39.237 | 50.301 | 40.047 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:00 | 39.268 | 49.66 | 40.034 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:01 | 39.223 | 51.167 | 40.076 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:02 | 39.113 | 48.331 | 39.873 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:03 | 39.285 | 50.6 | 40.044 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:04 | 39.184 | 50.863 | 39.976 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:05 | 39.201 | 48.534 | 39.954 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:06 | 39.344 | 50.923 | 40.117 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:07 | 39.174 | 50.065 | 40.011 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:08 | 39.203 | 48.846 | 39.941 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:09 | 39.317 | 51.54 | 40.106 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:10 | 39.075 | 49.478 | 39.889 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:11 | 39.176 | 48.669 | 39.944 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:12 | 39.347 | 51.708 | 40.171 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:13 | 39.226 | 49.746 | 40.005 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:14 | 39.267 | 49.044 | 40.01 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:15 | 39.345 | 51.919 | 40.115 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:16 | 39.14 | 49.127 | 39.881 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:17 | 39.222 | 48.706 | 39.943 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:18 | 39.362 | 51.765 | 40.143 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:19 | 39.207 | 49.319 | 39.976 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:20 | 39.283 | 49.079 | 39.991 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:21 | 39.342 | 51.771 | 40.113 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:22 | 39.173 | 49.725 | 39.926 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:23 | 39.261 | 48.984 | 39.936 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:24 | 39.326 | 51.712 | 40.104 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:25 | 39.226 | 50.032 | 40.024 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:26 | 39.288 | 48.453 | 39.988 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:27 | 39.365 | 51.212 | 40.116 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:28 | 39.219 | 50.182 | 39.987 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:29 | 39.21 | 48.084 | 39.892 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:30 | 39.36 | 50.283 | 40.066 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:31 | 39.337 | 51.864 | 40.088 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:32 | 39.221 | 49.053 | 39.938 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:33 | 39.315 | 48.954 | 40.001 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:34 | 39.397 | 51.777 | 40.146 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:35 | 39.189 | 50.881 | 39.958 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:36 | 39.15 | 48.038 | 39.83 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:37 | 39.33 | 49.708 | 40.018 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:38 | 39.38 | 51.529 | 40.126 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:39 | 39.237 | 48.972 | 39.96 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:40 | 39.288 | 48.728 | 39.973 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:41 | 39.366 | 51 | 40.087 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:42 | 39.258 | 51.321 | 40.015 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:43 | 39.206 | 48.616 | 39.894 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:44 | 39.366 | 49.392 | 40.059 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:45 | 39.405 | 51.505 | 40.134 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:46 | 39.195 | 48.689 | 39.914 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:47 | 39.292 | 49.015 | 39.976 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:48 | 39.371 | 51.725 | 40.103 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:49 | 39.263 | 50.577 | 39.983 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:50 | 39.254 | 48.267 | 39.928 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:51 | 39.385 | 49.366 | 40.071 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:52 | 39.44 | 51.623 | 40.134 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:53 | 39.253 | 49.291 | 39.932 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:54 | 39.242 | 47.982 | 39.893 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:55 | 39.401 | 50.072 | 40.048 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:56 | 39.449 | 51.929 | 40.108 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:57 | 39.298 | 50.09 | 39.998 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:58 | 39.3 | 48.54 | 39.932 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 4:59 | 39.399 | 50 | 40.052 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:00 | 39.392 | 51.878 | 40.121 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:01 | 39.297 | 51.38 | 40.026 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:02 | 39.214 | 48.111 | 39.864 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:03 | 39.351 | 49.198 | 40.001 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:04 | 39.437 | 51.164 | 40.125 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:05 | 39.372 | 51.319 | 40.075 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:06 | 39.243 | 49.038 | 39.886 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:07 | 39.262 | 47.916 | 39.887 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:08 | 39.368 | 49.601 | 40.031 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:09 | 39.449 | 51.732 | 40.145 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:10 | 39.354 | 50.99 | 40.057 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:11 | 39.319 | 48.408 | 39.925 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:12 | 39.382 | 48.858 | 39.994 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:13 | 39.472 | 51.224 | 40.126 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:14 | 39.425 | 52.367 | 40.115 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:15 | 39.375 | 51.46 | 40.049 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:16 | 39.324 | 48.943 | 39.932 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:17 | 39.365 | 48.324 | 39.972 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:18 | 39.458 | 49.84 | 40.055 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:19 | 39.472 | 51.816 | 40.095 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:20 | 39.326 | 50.447 | 39.942 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:21 | 39.293 | 48.558 | 39.897 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100
| 5:22 | 39.385 | 48.646 | 39.965 | 50 | 40 | 0 | 2 | 100 | STEP 13 RAMP
| 5:23 | 39.492 | 50.13 | 40.091 | 49.822 | 39.911 | 0 | 2 | 100
| 5:24 | 39.258 | 50.903 | 39.847 | 49.156 | 39.578 | 0 | 2 | 100
| 5:25 | 38.837 | 47.691 | 39.323 | 48.489 | 39.244 | 0 | 2 | 100
| 5:26 | 38.522 | 45.897 | 38.943 | 47.822 | 38.911 | 0 | 2 | 100
| 5:27 | 38.322 | 48.277 | 38.745 | 47.156 | 38.578 | 0 | 2 | 100
| 5:28 | 37.979 | 48.804 | 38.407 | 46.489 | 38.244 | 0 | 2 | 100
| 5:29 | 37.549 | 45.72 | 37.908 | 45.822 | 37.911 | 0 | 2 | 100
| 5:30 | 37.244 | 43.306 | 37.537 | 45.156 | 37.578 | 0 | 2 | 100
| 5:31 | 37.077 | 45.656 | 37.365 | 44.489 | 37.244 | 0 | 2 | 100
| 5:32 | 36.598 | 45.644 | 36.963 | 43.822 | 36.911 | 0 | 2 | 100
| 5:33 | 36.098 | 41.944 | 36.41 | 43.156 | 36.578 | 0 | 2 | 100
| 5:34 | 35.878 | 40.566 | 36.19 | 42.489 | 36.244 | 0 | 2 | 100
| 5:35 | 35.672 | 42.055 | 35.986 | 41.822 | 35.911 | 0 | 2 | 100
| 5:36 | 35.349 | 43.086 | 35.7 | 41.156 | 35.578 | 0 | 2 | 100
| 5:37 | 34.829 | 40.591 | 35.153 | 40.489 | 35.244 | 0 | 2 | 100
| 5:38 | 34.453 | 37.786 | 34.722 | 39.822 | 34.911 | 0 | 2 | 100
| 5:39 | 34.232 | 38.379 | 34.548 | 39.156 | 34.578 | 0 | 2 | 100
| 5:40 | 33.97 | 40.532 | 34.35 | 38.489 | 34.244 | 0 | 2 | 100
| 5:41 | 33.564 | 39.491 | 33.983 | 37.822 | 33.911 | 0 | 2 | 100
| 5:42 | 33.075 | 36.81 | 33.453 | 37.156 | 33.578 | 0 | 2 | 100
| 5:43 | 32.699 | 34.44 | 33.031 | 36.489 | 33.244 | 0 | 2 | 100
| 5:44 | 32.511 | 34.614 | 32.852 | 35.822 | 32.911 | 0 | 2 | 100
| 5:45 | 32.288 | 36.321 | 32.678 | 35.156 | 32.578 | 0 | 2 | 100
| 5:46 | 31.908 | 36.661 | 32.346 | 34.489 | 32.244 | 0 | 2 | 100
| 5:47 | 31.424 | 34.924 | 31.878 | 33.822 | 31.911 | 0 | 2 | 100
| 5:48 | 30.985 | 32.667 | 31.421 | 33.156 | 31.578 | 0 | 2 | 100
| 5:49 | 30.615 | 30.841 | 31.015 | 32.489 | 31.244 | 0 | 2 | 100
| 5:50 | 30.337 | 30.178 | 30.759 | 31.822 | 30.911 | 0 | 2 | 100
| 5:51 | 30.051 | 29.947 | 30.516 | 31.156 | 30.578 | 0 | 2 | 100
| 5:52 | 29.805 | 30.562 | 30.29 | 30.489 | 30.244 | 0 | 2 | 100
| 5:53 | 29.508 | 30.941 | 30.055 | 29.822 | 29.911 | 0 | 2 | 100
| 5:54 | 29.164 | 30.513 | 29.691 | 29.156 | 29.578 | 0 | 2 | 100
| 5:55 | 28.734 | 29.323 | 29.29 | 28.489 | 29.244 | 0 | 2 | 100
| 5:56 | 28.399 | 28.335 | 28.945 | 27.822 | 28.911 | 0 | 2 | 100
| 5:57 | 28.043 | 27.649 | 28.589 | 27.156 | 28.578 | 0 | 2 | 100
| 5:58 | 27.638 | 26.782 | 28.203 | 26.489 | 28.244 | 0 | 2 | 100
| 5:59 | 27.297 | 26.154 | 27.859 | 25.822 | 27.911 | 0 | 2 | 100
| 6:00 | 26.911 | 25.37 | 27.52 | 25.156 | 27.578 | 0 | 2 | 100
| 6:01 | 26.56 | 24.62 | 27.166 | 24.489 | 27.244 | 0 | 2 | 100
| 6:02 | 26.199 | 23.91 | 26.845 | 23.822 | 26.911 | 0 | 2 | 100
| 6:03 | 25.843 | 23.231 | 26.51 | 23.156 | 26.578 | 0 | 2 | 100
| 6:04 | 25.462 | 22.69 | 26.158 | 22.489 | 26.244 | 0 | 2 | 100
| 6:05 | 25.082 | 21.923 | 25.788 | 21.822 | 25.911 | 0 | 2 | 100
| 6:06 | 24.721 | 21.316 | 25.485 | 21.156 | 25.578 | 0 | 2 | 100
| 6:07 | 24.374 | 20.711 | 25.157 | 20.489 | 25.244 | 0 | 2 | 100
| 6:08 | 24.015 | 20.062 | 24.857 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100 | STEP 14 SOAK
| 6:09 | 23.904 | 20.024 | 24.822 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:10 | 23.904 | 20.076 | 24.843 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:11 | 23.927 | 19.979 | 24.877 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:12 | 23.884 | 20.105 | 24.905 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:13 | 23.92 | 20.128 | 24.943 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:14 | 23.931 | 20.072 | 24.974 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:15 | 23.913 | 20.091 | 24.982 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:16 | 23.925 | 20.064 | 25.018 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:17 | 23.934 | 20.059 | 25.033 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:18 | 23.92 | 20.115 | 25.013 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:19 | 23.929 | 20.085 | 25.032 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:20 | 23.938 | 20.129 | 25.017 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:21 | 23.963 | 20.266 | 25.044 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:22 | 23.965 | 20.145 | 25.052 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:23 | 23.986 | 20.137 | 25.052 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:24 | 23.936 | 20.082 | 25.039 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:25 | 23.959 | 20.173 | 25.044 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:26 | 23.995 | 20.08 | 25.059 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:27 | 24.013 | 19.895 | 25.044 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:28 | 23.992 | 19.826 | 25.02 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:29 | 23.975 | 19.849 | 25.018 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:30 | 23.999 | 19.883 | 25.02 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:31 | 23.962 | 19.855 | 24.971 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:32 | 23.953 | 20.06 | 24.959 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:33 | 23.984 | 20.239 | 24.935 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:34 | 24.015 | 20.163 | 24.961 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:35 | 24.086 | 20.036 | 24.999 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:36 | 24.073 | 20.067 | 25.013 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:37 | 24.067 | 20.151 | 24.968 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:38 | 24.009 | 20.243 | 24.935 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:39 | 24.019 | 20.301 | 24.984 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:40 | 24.065 | 20.249 | 25.043 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:41 | 24.042 | 20.163 | 25 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:42 | 23.981 | 20.103 | 24.969 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:43 | 23.976 | 20.204 | 24.982 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:44 | 23.979 | 20.239 | 25.035 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:45 | 23.974 | 20.313 | 25.03 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:46 | 23.984 | 20.321 | 25.025 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:47 | 24.008 | 20.249 | 25.058 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:48 | 23.988 | 19.989 | 25.021 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:49 | 23.952 | 20.034 | 25.013 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:50 | 23.995 | 20.001 | 25.04 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:51 | 24.027 | 20.067 | 25.023 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:52 | 24.046 | 20.058 | 25.025 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:53 | 24.062 | 20.099 | 25.038 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:54 | 24.041 | 19.874 | 25.019 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:55 | 24.034 | 19.673 | 24.975 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:56 | 24.014 | 19.604 | 24.952 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:57 | 24.026 | 19.642 | 24.968 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:58 | 24.033 | 19.782 | 24.947 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 6:59 | 24.062 | 19.916 | 24.981 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:00 | 24.051 | 19.964 | 24.953 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:01 | 24.021 | 19.857 | 24.917 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:02 | 24.034 | 19.891 | 24.953 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:03 | 24.042 | 20.019 | 24.998 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:04 | 24.068 | 20.073 | 25.014 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:05 | 24.104 | 19.991 | 25.002 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:06 | 24.104 | 20.009 | 25.029 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100
| 7:07 | 24.041 | 19.944 | 25 | 20 | 25 | 0 | 2 | 100 | END TEST