## LR HUMIDITY SE300 SN 35704
HUMIDITY TEST RESULTS FOR THERMOTRON TEMP/HUMIDITY CHAMBER MODEL SE-300-4-4 Stock #257L
| Date | Time | AIR PV | AIR SP | HUM PV | HUM SP | SE-300-4-4
| 2023-07-17 | 10:01 | 25 | 25 | 19.9 | 20 | LR HUMID TEST
| 2023-07-17 | 10:02 | 25 | 25 | 19.8 | 20 | STEP 2 SOAK
| 2023-07-17 | 10:03 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:04 | 25 | 25 | 19.9 | 20
Ph: 323-770-0634 | 2023-07-17 | 10:05 | 25 | 25 | 19.8 | 20
Email: sales@LRE.com | 2023-07-17 | 10:06 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:07 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:08 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:09 | 25 | 25 | 20 | 20
| 2023-07-17 | 10:10 | 25 | 25 | 20.1 | 20
| 2023-07-17 | 10:11 | 25 | 25 | 20.1 | 20
| 2023-07-17 | 10:12 | 25 | 25 | 20 | 20
| 2023-07-17 | 10:13 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:14 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:15 | 24.9 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:16 | 25 | 25 | 21.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:17 | 25 | 25 | 23 | 20
| 2023-07-17 | 10:18 | 25 | 25 | 23.4 | 20
| 2023-07-17 | 10:19 | 25 | 25 | 23.2 | 20
| 2023-07-17 | 10:20 | 25 | 25 | 22 | 20
| 2023-07-17 | 10:21 | 25 | 25 | 20.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:22 | 25 | 25 | 20 | 20
| 2023-07-17 | 10:23 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:24 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:25 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:26 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-17 | 10:27 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:28 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:29 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-17 | 10:30 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:31 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:32 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:33 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:34 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:35 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:36 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:37 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:38 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:39 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:40 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:41 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:42 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:43 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-17 | 10:44 | 25 | 25 | 19.8 | 20 | STEP 3 RAMP
| 2023-07-17 | 10:45 | 25 | 25 | 19.8 | 20.5
| 2023-07-17 | 10:46 | 25 | 25 | 20.2 | 22.1
| 2023-07-17 | 10:47 | 25 | 25 | 21.6 | 23.6
| 2023-07-17 | 10:48 | 25 | 25 | 24 | 25.2
| 2023-07-17 | 10:49 | 25 | 25 | 26.1 | 26.7
| 2023-07-17 | 10:50 | 25 | 25 | 27.9 | 28.3
| 2023-07-17 | 10:51 | 25 | 25 | 30.2 | 29.9
| 2023-07-17 | 10:52 | 25 | 25 | 32.4 | 31.4
| 2023-07-17 | 10:53 | 25 | 25 | 33.5 | 33
| 2023-07-17 | 10:54 | 25 | 25 | 34 | 34.5
| 2023-07-17 | 10:55 | 25 | 25 | 34.8 | 36.1
| 2023-07-17 | 10:56 | 25 | 25 | 36.6 | 37.6
| 2023-07-17 | 10:57 | 25 | 25 | 38.7 | 39.2
| 2023-07-17 | 10:58 | 25 | 25 | 40.9 | 40.7
| 2023-07-17 | 10:59 | 25 | 25 | 43 | 42.3
| 2023-07-17 | 11:00 | 25 | 25 | 44.1 | 43.9
| 2023-07-17 | 11:01 | 25 | 25 | 44.7 | 45.4
| 2023-07-17 | 11:02 | 25 | 25 | 46.2 | 47
| 2023-07-17 | 11:03 | 25 | 25 | 48.1 | 48.5
| 2023-07-17 | 11:04 | 25 | 25 | 49.9 | 50.1
| 2023-07-17 | 11:05 | 25 | 25 | 51.1 | 51.6
| 2023-07-17 | 11:06 | 25 | 25 | 52.4 | 53.2
| 2023-07-17 | 11:07 | 25 | 25 | 54 | 54.7
| 2023-07-17 | 11:08 | 25 | 25 | 55.6 | 56.3
| 2023-07-17 | 11:09 | 25 | 25 | 57.5 | 57.9
| 2023-07-17 | 11:10 | 25 | 25 | 59.2 | 59.4
| 2023-07-17 | 11:11 | 25 | 25 | 60.5 | 61
| 2023-07-17 | 11:12 | 25 | 25 | 61.5 | 62.5
| 2023-07-17 | 11:13 | 25 | 25 | 62.1 | 64.1
| 2023-07-17 | 11:14 | 25 | 25 | 62.6 | 65.6
| 2023-07-17 | 11:15 | 25 | 25 | 62.9 | 67.2
| 2023-07-17 | 11:16 | 25 | 25 | 63.1 | 68.7
| 2023-07-17 | 11:17 | 25 | 25 | 63.2 | 70.3
| 2023-07-17 | 11:18 | 25 | 25 | 63.3 | 71.9
| 2023-07-17 | 11:19 | 25 | 25 | 63.4 | 73.4
| 2023-07-17 | 11:20 | 25 | 25 | 63.4 | 75
| 2023-07-17 | 11:21 | 25 | 25 | 63.5 | 76.5
| 2023-07-17 | 11:22 | 25 | 25 | 64.6 | 78.1
| 2023-07-17 | 11:23 | 25 | 25 | 88.7 | 79.6
| 2023-07-17 | 11:24 | 25 | 25 | 92.1 | 81.2
| 2023-07-17 | 11:25 | 25 | 25 | 89.7 | 82.7
| 2023-07-17 | 11:26 | 25 | 25 | 86.7 | 84.3
| 2023-07-17 | 11:27 | 25 | 25 | 84.1 | 85.8
| 2023-07-17 | 11:28 | 25 | 25 | 82.8 | 87.4
| 2023-07-17 | 11:29 | 25 | 25 | 90.6 | 89
| 2023-07-17 | 11:30 | 25 | 25 | 92.6 | 90 | STEP 4 SOAK
| 2023-07-17 | 11:31 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 11:32 | 25 | 25 | 89.1 | 90
| 2023-07-17 | 11:33 | 25 | 25 | 89.2 | 90
| 2023-07-17 | 11:34 | 25 | 25 | 90.9 | 90
| 2023-07-17 | 11:35 | 25 | 25 | 90.7 | 90
| 2023-07-17 | 11:36 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 11:37 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 11:38 | 25 | 25 | 90.2 | 90
| 2023-07-17 | 11:39 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 11:40 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 11:41 | 25 | 25 | 89.4 | 90
| 2023-07-17 | 11:42 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 11:43 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 11:44 | 25 | 25 | 90.5 | 90
| 2023-07-17 | 11:45 | 25 | 25 | 89.7 | 90
| 2023-07-17 | 11:46 | 25 | 25 | 89.4 | 90
| 2023-07-17 | 11:47 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 11:48 | 25 | 25 | 90.2 | 90
| 2023-07-17 | 11:49 | 25 | 25 | 90.2 | 90
| 2023-07-17 | 11:50 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 11:51 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 11:52 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 11:53 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 11:54 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 11:55 | 25 | 25 | 88.1 | 90
| 2023-07-17 | 11:56 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 11:57 | 25 | 25 | 92.4 | 90
| 2023-07-17 | 11:58 | 25 | 25 | 90.8 | 90
| 2023-07-17 | 11:59 | 25 | 25 | 88.7 | 90
| 2023-07-17 | 12:00 | 25 | 25 | 88 | 90
| 2023-07-17 | 12:01 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 12:02 | 25 | 25 | 91.4 | 90
| 2023-07-17 | 12:03 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:04 | 25 | 25 | 88.3 | 90
| 2023-07-17 | 12:05 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 12:06 | 25 | 25 | 91.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:07 | 25 | 25 | 90.7 | 90
| 2023-07-17 | 12:08 | 25 | 25 | 89 | 90
| 2023-07-17 | 12:09 | 25 | 25 | 88.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:10 | 25 | 25 | 90.2 | 90
| 2023-07-17 | 12:11 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:12 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 12:13 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:14 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 12:15 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 12:16 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 12:17 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:18 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:19 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 12:20 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 12:21 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:22 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 12:23 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 12:24 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 12:25 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:26 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 12:27 | 25 | 25 | 90.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:28 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:29 | 25 | 25 | 88.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:30 | 25 | 25 | 89.1 | 90
| 2023-07-17 | 12:31 | 25 | 25 | 90.7 | 90
| 2023-07-17 | 12:32 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:33 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:34 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:35 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:36 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:37 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 12:38 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:39 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:40 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 12:41 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 12:42 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:43 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:44 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 12:45 | 25 | 25 | 90.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:46 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:47 | 25 | 25 | 89.4 | 90
| 2023-07-17 | 12:48 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 12:49 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 12:50 | 25 | 25 | 90.2 | 90
| 2023-07-17 | 12:51 | 25 | 25 | 89.7 | 90
| 2023-07-17 | 12:52 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:53 | 25 | 25 | 89.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:54 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 12:55 | 25 | 25 | 90.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:56 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 12:57 | 25 | 25 | 88.8 | 90
| 2023-07-17 | 12:58 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 12:59 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 13:00 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:01 | 25 | 25 | 89.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:02 | 25 | 25 | 89.1 | 90
| 2023-07-17 | 13:03 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:04 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 13:05 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 13:06 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 13:07 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:08 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 13:09 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:10 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 13:11 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:12 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 13:13 | 25 | 25 | 90.3 | 90
| 2023-07-17 | 13:14 | 25 | 25 | 89.9 | 90
| 2023-07-17 | 13:15 | 25 | 25 | 89.5 | 90
| 2023-07-17 | 13:16 | 25 | 25 | 90.1 | 90
| 2023-07-17 | 13:17 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:18 | 25 | 25 | 90.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:19 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:20 | 25 | 25 | 89.2 | 90
| 2023-07-17 | 13:21 | 25 | 25 | 90 | 90
| 2023-07-17 | 13:22 | 25 | 25 | 91 | 90
| 2023-07-17 | 13:23 | 25 | 25 | 90.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:24 | 25 | 25 | 89.2 | 90
| 2023-07-17 | 13:25 | 25 | 25 | 89.4 | 90
| 2023-07-17 | 13:26 | 25 | 25 | 91.3 | 90
| 2023-07-17 | 13:27 | 25 | 25 | 91.1 | 90
| 2023-07-17 | 13:28 | 25 | 25 | 89.6 | 90
| 2023-07-17 | 13:29 | 25 | 25 | 88.7 | 90
| 2023-07-17 | 13:30 | 25.1 | 25.2 | 90.4 | 90 | STEP 5 RAMP
| 2023-07-17 | 13:31 | 25.9 | 26 | 90.7 | 90.1
| 2023-07-17 | 13:32 | 26.7 | 26.8 | 88.8 | 90.3
| 2023-07-17 | 13:33 | 27.5 | 27.6 | 89 | 90.4
| 2023-07-17 | 13:34 | 28.3 | 28.3 | 90.1 | 90.5
| 2023-07-17 | 13:35 | 29.1 | 29.1 | 89.4 | 90.6
| 2023-07-17 | 13:36 | 29.9 | 29.9 | 89.5 | 90.7
| 2023-07-17 | 13:37 | 30.7 | 30.7 | 91.4 | 90.8
| 2023-07-17 | 13:38 | 31.4 | 31.5 | 91.8 | 90.9
| 2023-07-17 | 13:39 | 32.3 | 32.2 | 93.5 | 91
| 2023-07-17 | 13:40 | 33 | 33 | 94.4 | 91.1
| 2023-07-17 | 13:41 | 33.8 | 33.8 | 94.2 | 91.3
| 2023-07-17 | 13:42 | 34.6 | 34.6 | 93.5 | 91.4
| 2023-07-17 | 13:43 | 35.3 | 35.3 | 92.9 | 91.5
| 2023-07-17 | 13:44 | 36.1 | 36.1 | 92.5 | 91.6
| 2023-07-17 | 13:45 | 36.8 | 36.9 | 91.9 | 91.7
| 2023-07-17 | 13:46 | 37.7 | 37.7 | 91.6 | 91.8
| 2023-07-17 | 13:47 | 38.4 | 38.5 | 91.5 | 91.9
| 2023-07-17 | 13:48 | 39.3 | 39.2 | 91.4 | 92
| 2023-07-17 | 13:49 | 40 | 40 | 91.4 | 92.1
| 2023-07-17 | 13:50 | 40.8 | 40.8 | 91.4 | 92.3
| 2023-07-17 | 13:51 | 41.5 | 41.6 | 91.6 | 92.4
| 2023-07-17 | 13:52 | 42.3 | 42.3 | 91.7 | 92.5
| 2023-07-17 | 13:53 | 43.1 | 43.1 | 91.9 | 92.6
| 2023-07-17 | 13:54 | 43.9 | 43.9 | 91.8 | 92.7
| 2023-07-17 | 13:55 | 44.7 | 44.7 | 91.8 | 92.8
| 2023-07-17 | 13:56 | 45.5 | 45.5 | 92.2 | 92.9
| 2023-07-17 | 13:57 | 46.2 | 46.2 | 92.2 | 93
| 2023-07-17 | 13:58 | 47 | 47 | 92.2 | 93.1
| 2023-07-17 | 13:59 | 47.8 | 47.8 | 92.5 | 93.3
| 2023-07-17 | 14:00 | 48.5 | 48.6 | 92.5 | 93.4
| 2023-07-17 | 14:01 | 49.4 | 49.3 | 92.6 | 93.5
| 2023-07-17 | 14:02 | 50.1 | 50.1 | 92.8 | 93.6
| 2023-07-17 | 14:03 | 50.8 | 50.9 | 92.9 | 93.7
| 2023-07-17 | 14:04 | 51.7 | 51.7 | 92.8 | 93.8
| 2023-07-17 | 14:05 | 52.5 | 52.5 | 93 | 93.9
| 2023-07-17 | 14:06 | 53.2 | 53.2 | 93.1 | 94
| 2023-07-17 | 14:07 | 54 | 54 | 93.3 | 94.1
| 2023-07-17 | 14:08 | 54.8 | 54.8 | 93.4 | 94.3
| 2023-07-17 | 14:09 | 55.5 | 55.6 | 93.5 | 94.4
| 2023-07-17 | 14:10 | 56.4 | 56.3 | 93.6 | 94.5
| 2023-07-17 | 14:11 | 57.1 | 57.1 | 93.7 | 94.6
| 2023-07-17 | 14:12 | 57.9 | 57.9 | 93.7 | 94.7
| 2023-07-17 | 14:13 | 58.7 | 58.7 | 93.9 | 94.8
| 2023-07-17 | 14:14 | 59.4 | 59.5 | 94 | 94.9
| 2023-07-17 | 14:15 | 60.2 | 60 | 94 | 95 | STEP 6 SOAK
| 2023-07-17 | 14:16 | 60 | 60 | 94.5 | 95
| 2023-07-17 | 14:17 | 60.1 | 60 | 95.4 | 95
| 2023-07-17 | 14:18 | 60 | 60 | 96 | 95
| 2023-07-17 | 14:19 | 60 | 60 | 96.4 | 95
| 2023-07-17 | 14:20 | 60 | 60 | 96.6 | 95
| 2023-07-17 | 14:21 | 60 | 60 | 96.5 | 95
| 2023-07-17 | 14:22 | 60 | 60 | 96.4 | 95
| 2023-07-17 | 14:23 | 60 | 60 | 96.3 | 95
| 2023-07-17 | 14:24 | 60 | 60 | 96 | 95
| 2023-07-17 | 14:25 | 60 | 60 | 95.8 | 95
| 2023-07-17 | 14:26 | 60 | 60 | 95.6 | 95
| 2023-07-17 | 14:27 | 60 | 60 | 95.4 | 95
| 2023-07-17 | 14:28 | 60 | 60 | 95.3 | 95
| 2023-07-17 | 14:29 | 60 | 60 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 14:30 | 60 | 60 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 14:31 | 60 | 60 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 14:32 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:33 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:34 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:35 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:36 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:37 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:38 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:39 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:40 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:41 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:42 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:43 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:44 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:45 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:46 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:47 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:48 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:49 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 14:50 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:51 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:52 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:53 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 14:54 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:55 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:56 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:57 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:58 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 14:59 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:00 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:01 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:02 | 60 | 60 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 15:03 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:04 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:05 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:06 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:07 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:08 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:09 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:10 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:11 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:12 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:13 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:14 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:15 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:16 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:17 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:18 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:19 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:20 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:21 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:22 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:23 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:24 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:25 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:26 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:27 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:28 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:29 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:30 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:31 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:32 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:33 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:34 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:35 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:36 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:37 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:38 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:39 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:40 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:41 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:42 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:43 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:44 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:45 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:46 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:47 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:48 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:49 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:50 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:51 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:52 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 15:53 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:54 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 15:55 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:56 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:57 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:58 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 15:59 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 16:00 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:01 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 16:02 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:03 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:04 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:05 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:06 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:07 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:08 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 16:09 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:10 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 16:11 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:12 | 60 | 60 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 16:13 | 60 | 60 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 16:14 | 60 | 60 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 16:15 | 60.1 | 60.2 | 95.1 | 94.9 | STEP 7 RAMP
| 2023-07-17 | 16:16 | 60.6 | 60.7 | 94.8 | 94.7
| 2023-07-17 | 16:17 | 61.2 | 61.3 | 94.1 | 94.5
| 2023-07-17 | 16:18 | 61.8 | 61.8 | 93.7 | 94.3
| 2023-07-17 | 16:19 | 62.3 | 62.4 | 93.4 | 94
| 2023-07-17 | 16:20 | 62.9 | 62.9 | 93.1 | 93.8
| 2023-07-17 | 16:21 | 63.4 | 63.5 | 93 | 93.6
| 2023-07-17 | 16:22 | 64 | 64 | 92.8 | 93.4
| 2023-07-17 | 16:23 | 64.6 | 64.6 | 92.6 | 93.2
| 2023-07-17 | 16:24 | 65.1 | 65.2 | 92.4 | 92.9
| 2023-07-17 | 16:25 | 65.7 | 65.7 | 92.2 | 92.7
| 2023-07-17 | 16:26 | 66.3 | 66.3 | 92.1 | 92.5
| 2023-07-17 | 16:27 | 66.9 | 66.8 | 91.9 | 92.3
| 2023-07-17 | 16:28 | 67.3 | 67.4 | 91.7 | 92.1
| 2023-07-17 | 16:29 | 68 | 67.9 | 91.5 | 91.8
| 2023-07-17 | 16:30 | 68.5 | 68.5 | 91.3 | 91.6
| 2023-07-17 | 16:31 | 69.1 | 69 | 91.1 | 91.4
| 2023-07-17 | 16:32 | 69.6 | 69.6 | 90.8 | 91.2
| 2023-07-17 | 16:33 | 70.2 | 70.2 | 90.6 | 90.9
| 2023-07-17 | 16:34 | 70.7 | 70.7 | 90.4 | 90.7
| 2023-07-17 | 16:35 | 71.3 | 71.3 | 90.2 | 90.5
| 2023-07-17 | 16:36 | 71.8 | 71.8 | 90 | 90.3
| 2023-07-17 | 16:37 | 72.4 | 72.4 | 89.8 | 90.1
| 2023-07-17 | 16:38 | 73 | 72.9 | 89.6 | 89.8
| 2023-07-17 | 16:39 | 73.5 | 73.5 | 89.4 | 89.6
| 2023-07-17 | 16:40 | 74.1 | 74 | 89.1 | 89.4
| 2023-07-17 | 16:41 | 74.6 | 74.6 | 88.9 | 89.2
| 2023-07-17 | 16:42 | 75.2 | 75.2 | 88.6 | 88.9
| 2023-07-17 | 16:43 | 75.7 | 75.7 | 88.4 | 88.7
| 2023-07-17 | 16:44 | 76.3 | 76.3 | 88.2 | 88.5
| 2023-07-17 | 16:45 | 76.8 | 76.8 | 88 | 88.3
| 2023-07-17 | 16:46 | 77.4 | 77.4 | 87.7 | 88.1
| 2023-07-17 | 16:47 | 77.9 | 77.9 | 87.6 | 87.8
| 2023-07-17 | 16:48 | 78.5 | 78.5 | 87.4 | 87.6
| 2023-07-17 | 16:49 | 79 | 79.1 | 87.2 | 87.4
| 2023-07-17 | 16:50 | 79.6 | 79.6 | 87 | 87.2
| 2023-07-17 | 16:51 | 80.2 | 80.2 | 86.7 | 86.9
| 2023-07-17 | 16:52 | 80.7 | 80.7 | 86.5 | 86.7
| 2023-07-17 | 16:53 | 81.3 | 81.3 | 86.2 | 86.5
| 2023-07-17 | 16:54 | 81.8 | 81.8 | 86 | 86.3
| 2023-07-17 | 16:55 | 82.4 | 82.4 | 85.8 | 86.1
| 2023-07-17 | 16:56 | 82.9 | 82.9 | 85.5 | 85.8
| 2023-07-17 | 16:57 | 83.5 | 83.5 | 85.3 | 85.6
| 2023-07-17 | 16:58 | 84 | 84.1 | 85.2 | 85.4
| 2023-07-17 | 16:59 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.2
| 2023-07-17 | 17:00 | 85.1 | 85 | 84.6 | 85 | STEP 8 SOAK
| 2023-07-17 | 17:01 | 85.1 | 85 | 84.9 | 85
| 2023-07-17 | 17:02 | 85 | 85 | 85.4 | 85
| 2023-07-17 | 17:03 | 85 | 85 | 85.5 | 85
| 2023-07-17 | 17:04 | 85 | 85 | 85.6 | 85
| 2023-07-17 | 17:05 | 85 | 85 | 85.6 | 85
| 2023-07-17 | 17:06 | 85 | 85 | 85.5 | 85
| 2023-07-17 | 17:07 | 85 | 85 | 85.4 | 85
| 2023-07-17 | 17:08 | 85 | 85 | 85.3 | 85
| 2023-07-17 | 17:09 | 85 | 85 | 85.2 | 85
| 2023-07-17 | 17:10 | 85 | 85 | 85.2 | 85
| 2023-07-17 | 17:11 | 85 | 85 | 85.1 | 85
| 2023-07-17 | 17:12 | 85 | 85 | 85.1 | 85
| 2023-07-17 | 17:13 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:14 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:15 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:16 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:17 | 85 | 85 | 85.1 | 85
| 2023-07-17 | 17:18 | 85 | 85 | 85.1 | 85
| 2023-07-17 | 17:19 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:20 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:21 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:22 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:23 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:24 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:25 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:26 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:27 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:28 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:29 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:30 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:31 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:32 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:33 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:34 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:35 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:36 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:37 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:38 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:39 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:40 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:41 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:42 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:43 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:44 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:45 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:46 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:47 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:48 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:49 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:50 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:51 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:52 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:53 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:54 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:55 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:56 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:57 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:58 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 17:59 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:00 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:01 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:02 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:03 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:04 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:05 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:06 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:07 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:08 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:09 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:10 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:11 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:12 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:13 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:14 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:15 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:16 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:17 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:18 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:19 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:20 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:21 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:22 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:23 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:24 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:25 | 85 | 85 | 85.1 | 85
| 2023-07-17 | 18:26 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:27 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:28 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:29 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:30 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:31 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:32 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:33 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:34 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:35 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:36 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:37 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:38 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:39 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:40 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:41 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:42 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:43 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:44 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:45 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:46 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:47 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:48 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:49 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:50 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:51 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:52 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:53 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:54 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:55 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:56 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:57 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:58 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 18:59 | 85 | 85 | 85 | 85
| 2023-07-17 | 19:00 | 84.9 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | STEP 9 RAMP
| 2023-07-17 | 19:01 | 84.3 | 83.7 | 84.9 | 85.3
| 2023-07-17 | 19:02 | 83.5 | 82.7 | 82.6 | 85.5
| 2023-07-17 | 19:03 | 82.7 | 81.7 | 81.8 | 85.7
| 2023-07-17 | 19:04 | 82 | 80.7 | 80.5 | 85.9
| 2023-07-17 | 19:05 | 81.1 | 79.7 | 78.6 | 86.2
| 2023-07-17 | 19:06 | 80.2 | 78.7 | 80.7 | 86.4
| 2023-07-17 | 19:07 | 79.2 | 77.7 | 80.3 | 86.6
| 2023-07-17 | 19:08 | 78.2 | 76.7 | 81 | 86.8
| 2023-07-17 | 19:09 | 77.4 | 75.7 | 81 | 87.1
| 2023-07-17 | 19:10 | 76.5 | 74.7 | 81 | 87.3
| 2023-07-17 | 19:11 | 75.7 | 73.7 | 80.8 | 87.5
| 2023-07-17 | 19:12 | 74.8 | 72.7 | 80.8 | 87.7
| 2023-07-17 | 19:13 | 73.9 | 71.7 | 80.7 | 87.9
| 2023-07-17 | 19:14 | 73 | 70.7 | 80.7 | 88.2
| 2023-07-17 | 19:15 | 72.1 | 69.7 | 80.5 | 88.4
| 2023-07-17 | 19:16 | 71.2 | 68.7 | 80.4 | 88.6
| 2023-07-17 | 19:17 | 70.3 | 67.7 | 80.5 | 88.8
| 2023-07-17 | 19:18 | 69.3 | 66.7 | 80.3 | 89.1
| 2023-07-17 | 19:19 | 68.4 | 65.7 | 80.1 | 89.3
| 2023-07-17 | 19:20 | 67.5 | 64.7 | 80 | 89.5
| 2023-07-17 | 19:21 | 66.6 | 63.7 | 79.8 | 89.7
| 2023-07-17 | 19:22 | 65.7 | 62.7 | 79.6 | 89.9
| 2023-07-17 | 19:23 | 64.8 | 61.7 | 79.4 | 90.2
| 2023-07-17 | 19:24 | 63.9 | 60.7 | 79.3 | 90.4
| 2023-07-17 | 19:25 | 62.9 | 59.7 | 79.4 | 90.6
| 2023-07-17 | 19:26 | 62 | 58.7 | 79 | 90.8
| 2023-07-17 | 19:27 | 61 | 57.7 | 79 | 91.1
| 2023-07-17 | 19:28 | 60.1 | 56.7 | 78.9 | 91.3
| 2023-07-17 | 19:29 | 59.2 | 55.7 | 78.5 | 91.5
| 2023-07-17 | 19:30 | 58.2 | 54.7 | 78.5 | 91.7
| 2023-07-17 | 19:31 | 57.3 | 53.7 | 78.5 | 91.9
| 2023-07-17 | 19:32 | 56.4 | 52.7 | 78.2 | 92.2
| 2023-07-17 | 19:33 | 55.4 | 51.7 | 78.1 | 92.4
| 2023-07-17 | 19:34 | 54.5 | 50.7 | 78.2 | 92.6
| 2023-07-17 | 19:35 | 53.6 | 49.7 | 77.4 | 92.8
| 2023-07-17 | 19:36 | 52.6 | 48.7 | 77.5 | 93
| 2023-07-17 | 19:37 | 51.7 | 47.7 | 77.7 | 93.3
| 2023-07-17 | 19:38 | 50.8 | 46.7 | 77.2 | 93.5
| 2023-07-17 | 19:39 | 49.8 | 45.7 | 77.4 | 93.7
| 2023-07-17 | 19:40 | 49 | 44.7 | 77 | 93.9
| 2023-07-17 | 19:41 | 48 | 43.7 | 76.6 | 94.2
| 2023-07-17 | 19:42 | 47.1 | 42.7 | 76.4 | 94.4
| 2023-07-17 | 19:43 | 46.2 | 41.7 | 76.2 | 94.6
| 2023-07-17 | 19:44 | 45.3 | 40.7 | 76 | 94.8
| 2023-07-17 | 19:45 | 44.3 | 40 | 76 | 95
| 2023-07-17 | 19:46 | 43.6 | 40 | 78.9 | 95
| 2023-07-17 | 19:47 | 42.9 | 40 | 81.1 | 95
| 2023-07-17 | 19:48 | 42.3 | 40 | 83.7 | 95
| 2023-07-17 | 19:49 | 41.7 | 40 | 85.9 | 95
| 2023-07-17 | 19:50 | 41.3 | 40 | 88.2 | 95
| 2023-07-17 | 19:51 | 40.9 | 40 | 89.5 | 95
| 2023-07-17 | 19:52 | 40.5 | 40 | 91.9 | 95
| 2023-07-17 | 19:53 | 40.1 | 40 | 93.2 | 95
| 2023-07-17 | 19:54 | 39.9 | 40 | 94.9 | 95 | STEP 10 SOAK
| 2023-07-17 | 19:55 | 39.7 | 40 | 96.3 | 95
| 2023-07-17 | 19:56 | 39.6 | 40 | 97.2 | 95
| 2023-07-17 | 19:57 | 39.5 | 40 | 97.9 | 95
| 2023-07-17 | 19:58 | 39.5 | 40 | 99 | 95
| 2023-07-17 | 19:59 | 39.4 | 40 | 99.2 | 95
| 2023-07-17 | 20:00 | 39.4 | 40 | 99.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:01 | 39.4 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:02 | 39.4 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:03 | 39.4 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:04 | 39.4 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:05 | 39.4 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:06 | 39.5 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:07 | 39.6 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:08 | 39.7 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:09 | 39.8 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:10 | 39.9 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:11 | 39.8 | 40 | 100 | 95
| 2023-07-17 | 20:12 | 39.9 | 40 | 98.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:13 | 40 | 40 | 97.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:14 | 40 | 40 | 96.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:15 | 40 | 40 | 96.3 | 95
| 2023-07-17 | 20:16 | 40 | 40 | 95.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:17 | 40 | 40 | 95.5 | 95
| 2023-07-17 | 20:18 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 20:19 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 20:20 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:21 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:22 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:23 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:24 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:25 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:26 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:27 | 40 | 40 | 94.6 | 95
| 2023-07-17 | 20:28 | 40 | 40 | 94.6 | 95
| 2023-07-17 | 20:29 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:30 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:31 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:32 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:33 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:34 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:35 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:36 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:37 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 20:38 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:39 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:40 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:41 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:42 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:43 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:44 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:45 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:46 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:47 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:48 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:49 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:50 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:51 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:52 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:53 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:54 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:55 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 20:56 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 20:57 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:58 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 20:59 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:00 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 21:01 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:02 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:03 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:04 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:05 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 21:06 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:07 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:08 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:09 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:10 | 40 | 40 | 94.6 | 95
| 2023-07-17 | 21:11 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:12 | 40 | 40 | 95.3 | 95
| 2023-07-17 | 21:13 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:14 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:15 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 21:16 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:17 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:18 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:19 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:20 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:21 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:22 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 21:23 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:24 | 40 | 40 | 94.8 | 95
| 2023-07-17 | 21:25 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:26 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:27 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 21:28 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:29 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 21:30 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:31 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:32 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 21:33 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:34 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 21:35 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:36 | 40 | 40 | 95.1 | 95
| 2023-07-17 | 21:37 | 40 | 40 | 94.5 | 95
| 2023-07-17 | 21:38 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 21:39 | 40 | 40 | 95.3 | 95
| 2023-07-17 | 21:40 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:41 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 21:42 | 40 | 40 | 95.3 | 95
| 2023-07-17 | 21:43 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 21:44 | 40 | 40 | 95.3 | 95
| 2023-07-17 | 21:45 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:46 | 40 | 40 | 95.2 | 95
| 2023-07-17 | 21:47 | 40 | 40 | 94.9 | 95
| 2023-07-17 | 21:48 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:49 | 40 | 40 | 95 | 95
| 2023-07-17 | 21:50 | 40 | 40 | 94.9 | 95 | STEP 11 RAMP
| 2023-07-17 | 21:51 | 40 | 40 | 94.7 | 95
| 2023-07-17 | 21:52 | 40 | 40 | 94.8 | 94.2
| 2023-07-17 | 21:53 | 40 | 40 | 93.7 | 93.2
| 2023-07-17 | 21:54 | 40 | 40 | 92.4 | 92.2
| 2023-07-17 | 21:55 | 40 | 40 | 91.1 | 91.2
| 2023-07-17 | 21:56 | 40 | 40 | 90.5 | 90.2
| 2023-07-17 | 21:57 | 40 | 40 | 89.4 | 89.2
| 2023-07-17 | 21:58 | 40 | 40 | 88.3 | 88.2
| 2023-07-17 | 21:59 | 40 | 40 | 87.4 | 87.2
| 2023-07-17 | 22:00 | 40 | 40 | 86.4 | 86.2
| 2023-07-17 | 22:01 | 40 | 40 | 85.4 | 85.2
| 2023-07-17 | 22:02 | 40 | 40 | 84.3 | 84.2
| 2023-07-17 | 22:03 | 40 | 40 | 83.4 | 83.2
| 2023-07-17 | 22:04 | 40 | 40 | 82.4 | 82.2
| 2023-07-17 | 22:05 | 40 | 40 | 81.4 | 81.2
| 2023-07-17 | 22:06 | 40 | 40 | 80.3 | 80.2
| 2023-07-17 | 22:07 | 40 | 40 | 79.3 | 79.2
| 2023-07-17 | 22:08 | 40 | 40 | 78.4 | 78.2
| 2023-07-17 | 22:09 | 40 | 40 | 77.4 | 77.2
| 2023-07-17 | 22:10 | 40 | 40 | 76.3 | 76.2
| 2023-07-17 | 22:11 | 40 | 40 | 75.3 | 75.2
| 2023-07-17 | 22:12 | 40 | 40 | 74.3 | 74.2
| 2023-07-17 | 22:13 | 40 | 40 | 73.3 | 73.2
| 2023-07-17 | 22:14 | 40 | 40 | 72.4 | 72.2
| 2023-07-17 | 22:15 | 40 | 40 | 71.3 | 71.2
| 2023-07-17 | 22:16 | 40 | 40 | 70.3 | 70.2
| 2023-07-17 | 22:17 | 40 | 40 | 69.4 | 69.2
| 2023-07-17 | 22:18 | 40 | 40 | 68.3 | 68.2
| 2023-07-17 | 22:19 | 40 | 40 | 67.3 | 67.2
| 2023-07-17 | 22:20 | 40 | 40 | 66.3 | 66.2
| 2023-07-17 | 22:21 | 40 | 40 | 65.4 | 65.2
| 2023-07-17 | 22:22 | 40 | 40 | 64.3 | 64.2
| 2023-07-17 | 22:23 | 40 | 40 | 63.3 | 63.2
| 2023-07-17 | 22:24 | 40 | 40 | 62.4 | 62.2
| 2023-07-17 | 22:25 | 40 | 40 | 61.4 | 61.2
| 2023-07-17 | 22:26 | 40 | 40 | 60.3 | 60.2
| 2023-07-17 | 22:27 | 40 | 40 | 59.3 | 59.2
| 2023-07-17 | 22:28 | 40 | 40 | 58.4 | 58.2
| 2023-07-17 | 22:29 | 40 | 40 | 57.3 | 57.2
| 2023-07-17 | 22:30 | 40 | 40 | 56.3 | 56.2
| 2023-07-17 | 22:31 | 40 | 40 | 55.4 | 55.2
| 2023-07-17 | 22:32 | 40 | 40 | 54.4 | 54.2
| 2023-07-17 | 22:33 | 40 | 40 | 53.4 | 53.2
| 2023-07-17 | 22:34 | 40 | 40 | 52.3 | 52.2
| 2023-07-17 | 22:35 | 40 | 40 | 51.2 | 51.2
| 2023-07-17 | 22:36 | 40 | 40 | 50.3 | 50.2
| 2023-07-17 | 22:37 | 40 | 40 | 49.6 | 50 | STEP 12 SOAK
| 2023-07-17 | 22:38 | 40 | 40 | 49.5 | 50
| 2023-07-17 | 22:39 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:40 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:41 | 40 | 40 | 49.7 | 50
| 2023-07-17 | 22:42 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:43 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:44 | 40 | 40 | 49.8 | 50
| 2023-07-17 | 22:45 | 40 | 40 | 49.8 | 50
| 2023-07-17 | 22:46 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:47 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:48 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:49 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 22:50 | 40 | 40 | 49.8 | 50
| 2023-07-17 | 22:51 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:52 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 22:53 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:54 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:55 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:56 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:57 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 22:58 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 22:59 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:00 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:01 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:02 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:03 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:04 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 23:05 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:06 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:07 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:08 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:09 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:10 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:11 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:12 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:13 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:14 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:15 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:16 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:17 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:18 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:19 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:20 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:21 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:22 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:23 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:24 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 23:25 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:26 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:27 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:28 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:29 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:30 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:31 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:32 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:33 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 23:34 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:35 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:36 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:37 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:38 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:39 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:40 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:41 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:42 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:43 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:44 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-17 | 23:45 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:46 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:47 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:48 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:49 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:50 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:51 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:52 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-17 | 23:53 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:54 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:55 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:56 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:57 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:58 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 23:59 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-17 | 24:00 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:00 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:01 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:02 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:03 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:04 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:05 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:06 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:07 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-18 | 0:08 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:09 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:10 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:11 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:12 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:13 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:14 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:15 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:16 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:17 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:18 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:19 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:20 | 40 | 40 | 50.1 | 50
| 2023-07-18 | 0:21 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:22 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:23 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:24 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:25 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:26 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:27 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:28 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:29 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:30 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:31 | 40 | 40 | 49.9 | 50
| 2023-07-18 | 0:32 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:33 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:34 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:35 | 40 | 40 | 50 | 50
| 2023-07-18 | 0:36 | 40 | 39.9 | 50 | 49.9
| 2023-07-18 | 0:37 | 39.6 | 39.6 | 49.7 | 49.2 | STEP 13 RAMP
| 2023-07-18 | 0:38 | 39.3 | 39.3 | 49.1 | 48.5
| 2023-07-18 | 0:39 | 39.1 | 38.9 | 48 | 47.9
| 2023-07-18 | 0:40 | 38.7 | 38.6 | 46 | 47.2
| 2023-07-18 | 0:41 | 38.4 | 38.3 | 45.2 | 46.5
| 2023-07-18 | 0:42 | 38.1 | 37.9 | 45.3 | 45.9
| 2023-07-18 | 0:43 | 37.7 | 37.6 | 44.7 | 45.2
| 2023-07-18 | 0:44 | 37.4 | 37.3 | 44 | 44.5
| 2023-07-18 | 0:45 | 37 | 36.9 | 43.6 | 43.9
| 2023-07-18 | 0:46 | 36.7 | 36.6 | 43.1 | 43.2
| 2023-07-18 | 0:47 | 36.3 | 36.3 | 42.5 | 42.5
| 2023-07-18 | 0:48 | 36 | 35.9 | 41.9 | 41.9
| 2023-07-18 | 0:49 | 35.6 | 35.6 | 41.3 | 41.2
| 2023-07-18 | 0:50 | 35.3 | 35.3 | 40.8 | 40.5
| 2023-07-18 | 0:51 | 34.9 | 34.9 | 40.2 | 39.9
| 2023-07-18 | 0:52 | 34.6 | 34.6 | 39.7 | 39.2
| 2023-07-18 | 0:53 | 34.2 | 34.3 | 39 | 38.5
| 2023-07-18 | 0:54 | 33.9 | 33.9 | 38.4 | 37.9
| 2023-07-18 | 0:55 | 33.6 | 33.6 | 37.6 | 37.2
| 2023-07-18 | 0:56 | 33.3 | 33.3 | 37 | 36.5
| 2023-07-18 | 0:57 | 32.9 | 32.9 | 36.4 | 35.9
| 2023-07-18 | 0:58 | 32.6 | 32.6 | 35.7 | 35.2
| 2023-07-18 | 0:59 | 32.2 | 32.3 | 35.1 | 34.5
| 2023-07-18 | 1:00 | 31.9 | 31.9 | 34.4 | 33.9
| 2023-07-18 | 1:01 | 31.6 | 31.6 | 33.7 | 33.2
| 2023-07-18 | 1:02 | 31.3 | 31.3 | 33 | 32.5
| 2023-07-18 | 1:03 | 30.9 | 30.9 | 32.3 | 31.9
| 2023-07-18 | 1:04 | 30.6 | 30.6 | 31.7 | 31.2
| 2023-07-18 | 1:05 | 30.3 | 30.3 | 31.1 | 30.5
| 2023-07-18 | 1:06 | 29.9 | 29.9 | 30.5 | 29.9
| 2023-07-18 | 1:07 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 29.2
| 2023-07-18 | 1:08 | 29.2 | 29.3 | 30.2 | 28.5
| 2023-07-18 | 1:09 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 27.9
| 2023-07-18 | 1:10 | 28.5 | 28.6 | 28.2 | 27.2
| 2023-07-18 | 1:11 | 28.1 | 28.3 | 27.1 | 26.5
| 2023-07-18 | 1:12 | 27.8 | 27.9 | 26.3 | 25.9
| 2023-07-18 | 1:13 | 27.5 | 27.6 | 25.7 | 25.2
| 2023-07-18 | 1:14 | 27.2 | 27.3 | 25.2 | 24.5
| 2023-07-18 | 1:15 | 26.8 | 26.9 | 24.7 | 23.9
| 2023-07-18 | 1:16 | 26.5 | 26.6 | 24.3 | 23.2
| 2023-07-18 | 1:17 | 26.2 | 26.3 | 23.8 | 22.5
| 2023-07-18 | 1:18 | 25.9 | 25.9 | 23 | 21.9
| 2023-07-18 | 1:19 | 25.6 | 25.6 | 22.3 | 21.2
| 2023-07-18 | 1:20 | 25.3 | 25.3 | 21.6 | 20.5
| 2023-07-18 | 1:21 | 25 | 25 | 21.1 | 20 | STEP 14 SOAK
| 2023-07-18 | 1:22 | 25 | 25 | 20.4 | 20
| 2023-07-18 | 1:23 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:24 | 24.9 | 25 | 19.4 | 20
| 2023-07-18 | 1:25 | 25 | 25 | 19.2 | 20
| 2023-07-18 | 1:26 | 25 | 25 | 19.1 | 20
| 2023-07-18 | 1:27 | 25 | 25 | 19 | 20
| 2023-07-18 | 1:28 | 25 | 25 | 19 | 20
| 2023-07-18 | 1:29 | 24.9 | 25 | 19.1 | 20
| 2023-07-18 | 1:30 | 25 | 25 | 19.2 | 20
| 2023-07-18 | 1:31 | 25 | 25 | 19.3 | 20
| 2023-07-18 | 1:32 | 25 | 25 | 19.3 | 20
| 2023-07-18 | 1:33 | 25 | 25 | 19.4 | 20
| 2023-07-18 | 1:34 | 25 | 25 | 19.4 | 20
| 2023-07-18 | 1:35 | 25 | 25 | 19.4 | 20
| 2023-07-18 | 1:36 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:37 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:38 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:39 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:40 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:41 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:42 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:43 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:44 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:45 | 25 | 25 | 19.6 | 20
| 2023-07-18 | 1:46 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:47 | 24.9 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:48 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:49 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 1:50 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:51 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:52 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 1:53 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 1:54 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 1:55 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:56 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:57 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:58 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 1:59 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 2:00 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 2:01 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 2:02 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 2:03 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:04 | 25 | 25 | 19.7 | 20
| 2023-07-18 | 2:05 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:06 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:07 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:08 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:09 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:10 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:11 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:12 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:13 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:14 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:15 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:16 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:17 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:18 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:19 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:20 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:21 | 25 | 25 | 19.8 | 20
| 2023-07-18 | 2:22 | 25 | 25 | 19.9 | 20
| 2023-07-18 | 2:23 | 25.1 | 25 | 20.3 | 20 | STOP TEST
THERMOTRON MODEL SE-300-4-4
LR HUMIDITY TEST