## SE-300-4-4 SN 35704 LR TEMP
TEMPERATURE TEST RESULTS FOR THERMOTRON TEMP/HUMIDITY CHAMBER MODEL SE-300-4-4 STOCK #257L
| Date | Time | Air Temp | Air Temp SP | CM0:HSSP | CM0:HSDP | CM0:LSSP | CM0:LSDP | CM0:HSST | CM0:HSDT | CM0:LSST | CM0:LSDT
| 2023-06-30 | 12:29 | 50.1 | 50 | 29.1 | 198.63 | 118.95 | 122.46 | 17.74 | 32.79 | 11.77 | 26.07 | SE-300-4-4
| 2023-06-30 | 12:30 | 50.1 | 50 | 18.95 | 197.62 | 118.95 | 122.46 | 17 | 37.95 | 12.61 | 25.98 | LR TEMP
| 2023-06-30 | 12:31 | 47.6 | -70 | 19.08 | 216.51 | 43.41 | 201.3 | 5.23 | 58.25 | 11.77 | 40.24 | STEP 1
| 2023-06-30 | 12:32 | 32.6 | -70 | 15.38 | 223.96 | 22.41 | 231.58 | -10.72 | 64.68 | 9.4 | 57.17
| 2023-06-30 | 12:33 | 18.1 | -70 | 20.09 | 233.57 | 25.64 | 268.62 | 3.18 | 69.27 | 6.62 | 63.91
Ph: 323-770-0634 | 2023-06-30 | 12:34 | 7.3 | -70 | 24.3 | 239.35 | 26.48 | 282.53 | 10.26 | 72.11 | 4.39 | 67.24
Email: sales@LRE.com | 2023-06-30 | 12:35 | -2.3 | -70 | 25.89 | 247.36 | 27.58 | 293.65 | 10.33 | 73.29 | 2.11 | 69.88
| 2023-06-30 | 12:36 | -10.2 | -70 | 26.6 | 245.42 | 28.08 | 298.17 | 11.86 | 74.77 | -0.38 | 71.13
| 2023-06-30 | 12:37 | -16.9 | -70 | 27.07 | 250.99 | 28.49 | 299.09 | 12.75 | 75.95 | -3.03 | 71.65
| 2023-06-30 | 12:38 | -22.7 | -70 | 27.8 | 257.44 | 28.21 | 298.48 | 13.36 | 76.93 | -5.75 | 71.64
| 2023-06-30 | 12:39 | -27.8 | -70 | 28.02 | 258.29 | 28.21 | 298.81 | 14.19 | 77.75 | -8.67 | 71.23
| 2023-06-30 | 12:40 | -32.7 | -70 | 28.12 | 256.71 | 28.47 | 297.15 | 14.64 | 78.17 | -11.57 | 70.67
| 2023-06-30 | 12:41 | -37.1 | -70 | 28.12 | 253.27 | 28.51 | 296.35 | 14.51 | 78.56 | -14.45 | 69.7
| 2023-06-30 | 12:42 | -41.2 | -70 | 28.13 | 257.03 | 28.54 | 295.6 | 14.83 | 79.2 | -17.49 | 68.48
| 2023-06-30 | 12:43 | -44.9 | -70 | 28.13 | 256.97 | 28.47 | 295.17 | 15.11 | 79.57 | -20.55 | 67.11
| 2023-06-30 | 12:44 | -48.3 | -70 | 28.18 | 249.02 | 28.62 | 293.07 | 14.75 | 79.61 | -23.49 | 65.8
| 2023-06-30 | 12:45 | -51.1 | -70 | 28.25 | 249.98 | 28.42 | 291.33 | 14.29 | 79.73 | -26.71 | 64.13
| 2023-06-30 | 12:46 | -53.6 | -70 | 28.13 | 249.28 | 28.26 | 290.24 | 13.78 | 79.79 | -30.46 | 62.41
| 2023-06-30 | 12:47 | -55.8 | -70 | 28.13 | 254.7 | 28.1 | 287.86 | 13.9 | 79.94 | -34.55 | 60.16
| 2023-06-30 | 12:48 | -57.5 | -70 | 28.13 | 254.96 | 27.02 | 286.81 | 13.34 | 79.68 | -38.63 | 58.03
| 2023-06-30 | 12:49 | -59 | -70 | 28.13 | 256.29 | 26.12 | 282.53 | 11.88 | 79.44 | -41.73 | 56.05
| 2023-06-30 | 12:50 | -60.1 | -70 | 27.32 | 247.71 | 25.03 | 279.06 | 10.87 | 79.26 | -44.32 | 53.86
| 2023-06-30 | 12:51 | -61.3 | -70 | 27.15 | 251.65 | 23.73 | 276.3 | 9.84 | 78.82 | -47.08 | 52.25
| 2023-06-30 | 12:52 | -62.3 | -70 | 26.2 | 257.7 | 22.92 | 273.1 | 8.32 | 78.29 | -52.17 | 50.77
| 2023-06-30 | 12:53 | -63.2 | -70 | 26.17 | 256.52 | 21.97 | 269.75 | 7.02 | 77.84 | -57.16 | 49.26
| 2023-06-30 | 12:54 | -63.9 | -70 | 25.2 | 248.54 | 20.61 | 265.42 | 5.8 | 77.47 | -59.35 | 48.12
| 2023-06-30 | 12:55 | -64.6 | -70 | 24.95 | 253.29 | 19.89 | 258.25 | 4.73 | 76.93 | -58.32 | 47.1
| 2023-06-30 | 12:56 | -65.3 | -70 | 24.14 | 245.94 | 19.23 | 248.86 | 3.31 | 76.43 | -51.57 | 45.91
| 2023-06-30 | 12:57 | -65.7 | -70 | 23.05 | 252.25 | 17.94 | 239.24 | 0.58 | 75.69 | -47.04 | 45.1
| 2023-06-30 | 12:58 | -66 | -70 | 21.36 | 246 | 16.98 | 229.68 | -2.66 | 74.7 | -42.63 | 44.76
| 2023-06-30 | 12:59 | -66.4 | -70 | 20.2 | 244.13 | 16.67 | 223.22 | -5.22 | 73.7 | -39.81 | 44.89
| 2023-06-30 | 13:00 | -66.7 | -70 | 18.69 | 240.27 | 16.91 | 230.19 | -7.18 | 72.87 | -38.52 | 44.95
| 2023-06-30 | 13:01 | -66.9 | -70 | 18.36 | 239.65 | 16.5 | 232.79 | -5.84 | 72.92 | -40.13 | 44.7
| 2023-06-30 | 13:02 | -67.2 | -70 | 18.8 | 236.72 | 16.47 | 227.8 | -4.73 | 72.86 | -39.72 | 44.57
| 2023-06-30 | 13:03 | -67.5 | -70 | 18.36 | 236.72 | 16.37 | 223.11 | -7.68 | 71.8 | -37.78 | 44.98
| 2023-06-30 | 13:04 | -67.9 | -70 | 17.53 | 236.63 | 15.68 | 212.2 | -4.93 | 72.69 | -37.89 | 44.27
| 2023-06-30 | 13:05 | -68.3 | -70 | 16.42 | 236.72 | 15.57 | 210.15 | -8.41 | 71.7 | -36.99 | 44.54 | STEP 2 SOAK
| 2023-06-30 | 13:06 | -68.7 | -70 | 17.34 | 236.69 | 14.61 | 204.87 | -7.46 | 72.03 | -36.78 | 44.35 | 34 MN 3.5/MN
| 2023-06-30 | 13:07 | -69 | -70 | 16.43 | 235.2 | 13.5 | 202.33 | -10.67 | 70.92 | -36.06 | 44.84
| 2023-06-30 | 13:08 | -69.5 | -70 | 15.66 | 233.74 | 11.88 | 196.45 | -9.66 | 71.32 | -36.25 | 44.81
| 2023-06-30 | 13:09 | -69.8 | -70 | 15.43 | 233.79 | 12.92 | 197.1 | -11.86 | 70.42 | -35.56 | 44.96
| 2023-06-30 | 13:10 | -70 | -70 | 15.43 | 232.11 | 11.47 | 193.45 | -13.69 | 69.77 | -34.61 | 45.59
| 2023-06-30 | 13:11 | -70.1 | -70 | 13.48 | 230.86 | 10.57 | 186.82 | -15.32 | 69.42 | -33.37 | 46.02
| 2023-06-30 | 13:12 | -70.1 | -70 | 13.48 | 229.64 | 10.58 | 185.85 | -15.84 | 69.21 | -33.38 | 46.06
| 2023-06-30 | 13:13 | -70.4 | -70 | 13.48 | 227.93 | 10.46 | 185.38 | -15.69 | 68.99 | -33.59 | 46.01
| 2023-06-30 | 13:14 | -70.3 | -70 | 12.52 | 229.09 | 9.19 | 181.06 | -17 | 68.59 | -33.07 | 46.36
| 2023-06-30 | 13:15 | -70.1 | -70 | 11.52 | 225.67 | 9.28 | 178.34 | -17.41 | 68.7 | -33.02 | 45.95
| 2023-06-30 | 13:16 | -70.2 | -70 | 12.48 | 225 | 9.04 | 179.53 | -16.34 | 68.7 | -33.8 | 45.53
| 2023-06-30 | 13:17 | -70.1 | -70 | 11.52 | 227.93 | 8.77 | 177.39 | -17.52 | 68.37 | -33.8 | 45.71
| 2023-06-30 | 13:18 | -70 | -70 | 11.52 | 225.18 | 8.83 | 176.24 | -17.68 | 68.33 | -33.86 | 45.54
| 2023-06-30 | 13:19 | -70.1 | -70 | 11.52 | 225 | 8.52 | 175.59 | -17.76 | 68.2 | -34.06 | 45.47
| 2023-06-30 | 13:20 | -70.1 | -70 | 11.52 | 225 | 8.13 | 175.25 | -18.13 | 68.12 | -33.96 | 45.55
| 2023-06-30 | 13:21 | -70.1 | -70 | 11.52 | 222.89 | 8.7 | 178.12 | -17.08 | 68.23 | -34.39 | 45.25
| 2023-06-30 | 13:22 | -70.1 | -70 | 11.54 | 225 | 8.36 | 177.16 | -16.38 | 68.18 | -34.33 | 45.35
| 2023-06-30 | 13:23 | -70 | -70 | 11.46 | 225 | 8.24 | 175.43 | -18.33 | 67.75 | -34.11 | 45.45
| 2023-06-30 | 13:24 | -70 | -70 | 11.52 | 225 | 8.05 | 175.42 | -17.49 | 67.93 | -34.26 | 45.25
| 2023-06-30 | 13:25 | -70.1 | -70 | 11.52 | 226.33 | 8.04 | 175.2 | -18.08 | 67.57 | -34.28 | 45.38
| 2023-06-30 | 13:26 | -70 | -70 | 11.52 | 225 | 8.42 | 175.92 | -17.86 | 67.69 | -34.25 | 45.33
| 2023-06-30 | 13:27 | -70.1 | -70 | 11.52 | 225 | 8 | 175.2 | -16.93 | 67.75 | -34.35 | 45.37
| 2023-06-30 | 13:28 | -70 | -70 | 11.52 | 225 | 7.92 | 175.2 | -18.38 | 67.48 | -33.96 | 45.68
| 2023-06-30 | 13:29 | -70.1 | -70 | 11.52 | 223.72 | 8.16 | 175.98 | -17.04 | 67.74 | -34.26 | 45.44
| 2023-06-30 | 13:30 | -70 | -70 | 11.52 | 225 | 7.91 | 175.2 | -17.77 | 67.39 | -34.12 | 45.69
| 2023-06-30 | 13:31 | -70 | -70 | 11.52 | 224.82 | 7.96 | 175.2 | -17.64 | 67.52 | -34.13 | 45.57
| 2023-06-30 | 13:32 | -70 | -70 | 11.52 | 225 | 8.13 | 176.69 | -17.09 | 67.57 | -34.26 | 45.58
| 2023-06-30 | 13:33 | -70 | -70 | 11.52 | 222.09 | 7.77 | 175.12 | -17.78 | 67.36 | -34.01 | 45.75
| 2023-06-30 | 13:34 | -70.1 | -70 | 11.52 | 222.65 | 8.23 | 176.86 | -16.64 | 67.7 | -34.23 | 45.63 | STEP 3 RAMP
| 2023-06-30 | 13:35 | -35.8 | 150 | 15.43 | 210.67 | 59.39 | 145.9 | -11.34 | 62.18 | -21.99 | 44
| 2023-06-30 | 13:36 | -9.4 | 150 | 15.43 | 213.28 | 107.1 | 140.04 | -8.27 | 58.54 | -17.49 | 42.01
| 2023-06-30 | 13:37 | 10 | 150 | 16.41 | 210.35 | 116.94 | 128.47 | -5.86 | 55.76 | -21.01 | 40.08
| 2023-06-30 | 13:38 | 27.1 | 150 | 16.41 | 210.17 | 111.43 | 116.63 | -3.79 | 53.2 | -14.65 | 38.28
| 2023-06-30 | 13:39 | 42.7 | 150 | 17.27 | 207.42 | 112.35 | 116.59 | -1.94 | 50.8 | -12.16 | 36.74
| 2023-06-30 | 13:40 | 57.2 | 150 | 17.38 | 207.42 | 114.18 | 116.6 | -0.57 | 48.77 | -10.27 | 35.41
| 2023-06-30 | 13:41 | 71.6 | 150 | 17.38 | 207.42 | 115.88 | 119.53 | 0.5 | 46.9 | -8.16 | 34.24
| 2023-06-30 | 13:42 | 85.4 | 150 | 18.06 | 207.42 | 116.54 | 119.53 | 1.43 | 45.11 | -6.1 | 33.16
| 2023-06-30 | 13:43 | 98.6 | 150 | 18.36 | 207.42 | 117.01 | 119.53 | 2.45 | 43.58 | -4.26 | 32.23
| 2023-06-30 | 13:44 | 111.6 | 150 | 18.36 | 207.42 | 117.96 | 119.71 | 3.91 | 42.11 | -2.8 | 31.38
| 2023-06-30 | 13:45 | 124.4 | 150 | 19.28 | 204.5 | 118.77 | 122.46 | 5.41 | 40.86 | -1.82 | 30.59
| 2023-06-30 | 13:46 | 136.6 | 150 | 19.34 | 204.49 | 118.94 | 122.46 | 6.88 | 39.69 | -1.02 | 30.02
| 2023-06-30 | 13:47 | 144.7 | 150 | 19.34 | 204.49 | 119.89 | 122.46 | 8.2 | 38.69 | -0.25 | 29.53
| 2023-06-30 | 13:48 | 148 | 150 | 20.31 | 204.49 | 119.92 | 122.46 | 9.45 | 37.84 | 0.66 | 29.1 | STEP 4 SOAK
| 2023-06-30 | 13:49 | 149.9 | 150 | 20.31 | 204.49 | 120.53 | 122.46 | 10.5 | 37.04 | 1.54 | 28.78 | 14 MN 15/MN
| 2023-06-30 | 13:50 | 150.2 | 150 | 20.31 | 204.49 | 120.9 | 122.46 | 11.57 | 36.28 | 2.89 | 28.43
| 2023-06-30 | 13:51 | 150.2 | 150 | 20.31 | 204.49 | 120.9 | 124.14 | 12.55 | 35.68 | 4.61 | 28.09
| 2023-06-30 | 13:52 | 150.3 | 150 | 21.29 | 204.49 | 121.4 | 125.39 | 13.44 | 35.06 | 6.13 | 27.82
| 2023-06-30 | 13:53 | 150.2 | 150 | 21.29 | 204.49 | 121.87 | 125.39 | 14.23 | 34.48 | 7.46 | 27.57
| 2023-06-30 | 13:54 | 150.3 | 150 | 21.29 | 204.49 | 121.87 | 125.39 | 14.98 | 33.99 | 8.73 | 27.38
| 2023-06-30 | 13:55 | 150.2 | 150 | 22.27 | 201.57 | 121.87 | 125.39 | 15.59 | 33.53 | 9.78 | 27.2
| 2023-06-30 | 13:56 | 150.2 | 150 | 22.27 | 201.56 | 122.52 | 125.39 | 16.25 | 33.14 | 10.78 | 27.05
| 2023-06-30 | 13:57 | 150.1 | 150 | 22.52 | 201.56 | 122.85 | 125.39 | 16.83 | 32.8 | 11.66 | 26.95
| 2023-06-30 | 13:58 | 150.2 | 150 | 23.24 | 201.56 | 122.85 | 125.39 | 17.39 | 32.55 | 12.38 | 26.89
| 2023-06-30 | 13:59 | 150.2 | 150 | 23.24 | 201.56 | 122.85 | 125.39 | 17.88 | 32.28 | 13.11 | 26.8
| 2023-06-30 | 14:00 | 150 | 150 | 23.24 | 201.56 | 122.85 | 125.39 | 18.3 | 32.08 | 13.77 | 26.77
| 2023-06-30 | 14:01 | 150.1 | 150 | 23.54 | 201.56 | 122.85 | 125.39 | 18.76 | 31.91 | 14.41 | 26.74
| 2023-06-30 | 14:02 | 150.1 | 150 | 24.22 | 198.65 | 122.85 | 125.39 | 19.16 | 31.79 | 14.96 | 26.72
| 2023-06-30 | 14:03 | 150.1 | 150 | 24.22 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 19.55 | 31.68 | 15.42 | 26.73
| 2023-06-30 | 14:04 | 150.1 | 150 | 24.22 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 19.91 | 31.53 | 15.93 | 26.71
| 2023-06-30 | 14:05 | 150.1 | 150 | 25.2 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 20.21 | 31.41 | 16.37 | 26.67
| 2023-06-30 | 14:06 | 150.1 | 150 | 25.2 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 20.51 | 31.29 | 16.82 | 26.67
| 2023-06-30 | 14:07 | 150.1 | 150 | 25.2 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 20.74 | 31.14 | 17.19 | 26.61
| 2023-06-30 | 14:08 | 150.1 | 150 | 26.14 | 198.63 | 122.85 | 125.39 | 20.95 | 31.04 | 17.56 | 26.6
| 2023-06-30 | 14:09 | 150.1 | 150 | 26.17 | 198.63 | 122.87 | 125.39 | 21.23 | 30.95 | 17.94 | 26.63
| 2023-06-30 | 14:10 | 150 | 150 | 26.17 | 197.38 | 122.85 | 125.39 | 21.49 | 30.89 | 18.23 | 26.66
| 2023-06-30 | 14:11 | 150 | 150 | 26.17 | 195.72 | 122.9 | 125.39 | 21.66 | 30.79 | 18.53 | 26.64
| 2023-06-30 | 14:12 | 150.1 | 150 | 27.15 | 195.7 | 122.95 | 125.39 | 21.87 | 30.69 | 18.77 | 26.64
| 2023-06-30 | 14:13 | 150 | 150 | 27.15 | 195.7 | 123.32 | 125.39 | 22.04 | 30.62 | 19.03 | 26.64
| 2023-06-30 | 14:14 | 150 | 150 | 27.17 | 195.7 | 123.65 | 125.39 | 22.17 | 30.54 | 19.2 | 26.61
| 2023-06-30 | 14:15 | 150 | 150 | 28.12 | 195.7 | 123.76 | 125.39 | 22.34 | 30.45 | 19.45 | 26.65
| 2023-06-30 | 14:16 | 150 | 150 | 28.12 | 195.7 | 123.81 | 125.39 | 22.5 | 30.45 | 19.63 | 26.64
| 2023-06-30 | 14:17 | 150.1 | 150 | 29.1 | 195.7 | 123.83 | 125.39 | 22.71 | 30.42 | 19.86 | 26.62 | CYCLE 1
| 2023-06-30 | 14:18 | 150 | 150 | 29.1 | 195.7 | 123.83 | 125.39 | 22.81 | 30.36 | 20.03 | 26.59 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-30 | 14:19 | 137.8 | -55 | 16.14 | 226.19 | 21.12 | 202.42 | -14.92 | 59.95 | 31.09 | 60.28
| 2023-06-30 | 14:20 | 114.6 | -55 | 17.82 | 232.48 | 25.9 | 252.52 | -2.14 | 66.24 | 29.11 | 71.15
| 2023-06-30 | 14:21 | 97.8 | -55 | 22.74 | 241.88 | 28.09 | 277.52 | 9.1 | 70.75 | 26.6 | 77.77
| 2023-06-30 | 14:22 | 85.5 | -55 | 25.38 | 244.88 | 29.3 | 286.44 | 12.38 | 73.33 | 24.66 | 81.05
| 2023-06-30 | 14:23 | 75.2 | -55 | 26.68 | 247.79 | 28.1 | 287.41 | 12.85 | 75.02 | 23.72 | 83.02
| 2023-06-30 | 14:24 | 66.1 | -55 | 26.72 | 252.93 | 27.81 | 291.26 | 12.93 | 76.16 | 23.35 | 84.39
| 2023-06-30 | 14:25 | 57.6 | -55 | 27.05 | 260.2 | 28.09 | 290.24 | 13.17 | 76.9 | 23.16 | 85.21
| 2023-06-30 | 14:26 | 49.6 | -55 | 27.05 | 254.51 | 27.81 | 289.79 | 13.15 | 77.46 | 23.13 | 85.91
| 2023-06-30 | 14:27 | 42 | -55 | 26.98 | 254.07 | 26.89 | 288.7 | 13.06 | 77.82 | 23.76 | 86.46
| 2023-06-30 | 14:28 | 34.2 | -55 | 27.18 | 248.35 | 27.63 | 291.52 | 12.99 | 78.22 | 24.21 | 87.25
| 2023-06-30 | 14:29 | 27 | -55 | 27.48 | 258.61 | 28.13 | 291.13 | 13.42 | 78.61 | 22.27 | 87.58
| 2023-06-30 | 14:30 | 20.2 | -55 | 27.7 | 254.2 | 27.97 | 292.27 | 13.79 | 79.09 | 19.85 | 87.73
| 2023-06-30 | 14:31 | 13.7 | -55 | 27.91 | 256.28 | 28.04 | 294.15 | 14.02 | 79.38 | 17.28 | 87.53
| 2023-06-30 | 14:32 | 7.4 | -55 | 28.25 | 258.72 | 28.37 | 296.18 | 14.28 | 79.72 | 14.54 | 87.01
| 2023-06-30 | 14:33 | 1.7 | -55 | 28.31 | 257.72 | 28.54 | 294.33 | 14.44 | 79.97 | 11.75 | 86.34
| 2023-06-30 | 14:34 | -3.7 | -55 | 28.32 | 260.14 | 28.29 | 295.34 | 14.66 | 80.23 | 8.86 | 85.27
| 2023-06-30 | 14:35 | -8.9 | -55 | 28.41 | 260.53 | 28.3 | 296.61 | 14.99 | 80.57 | 6.01 | 84.43
| 2023-06-30 | 14:36 | -13.6 | -55 | 29.09 | 254.48 | 28.53 | 296.69 | 15.15 | 80.78 | 3.2 | 83.36
| 2023-06-30 | 14:37 | -18.1 | -55 | 28.78 | 257.32 | 28.45 | 297.79 | 15.2 | 81.02 | 0.51 | 82.26
| 2023-06-30 | 14:38 | -22.4 | -55 | 29.1 | 256.79 | 28.45 | 297.49 | 15.34 | 81.18 | -2.27 | 81.1
| 2023-06-30 | 14:39 | -26.5 | -55 | 29.1 | 254.87 | 28.34 | 299 | 15.46 | 81.32 | -5.21 | 79.75
| 2023-06-30 | 14:40 | -30.4 | -55 | 29.15 | 257.23 | 28.65 | 297.48 | 15.81 | 81.63 | -8.01 | 78.41
| 2023-06-30 | 14:41 | -34.2 | -55 | 29.1 | 257.23 | 28.64 | 298.69 | 15.85 | 81.76 | -10.73 | 76.95
| 2023-06-30 | 14:42 | -37.7 | -55 | 29.11 | 257.23 | 28.5 | 299.43 | 15.9 | 81.84 | -13.67 | 75.43
| 2023-06-30 | 14:43 | -41 | -55 | 29.24 | 257.35 | 28.6 | 299.23 | 15.89 | 81.97 | -16.44 | 73.92
| 2023-06-30 | 14:44 | -44.2 | -55 | 29.18 | 259.12 | 28.63 | 297.68 | 15.98 | 82.09 | -19.18 | 72.36
| 2023-06-30 | 14:45 | -47.1 | -55 | 29.1 | 259.98 | 28.76 | 297.75 | 15.94 | 82.24 | -21.88 | 70.89
| 2023-06-30 | 14:46 | -49.5 | -55 | 29.11 | 257.3 | 26.51 | 294.44 | 15.41 | 82.09 | -23.95 | 69.11
| 2023-06-30 | 14:47 | -51.3 | -55 | 28.78 | 257.23 | 24.34 | 287.82 | 12.89 | 81.39 | -24.31 | 67.59
| 2023-06-30 | 14:48 | -52.8 | -55 | 27.61 | 257.23 | 22.85 | 285.26 | 10.96 | 80.81 | -25 | 65.97
| 2023-06-30 | 14:49 | -53.9 | -55 | 26.33 | 254.3 | 21.23 | 276.91 | 9.08 | 80.13 | -25.7 | 63.87
| 2023-06-30 | 14:50 | -54.6 | -55 | 25.57 | 254.3 | 20.1 | 270.07 | 6.2 | 79.09 | -26.41 | 61.49 | STEP 7 SOAK
| 2023-06-30 | 14:51 | -54.9 | -55 | 24.58 | 251.37 | 19.38 | 257.32 | 3.66 | 78.24 | -26.8 | 59.82 | 31 MN 6.6/MN
| 2023-06-30 | 14:52 | -55.2 | -55 | 23.24 | 251.27 | 18.85 | 244.56 | 1.43 | 77.34 | -26.96 | 58.23
| 2023-06-30 | 14:53 | -55.4 | -55 | 22.09 | 251.37 | 17.74 | 236.96 | -1.32 | 76.47 | -27.15 | 56.9
| 2023-06-30 | 14:54 | -55.5 | -55 | 20.68 | 248.44 | 16.94 | 229.48 | -3.8 | 75.69 | -27.37 | 55.68
| 2023-06-30 | 14:55 | -55.4 | -55 | 19.86 | 248.21 | 16.35 | 223.07 | -5.88 | 74.79 | -27.63 | 54.73
| 2023-06-30 | 14:56 | -55.3 | -55 | 18.91 | 245.42 | 15.46 | 214.71 | -7.37 | 74.3 | -27.7 | 53.89
| 2023-06-30 | 14:57 | -55.4 | -55 | 17.68 | 242.58 | 15.23 | 215.01 | -8.64 | 73.66 | -28.09 | 53.11
| 2023-06-30 | 14:58 | -55.2 | -55 | 17.38 | 242.58 | 14.78 | 208.93 | -10.18 | 73.05 | -27.71 | 52.54
| 2023-06-30 | 14:59 | -55.2 | -55 | 16.41 | 242.58 | 14.29 | 204.92 | -11.86 | 72.52 | -27.57 | 52.27
| 2023-06-30 | 15:00 | -55.1 | -55 | 15.62 | 241.26 | 13.04 | 199.75 | -13.11 | 71.99 | -27.64 | 51.93
| 2023-06-30 | 15:01 | -55.1 | -55 | 15.43 | 239.65 | 12.45 | 197.27 | -13.59 | 71.85 | -27.88 | 51.63
| 2023-06-30 | 15:02 | -55.1 | -55 | 15.36 | 239.65 | 12.24 | 194.83 | -14.43 | 71.38 | -28.13 | 51.27
| 2023-06-30 | 15:03 | -55.1 | -55 | 14.45 | 238.95 | 11.57 | 191.7 | -15.29 | 70.96 | -28.27 | 50.96
| 2023-06-30 | 15:04 | -55.2 | -55 | 14.4 | 236.72 | 11.16 | 191.36 | -15.71 | 70.76 | -28.53 | 50.65
| 2023-06-30 | 15:05 | -55.1 | -55 | 13.53 | 236.72 | 10.82 | 188.79 | -16.49 | 70.48 | -28.61 | 50.51
| 2023-06-30 | 15:06 | -55.1 | -55 | 13.48 | 236.72 | 10.87 | 186.26 | -16.14 | 70.61 | -28.89 | 50.07
| 2023-06-30 | 15:07 | -55.1 | -55 | 13.48 | 236.72 | 10.21 | 185.48 | -16.42 | 70.42 | -29.19 | 49.86
| 2023-06-30 | 15:08 | -55.1 | -55 | 12.5 | 236.72 | 9.74 | 183.51 | -17.17 | 70.22 | -29.45 | 49.61
| 2023-06-30 | 15:09 | -55.1 | -55 | 12.5 | 233.79 | 9.79 | 183.13 | -16.14 | 70.43 | -29.8 | 49.27
| 2023-06-30 | 15:10 | -55.1 | -55 | 12.5 | 236.7 | 9.92 | 183.1 | -16.92 | 70.13 | -29.98 | 49.23
| 2023-06-30 | 15:11 | -55.1 | -55 | 12.2 | 233.79 | 9.06 | 180.25 | -17.38 | 70 | -29.97 | 49.04
| 2023-06-30 | 15:12 | -55.1 | -55 | 12.31 | 233.79 | 9.11 | 180.55 | -17.49 | 69.91 | -30.21 | 48.91
| 2023-06-30 | 15:13 | -55.1 | -55 | 11.52 | 233.79 | 8.94 | 177.34 | -17.99 | 69.63 | -30.27 | 48.82
| 2023-06-30 | 15:14 | -55.2 | -55 | 11.52 | 230.86 | 10.18 | 186.42 | -16.44 | 70.03 | -30.98 | 48.22
| 2023-06-30 | 15:15 | -55.1 | -55 | 12.5 | 230.86 | 9.07 | 183.13 | -14.25 | 70.34 | -31.21 | 48.15
| 2023-06-30 | 15:16 | -55 | -55 | 12.5 | 232.8 | 8.61 | 180.27 | -17.76 | 69.36 | -30.59 | 48.6
| 2023-06-30 | 15:17 | -55.1 | -55 | 11.52 | 230.86 | 9.39 | 183.43 | -17.57 | 69.61 | -30.86 | 48.21
| 2023-06-30 | 15:18 | -55 | -55 | 12.5 | 233.79 | 9.03 | 180.8 | -16.09 | 69.72 | -31.03 | 48.13
| 2023-06-30 | 15:19 | -55 | -55 | 11.52 | 233.79 | 8.31 | 179.92 | -17.96 | 69.23 | -30.59 | 48.45
| 2023-06-30 | 15:20 | -55.1 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.97 | 183.19 | -16.29 | 69.71 | -31.02 | 47.93
| 2023-06-30 | 15:21 | -55 | -55 | 12.5 | 233.74 | 8.6 | 180.12 | -16.26 | 69.48 | -30.95 | 48.14
| 2023-06-30 | 15:22 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.68 | 180.4 | -18 | 69.16 | -30.66 | 48.22
| 2023-06-30 | 15:23 | -55 | -55 | 11.58 | 230.77 | 8.12 | 179.97 | -15.46 | 69.7 | -30.98 | 47.95
| 2023-06-30 | 15:24 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.92 | 175.86 | -17.36 | 69.08 | -30.63 | 48.34
| 2023-06-30 | 15:25 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.95 | 180.15 | -17.13 | 69.25 | -30.81 | 47.97
| 2023-06-30 | 15:26 | -55 | -55 | 12.48 | 230.86 | 8.14 | 177.76 | -16.46 | 69.2 | -31.05 | 48.03
| 2023-06-30 | 15:27 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.86 | 177.55 | -17.88 | 68.83 | -30.71 | 48.21
| 2023-06-30 | 15:28 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.22 | 177.79 | -17.32 | 68.92 | -30.86 | 48.05
| 2023-06-30 | 15:29 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.14 | 177.68 | -17.46 | 68.78 | -30.81 | 48.21
| 2023-06-30 | 15:30 | -55 | -55 | 11.52 | 227.93 | 7.9 | 177.78 | -15.91 | 69.14 | -30.96 | 47.95
| 2023-06-30 | 15:31 | -55 | -55 | 11.53 | 230.86 | 7.81 | 177.77 | -16.93 | 68.75 | -30.9 | 48.16
| 2023-06-30 | 15:32 | -55 | -55 | 11.52 | 227.93 | 8.34 | 178.19 | -16.36 | 69.05 | -30.95 | 48.07
| 2023-06-30 | 15:33 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 8.22 | 177.9 | -16.57 | 68.88 | -30.98 | 48.29
| 2023-06-30 | 15:34 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.64 | 177.85 | -16.25 | 69.06 | -30.91 | 48.18
| 2023-06-30 | 15:35 | -55 | -55 | 11.52 | 228.41 | 8 | 177.95 | -16.82 | 68.84 | -30.92 | 48.14
| 2023-06-30 | 15:36 | -55 | -55 | 12.27 | 230.76 | 8.08 | 178.3 | -15.73 | 69.02 | -30.95 | 48.14
| 2023-06-30 | 15:37 | -55 | -55 | 11.52 | 227.95 | 7.81 | 177.89 | -16.56 | 68.81 | -30.86 | 48.23
| 2023-06-30 | 15:38 | -55 | -55 | 12.32 | 230.83 | 7.68 | 178.5 | -15.61 | 68.96 | -31.04 | 48.01
| 2023-06-30 | 15:39 | -55 | -55 | 11.52 | 230.84 | 7.64 | 176.4 | -16.89 | 68.68 | -30.85 | 48.3
| 2023-06-30 | 15:40 | -55.1 | -55 | 11.52 | 230.81 | 8.11 | 177.75 | -16.04 | 68.91 | -30.88 | 48.21
| 2023-06-30 | 15:41 | -55 | -55 | 11.52 | 228.82 | 7.53 | 177.85 | -16.96 | 68.69 | -30.8 | 48.3
| 2023-06-30 | 15:42 | -55 | -55 | 12.19 | 227.93 | 7.35 | 177.85 | -15.5 | 69 | -30.91 | 48.16
| 2023-06-30 | 15:43 | -55 | -55 | 11.52 | 229.48 | 7.52 | 176.36 | -16.82 | 68.67 | -30.7 | 48.42
| 2023-06-30 | 15:44 | -55 | -55 | 11.97 | 230.86 | 7.91 | 177.85 | -15.89 | 69.04 | -30.62 | 48.39
| 2023-06-30 | 15:45 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.38 | 177.5 | -16.21 | 68.98 | -30.59 | 48.51
| 2023-06-30 | 15:46 | -55 | -55 | 12.47 | 230.65 | 7.29 | 177.99 | -15.74 | 69.05 | -30.64 | 48.48
| 2023-06-30 | 15:47 | -55 | -55 | 11.52 | 227.93 | 7.81 | 176.93 | -15.77 | 69.11 | -30.54 | 48.58
| 2023-06-30 | 15:48 | -55 | -55 | 11.53 | 230.86 | 7.88 | 177.85 | -16.13 | 68.87 | -30.73 | 48.51
| 2023-06-30 | 15:49 | -55 | -55 | 12.23 | 230.86 | 7.39 | 177.99 | -15.45 | 69.05 | -30.79 | 48.35
| 2023-06-30 | 15:50 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.86 | 178.01 | -16.32 | 68.84 | -30.71 | 48.5
| 2023-06-30 | 15:51 | -55 | -55 | 12.5 | 230.86 | 7.87 | 177.85 | -15.26 | 69.01 | -30.8 | 48.39
| 2023-06-30 | 15:52 | -55 | -55 | 11.52 | 230.61 | 7.52 | 177.66 | -16.01 | 68.9 | -30.83 | 48.39
| 2023-06-30 | 15:53 | -55.1 | -55 | 12.5 | 230.86 | 7.39 | 177.99 | -15.91 | 68.86 | -30.85 | 48.45
| 2023-06-30 | 15:54 | -55 | -55 | 11.52 | 228.37 | 7.7 | 177.79 | -15.74 | 68.93 | -30.75 | 48.47
| 2023-06-30 | 15:55 | -55 | -55 | 12.5 | 230.86 | 7.79 | 177.3 | -15.86 | 68.91 | -30.66 | 48.64
| 2023-06-30 | 15:56 | -55.1 | -55 | 11.52 | 227.97 | 7.44 | 177.92 | -15.39 | 69.16 | -30.62 | 48.64
| 2023-06-30 | 15:57 | -55 | -55 | 11.65 | 230.86 | 7.13 | 177.19 | -16.16 | 68.88 | -30.55 | 48.73
| 2023-06-30 | 15:58 | -55 | -55 | 11.52 | 227.93 | 7.85 | 178.02 | -15.38 | 69.09 | -30.66 | 48.54
| 2023-06-30 | 15:59 | -55 | -55 | 11.53 | 230.86 | 7.71 | 177.92 | -16.16 | 68.84 | -30.64 | 48.68
| 2023-06-30 | 16:00 | -55 | -55 | 12.39 | 230.62 | 7.23 | 177.92 | -14.65 | 69.18 | -30.76 | 48.47
| 2023-06-30 | 16:01 | -55 | -55 | 11.52 | 230.86 | 7.14 | 176.07 | -15.99 | 68.92 | -30.59 | 48.73
| 2023-06-30 | 16:02 | -55 | -55 | 12.41 | 227.93 | 7.68 | 177.79 | -14.97 | 69.18 | -30.67 | 48.58
| 2023-06-30 | 16:03 | -55 | -55 | 11.52 | 230.68 | 7.62 | 177.88 | -16.14 | 68.89 | -30.53 | 48.82
| 2023-06-30 | 16:04 | -55 | -55 | 12.5 | 230.85 | 7.31 | 178.1 | -14.79 | 69.16 | -30.75 | 48.59
| 2023-06-30 | 16:05 | -55 | -55 | 11.52 | 228.29 | 7.34 | 178.03 | -16.02 | 68.85 | -30.7 | 48.67
| 2023-06-30 | 16:06 | -55 | -55 | 12.5 | 230.85 | 7.8 | 177.99 | -14.8 | 69.08 | -30.69 | 48.66
| 2023-06-30 | 16:07 | -55 | -55 | 11.52 | 227.96 | 7.41 | 177.18 | -15.87 | 68.96 | -30.51 | 48.74
| 2023-06-30 | 16:08 | -55 | -55 | 12.5 | 230.86 | 7.27 | 178.03 | -15.14 | 69.08 | -30.56 | 48.73
| 2023-06-30 | 16:09 | -55 | -55 | 42.77 | 227.93 | 7.64 | 177.99 | -15.37 | 69.05 | -30.52 | 48.77
| 2023-06-30 | 16:10 | -55 | -55 | 42.77 | 227.93 | 7.82 | 177.92 | -15.27 | 68.98 | -30.54 | 48.85
| 2023-06-30 | 16:11 | -55 | -55 | 41.8 | 225 | 7.22 | 177.24 | -15.34 | 68.83 | -30.39 | 48.87
| 2023-06-30 | 16:12 | -55 | -55 | 42.77 | 225 | 7.05 | 177.42 | -15.73 | 68.49 | -30.5 | 48.92
| 2023-06-30 | 16:13 | -55 | -55 | 41.8 | 224.36 | 7.75 | 178.05 | -15.72 | 68.39 | -30.56 | 48.77
| 2023-06-30 | 16:14 | -55 | -55 | 42.71 | 225.72 | 7.56 | 176.27 | -15.89 | 68.23 | -30.66 | 48.76
| 2023-06-30 | 16:15 | -55 | -55 | 41.8 | 219.15 | 7.16 | 178.03 | -15.24 | 68.22 | -30.71 | 48.68
| 2023-06-30 | 16:16 | -55 | -55 | 12.59 | 29.38 | 6.88 | 175.22 | -15.56 | 67.98 | -30.78 | 48.78
| 2023-06-30 | 16:17 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.79 | 180.85 | -16.52 | 67.5 | -30.8 | 48.59
| 2023-06-30 | 16:18 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.57 | 177.25 | -14.39 | 67.79 | -31.3 | 48.35
| 2023-06-30 | 16:19 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.73 | 175.09 | -20.96 | 66.94 | -30.59 | 48.84
| 2023-06-30 | 16:20 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.64 | 179.7 | -16.73 | 67.46 | -31 | 48.54
| 2023-06-30 | 16:21 | -55 | -55 | 11.82 | 28.74 | 7.07 | 174.32 | -17.6 | 67.13 | -30.58 | 48.94
| 2023-06-30 | 16:22 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.64 | 180.9 | -17.58 | 67.21 | -30.58 | 48.78
| 2023-06-30 | 16:23 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 6.79 | 176.6 | -14.73 | 67.73 | -30.95 | 48.61
| 2023-06-30 | 16:24 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.9 | 175.64 | -18.55 | 67.11 | -30.3 | 48.98
| 2023-06-30 | 16:25 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.65 | 186.4 | -14.96 | 67.75 | -31.2 | 48.25
| 2023-06-30 | 16:26 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 6.83 | 175.68 | -16.13 | 67.51 | -30.61 | 48.75
| 2023-06-30 | 16:27 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.98 | 178.07 | -23.89 | 66.83 | -29.87 | 48.96
| 2023-06-30 | 16:28 | -55.1 | -55 | 12.5 | 31.63 | 7.64 | 178.64 | -16.29 | 67.73 | -30.46 | 48.46
| 2023-06-30 | 16:29 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.98 | 175.08 | -18.63 | 67.16 | -29.91 | 49.11
| 2023-06-30 | 16:30 | -55 | -55 | 11.66 | 28.71 | 7.27 | 179.68 | -15.45 | 67.95 | -30.27 | 48.68
| 2023-06-30 | 16:31 | -55 | -55 | 12.5 | 31.22 | 6.84 | 174.83 | -16.71 | 67.55 | -30.07 | 49.04
| 2023-06-30 | 16:32 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.03 | 186.69 | -17.49 | 67.54 | -30.07 | 48.86
| 2023-06-30 | 16:33 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 8.88 | 186.11 | -11.78 | 68.84 | -31.36 | 48.27
| 2023-06-30 | 16:34 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 6.73 | 175.83 | -19.04 | 67.87 | -30.1 | 48.84
| 2023-06-30 | 16:35 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.1 | 178.24 | -21.78 | 67.52 | -29.39 | 48.67
| 2023-06-30 | 16:36 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.16 | 176.73 | -16.08 | 68.12 | -29.92 | 48.43
| 2023-06-30 | 16:37 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.83 | 174.93 | -17.13 | 67.75 | -29.6 | 48.68
| 2023-06-30 | 16:38 | -55 | -55 | 12.48 | 31.43 | 7.34 | 180.03 | -14.29 | 68.29 | -29.95 | 48.47
| 2023-06-30 | 16:39 | -55 | -55 | 11.87 | 28.85 | 6.8 | 173.87 | -16.37 | 68 | -29.6 | 48.83
| 2023-06-30 | 16:40 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.06 | 185.18 | -15.34 | 68.23 | -29.92 | 48.52
| 2023-06-30 | 16:41 | -54.9 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.08 | 177.47 | -14.24 | 68.56 | -29.98 | 48.63
| 2023-06-30 | 16:42 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.61 | 176.21 | -17.48 | 68.02 | -29.31 | 48.83
| 2023-06-30 | 16:43 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.56 | 186.68 | -13.39 | 68.91 | -30.28 | 48.5
| 2023-06-30 | 16:44 | -55 | -55 | 12.51 | 31.64 | 7.4 | 176.38 | -14.7 | 68.56 | -29.8 | 48.85
| 2023-06-30 | 16:45 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.99 | 178.81 | -18.41 | 68.11 | -29.29 | 48.82
| 2023-06-30 | 16:46 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.35 | 178.91 | -14.72 | 68.75 | -29.75 | 48.63
| 2023-06-30 | 16:47 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.07 | 175.97 | -16.71 | 68.23 | -29.4 | 48.92
| 2023-06-30 | 16:48 | -55 | -55 | 12.5 | 31.58 | 7.49 | 179.31 | -14.14 | 68.67 | -29.71 | 48.69 | STEP 8 RAMP
| 2023-06-30 | 16:49 | -20.3 | 125 | 16.41 | 43.36 | 77.52 | 143.33 | -9.15 | 62.81 | -18.41 | 46.61
| 2023-06-30 | 16:50 | 6.7 | 125 | 16.47 | 43.36 | 105.46 | 142.97 | -6.27 | 59.41 | -9.05 | 44.38
| 2023-06-30 | 16:51 | 25.9 | 125 | 17.38 | 43.36 | 116.79 | 137.14 | -4 | 56.65 | -4.38 | 42.32
| 2023-06-30 | 16:52 | 42.9 | 125 | 17.38 | 46.29 | 114.1 | 122.46 | -2.22 | 54.09 | -3.12 | 40.54
| 2023-06-30 | 16:53 | 59 | 125 | 18.36 | 46.29 | 114.99 | 117.28 | -0.66 | 51.71 | -2.95 | 38.89
| 2023-06-30 | 16:54 | 74.1 | 125 | 18.36 | 46.29 | 116 | 119.53 | 0.46 | 49.53 | -2.52 | 37.5
| 2023-06-30 | 16:55 | 87.8 | 125 | 18.36 | 49.22 | 116.94 | 119.53 | 1.36 | 47.62 | -1.8 | 36.2
| 2023-06-30 | 16:56 | 101.4 | 125 | 19.1 | 49.22 | 117.63 | 119.53 | 2.26 | 45.98 | -1.01 | 35.15
| 2023-06-30 | 16:57 | 114.5 | 125 | 19.34 | 49.22 | 117.97 | 121.83 | 2.94 | 44.33 | -0.36 | 34.15
| 2023-06-30 | 16:58 | 120.8 | 125 | 19.34 | 50.28 | 118.94 | 122.46 | 3.82 | 42.96 | 0.19 | 33.31
| 2023-06-30 | 16:59 | 124.1 | 125 | 19.75 | 52.15 | 118.95 | 122.46 | 4.66 | 41.68 | 0.99 | 32.52 | STEP 9 SOAK
| 2023-06-30 | 17:00 | 125.1 | 125 | 20.31 | 52.15 | 119.9 | 122.46 | 5.36 | 40.49 | 1.68 | 31.79 | 10 MN 18/MN
| 2023-06-30 | 17:01 | 125.3 | 125 | 20.31 | 52.15 | 119.92 | 122.46 | 6.23 | 39.51 | 2.4 | 31.25
| 2023-06-30 | 17:02 | 125.3 | 125 | 20.31 | 52.25 | 120.02 | 122.46 | 7.39 | 38.59 | 2.69 | 30.7
| 2023-06-30 | 17:03 | 125.3 | 125 | 20.32 | 55.08 | 120.89 | 122.46 | 8.56 | 37.77 | 3.66 | 30.23
| 2023-06-30 | 17:04 | 125.2 | 125 | 21.29 | 55.08 | 120.9 | 122.96 | 9.75 | 37.05 | 4.77 | 29.79
| 2023-06-30 | 17:05 | 125.2 | 125 | 21.29 | 55.08 | 120.92 | 125.18 | 10.91 | 36.43 | 6.09 | 29.5
| 2023-06-30 | 17:06 | 125.2 | 125 | 21.29 | 55.08 | 121.86 | 125.39 | 11.91 | 35.85 | 7.45 | 29.22
| 2023-06-30 | 17:07 | 125.2 | 125 | 21.29 | 56.21 | 121.87 | 125.39 | 12.85 | 35.24 | 8.54 | 28.93
| 2023-06-30 | 17:08 | 125.1 | 125 | 22.22 | 58.01 | 121.87 | 125.39 | 13.8 | 34.79 | 9.63 | 28.71
| 2023-06-30 | 17:09 | 125.2 | 125 | 22.27 | 58.01 | 121.96 | 125.39 | 14.59 | 34.34 | 10.65 | 28.55
| 2023-06-30 | 17:10 | 125.2 | 125 | 22.27 | 58.01 | 122.83 | 125.39 | 15.38 | 34 | 11.53 | 28.39
| 2023-06-30 | 17:11 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 122.85 | 125.39 | 16.1 | 33.66 | 12.37 | 28.32
| 2023-06-30 | 17:12 | 125.1 | 125 | 22.85 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 16.74 | 33.33 | 13.18 | 28.25
| 2023-06-30 | 17:13 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 17.27 | 33.01 | 13.79 | 28.13
| 2023-06-30 | 17:14 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 17.81 | 32.79 | 14.46 | 28.08
| 2023-06-30 | 17:15 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 18.34 | 32.63 | 15.06 | 27.97
| 2023-06-30 | 17:16 | 125.1 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 18.83 | 32.5 | 15.64 | 27.92
| 2023-06-30 | 17:17 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 19.29 | 32.39 | 16.21 | 27.92
| 2023-06-30 | 17:18 | 125.1 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 19.59 | 32.25 | 16.61 | 27.89
| 2023-06-30 | 17:19 | 125 | 125 | 24.74 | 64.33 | 122.85 | 125.39 | 19.98 | 32.13 | 17.11 | 27.88
| 2023-06-30 | 17:20 | 125.1 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.33 | 32.01 | 17.57 | 27.88
| 2023-06-30 | 17:21 | 125.1 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.64 | 31.9 | 17.98 | 27.86
| 2023-06-30 | 17:22 | 125 | 125 | 25.21 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.96 | 31.8 | 18.38 | 27.85
| 2023-06-30 | 17:23 | 125.1 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 21.27 | 31.7 | 18.77 | 27.83
| 2023-06-30 | 17:24 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 21.51 | 31.61 | 19.1 | 27.86
| 2023-06-30 | 17:25 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 21.79 | 31.52 | 19.36 | 27.85
| 2023-06-30 | 17:26 | 125 | 125 | 27.15 | 69.91 | 122.87 | 125.39 | 22.04 | 31.45 | 19.66 | 27.86
| 2023-06-30 | 17:27 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 22.25 | 31.39 | 19.98 | 27.89
| 2023-06-30 | 17:28 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 122.87 | 125.39 | 22.43 | 31.29 | 20.2 | 27.86
| 2023-06-30 | 17:29 | 125.1 | 125 | 28.12 | 72.66 | 122.91 | 125.39 | 22.67 | 31.24 | 20.47 | 27.82
| 2023-06-30 | 17:30 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 123.05 | 125.39 | 22.87 | 31.2 | 20.74 | 27.86
| 2023-06-30 | 17:31 | 125 | 125 | 28.13 | 75.59 | 123.21 | 125.39 | 23.09 | 31.16 | 20.98 | 27.85
| 2023-06-30 | 17:32 | 125 | 125 | 29.1 | 75.59 | 123.51 | 125.39 | 23.27 | 31.09 | 21.23 | 27.89
| 2023-06-30 | 17:33 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 123.63 | 125.39 | 23.44 | 31.05 | 21.39 | 27.93
| 2023-06-30 | 17:34 | 125 | 125 | 29.16 | 78.52 | 123.8 | 125.39 | 23.57 | 30.98 | 21.6 | 27.93
| 2023-06-30 | 17:35 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 122.86 | 125.39 | 22.52 | 36.06 | 21.79 | 27.96
| 2023-06-30 | 17:36 | 125 | 125 | 20.26 | 52.15 | 122.85 | 125.39 | 22.79 | 34.95 | 21.98 | 28
| 2023-06-30 | 17:37 | 125 | 125 | 20.31 | 53.58 | 122.88 | 125.39 | 23 | 34.16 | 22.05 | 27.99
| 2023-06-30 | 17:38 | 125 | 125 | 21.29 | 55.08 | 122.99 | 125.39 | 23.24 | 33.62 | 22.25 | 28.05
| 2023-06-30 | 17:39 | 125 | 125 | 21.29 | 55.4 | 123.18 | 125.39 | 23.44 | 33.18 | 22.38 | 28.03
| 2023-06-30 | 17:40 | 125.1 | 125 | 22.27 | 58.01 | 123.45 | 125.39 | 23.6 | 32.77 | 22.55 | 28.02
| 2023-06-30 | 17:41 | 125 | 125 | 22.27 | 58.19 | 123.74 | 125.39 | 23.77 | 32.45 | 22.66 | 28.04
| 2023-06-30 | 17:42 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 123.8 | 125.39 | 23.95 | 32.2 | 22.8 | 28.04
| 2023-06-30 | 17:43 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 123.81 | 125.39 | 24.09 | 31.93 | 22.94 | 28.04
| 2023-06-30 | 17:44 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 123.83 | 125.39 | 24.26 | 31.74 | 23.09 | 28.08
| 2023-06-30 | 17:45 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 123.83 | 125.39 | 24.43 | 31.56 | 23.25 | 28.12
| 2023-06-30 | 17:46 | 125 | 125 | 25.13 | 66.14 | 123.83 | 125.39 | 24.51 | 31.41 | 23.33 | 28.12
| 2023-06-30 | 17:47 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 123.83 | 125.39 | 24.64 | 31.27 | 23.47 | 28.14
| 2023-06-30 | 17:48 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 123.83 | 125.39 | 24.74 | 31.19 | 23.59 | 28.15
| 2023-06-30 | 17:49 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 123.83 | 125.39 | 24.76 | 31.1 | 23.69 | 28.14
| 2023-06-30 | 17:50 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 123.83 | 125.39 | 24.9 | 31.04 | 23.84 | 28.18
| 2023-06-30 | 17:51 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 123.83 | 125.39 | 25.02 | 31.01 | 23.99 | 28.21
| 2023-06-30 | 17:52 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 123.83 | 125.39 | 25.13 | 30.96 | 24.13 | 28.24
| 2023-06-30 | 17:53 | 125 | 125 | 28.12 | 73.22 | 123.83 | 125.39 | 25.24 | 30.88 | 24.24 | 28.23
| 2023-06-30 | 17:54 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 123.83 | 125.39 | 25.31 | 30.8 | 24.35 | 28.25
| 2023-06-30 | 17:55 | 125 | 125 | 29.1 | 75.59 | 123.83 | 125.43 | 25.38 | 30.75 | 24.45 | 28.25
| 2023-06-30 | 17:56 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 123.83 | 125.39 | 25.43 | 30.68 | 24.53 | 28.23
| 2023-06-30 | 17:57 | 125 | 125 | 18.36 | 48.81 | 123.71 | 125.41 | 24.95 | 34.47 | 24.61 | 28.28
| 2023-06-30 | 17:58 | 125 | 125 | 19.34 | 50.97 | 123.83 | 125.39 | 25.07 | 33.68 | 24.69 | 28.23
| 2023-06-30 | 17:59 | 125 | 125 | 20.31 | 52.15 | 123.83 | 125.39 | 25.15 | 33.11 | 24.85 | 28.37
| 2023-06-30 | 18:00 | 125 | 125 | 20.31 | 52.15 | 123.83 | 125.39 | 25.29 | 32.61 | 25.04 | 28.49
| 2023-06-30 | 18:01 | 125 | 125 | 21.24 | 55.08 | 123.83 | 125.39 | 25.42 | 32.21 | 25.21 | 28.55
| 2023-06-30 | 18:02 | 125 | 125 | 21.29 | 55.08 | 123.83 | 125.39 | 25.55 | 31.94 | 25.33 | 28.58
| 2023-06-30 | 18:03 | 125 | 125 | 21.29 | 57.94 | 123.83 | 125.39 | 25.66 | 31.71 | 25.41 | 28.59
| 2023-06-30 | 18:04 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 123.83 | 125.39 | 25.76 | 31.48 | 25.53 | 28.58
| 2023-06-30 | 18:05 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 123.83 | 125.44 | 25.84 | 31.33 | 25.61 | 28.55
| 2023-06-30 | 18:06 | 125 | 125 | 23.17 | 60.94 | 123.83 | 125.85 | 25.96 | 31.22 | 25.71 | 28.57
| 2023-06-30 | 18:07 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 123.83 | 125.44 | 26.05 | 31.14 | 25.79 | 28.59
| 2023-06-30 | 18:08 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 123.83 | 125.68 | 26.07 | 31.04 | 25.84 | 28.54
| 2023-06-30 | 18:09 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 123.83 | 126.11 | 26.15 | 30.95 | 25.89 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:10 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 123.83 | 126.15 | 26.2 | 30.88 | 25.95 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:11 | 125 | 125 | 25.18 | 66.57 | 123.83 | 126.4 | 26.26 | 30.83 | 26.02 | 28.53
| 2023-06-30 | 18:12 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 123.83 | 126.36 | 26.32 | 30.8 | 26.12 | 28.57
| 2023-06-30 | 18:13 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 123.83 | 127.4 | 26.37 | 30.74 | 26.18 | 28.53
| 2023-06-30 | 18:14 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 123.83 | 126.69 | 26.4 | 30.68 | 26.23 | 28.5
| 2023-06-30 | 18:15 | 125 | 125 | 26.23 | 69.73 | 123.83 | 127.23 | 26.5 | 30.64 | 26.31 | 28.55
| 2023-06-30 | 18:16 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 123.83 | 127.83 | 26.52 | 30.59 | 26.36 | 28.55
| 2023-06-30 | 18:17 | 125 | 125 | 28.12 | 72.66 | 123.83 | 127.53 | 26.59 | 30.56 | 26.45 | 28.54
| 2023-06-30 | 18:18 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 123.83 | 127.83 | 26.61 | 30.5 | 26.49 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:19 | 125 | 125 | 28.41 | 75.59 | 123.83 | 127.61 | 26.66 | 30.47 | 26.53 | 28.54
| 2023-06-30 | 18:20 | 125 | 125 | 29.1 | 78.19 | 123.83 | 128.01 | 26.67 | 30.41 | 26.57 | 28.53
| 2023-06-30 | 18:21 | 125 | 125 | 29.43 | 78.52 | 123.83 | 127.92 | 26.71 | 30.38 | 26.62 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:22 | 125 | 125 | 15.43 | 40.43 | 123.83 | 128.22 | 26.57 | 32.77 | 26.67 | 28.49
| 2023-06-30 | 18:23 | 125 | 125 | 15.43 | 40.43 | 123.83 | 128.09 | 26.63 | 32.21 | 26.71 | 28.48
| 2023-06-30 | 18:24 | 125 | 125 | 15.69 | 40.43 | 123.85 | 128.19 | 26.67 | 31.85 | 26.75 | 28.49
| 2023-06-30 | 18:25 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 123.83 | 128.28 | 26.77 | 31.6 | 26.81 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:26 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 123.85 | 127.92 | 26.8 | 31.35 | 26.84 | 28.47
| 2023-06-30 | 18:27 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 123.85 | 128.32 | 26.89 | 31.17 | 26.91 | 28.5
| 2023-06-30 | 18:28 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 123.89 | 128.07 | 26.97 | 31.05 | 26.97 | 28.54
| 2023-06-30 | 18:29 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 123.93 | 128.32 | 27 | 30.94 | 27.02 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:30 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124 | 128.32 | 27.07 | 30.87 | 27.06 | 28.52
| 2023-06-30 | 18:31 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.07 | 128.32 | 27.14 | 30.78 | 27.14 | 28.56
| 2023-06-30 | 18:32 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.26 | 128.32 | 27.14 | 30.59 | 27.19 | 28.59
| 2023-06-30 | 18:33 | 125 | 125 | 16.41 | 40.44 | 124.52 | 128.32 | 27.2 | 30.58 | 27.22 | 28.66
| 2023-06-30 | 18:34 | 125 | 125 | 16.41 | 40.44 | 124.72 | 128.32 | 27.24 | 30.52 | 27.33 | 28.71
| 2023-06-30 | 18:35 | 125 | 125 | 16.41 | 40.61 | 124.8 | 128.32 | 27.29 | 30.46 | 27.41 | 28.76
| 2023-06-30 | 18:36 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.8 | 128.32 | 27.35 | 30.48 | 27.51 | 28.83
| 2023-06-30 | 18:37 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.8 | 128.32 | 27.39 | 30.44 | 27.57 | 28.86
| 2023-06-30 | 18:38 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.8 | 128.32 | 27.45 | 30.43 | 27.64 | 28.9
| 2023-06-30 | 18:39 | 125 | 125 | 16.41 | 40.43 | 124.8 | 128.32 | 27.56 | 30.43 | 27.73 | 28.97
| 2023-06-30 | 18:40 | 125 | 125 | 16.41 | 41.18 | 124.8 | 128.32 | 27.61 | 30.41 | 27.79 | 28.98
| 2023-06-30 | 18:41 | 125 | 125 | 16.41 | 40.58 | 124.8 | 128.32 | 27.68 | 30.41 | 27.86 | 29.02
| 2023-06-30 | 18:42 | 125 | 125 | 16.41 | 41.04 | 124.8 | 128.32 | 27.74 | 30.41 | 27.94 | 29.05
| 2023-06-30 | 18:43 | 125 | 125 | 16.41 | 41.79 | 124.8 | 128.32 | 27.81 | 30.41 | 28.01 | 29.09
| 2023-06-30 | 18:44 | 125 | 125 | 16.41 | 41.16 | 124.8 | 128.32 | 27.89 | 30.39 | 28.07 | 29.11
| 2023-06-30 | 18:45 | 125 | 125 | 16.41 | 42.6 | 124.8 | 128.32 | 27.92 | 30.37 | 28.1 | 29.11
| 2023-06-30 | 18:46 | 125 | 125 | 16.41 | 43.07 | 124.8 | 128.32 | 27.97 | 30.36 | 28.13 | 29.11
| 2023-06-30 | 18:47 | 125 | 125 | 16.41 | 43.01 | 124.8 | 128.32 | 28 | 30.32 | 28.14 | 29.09
| 2023-06-30 | 18:48 | 125 | 125 | 16.41 | 43.28 | 124.8 | 128.32 | 28.04 | 30.31 | 28.18 | 29.09
| 2023-06-30 | 18:49 | 125 | 125 | 16.41 | 43.16 | 124.8 | 128.32 | 28.1 | 30.31 | 28.23 | 29.1
| 2023-06-30 | 18:50 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.16 | 30.34 | 28.28 | 29.13
| 2023-06-30 | 18:51 | 124.9 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.17 | 30.31 | 28.31 | 29.08
| 2023-06-30 | 18:52 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.21 | 30.32 | 28.33 | 29.08
| 2023-06-30 | 18:53 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.29 | 30.31 | 28.38 | 29.11
| 2023-06-30 | 18:54 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.35 | 30.28 | 28.4 | 29.09
| 2023-06-30 | 18:55 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.38 | 30.3 | 28.43 | 29.09
| 2023-06-30 | 18:56 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.41 | 30.3 | 28.44 | 29.07
| 2023-06-30 | 18:57 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.43 | 30.28 | 28.46 | 29.06
| 2023-06-30 | 18:58 | 125 | 125 | 16.41 | 43.36 | 124.8 | 128.32 | 28.45 | 30.26 | 28.46 | 29.05 | CYCLE 2
| 2023-06-30 | 18:59 | 124.4 | -55 | 20.32 | 53.84 | 95.68 | 239.27 | 28.31 | 48.55 | 30.9 | 37.81 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-30 | 19:00 | 115.8 | -55 | 23.29 | 61.2 | 25.63 | 248.45 | -14.07 | 60.36 | 22.4 | 74.09
| 2023-06-30 | 19:01 | 98.7 | -55 | 22.95 | 60.06 | 29.98 | 277.2 | 0.82 | 67.73 | 13.94 | 75.7
| 2023-06-30 | 19:02 | 84.7 | -55 | 26.72 | 69.36 | 30.52 | 292.05 | 10.25 | 72.13 | 14.68 | 78.19
| 2023-06-30 | 19:03 | 74.2 | -55 | 27.8 | 74.58 | 29.37 | 298.63 | 11.39 | 74.3 | 16.27 | 80.35
| 2023-06-30 | 19:04 | 64.8 | -55 | 28.01 | 74.76 | 28.76 | 299.13 | 11.43 | 75.78 | 18.56 | 82.22
| 2023-06-30 | 19:05 | 56.3 | -55 | 28.34 | 74.99 | 29.42 | 299.94 | 11.97 | 76.88 | 20.13 | 83.68
| 2023-06-30 | 19:06 | 48.4 | -55 | 28.69 | 75.22 | 28.75 | 300.28 | 12.02 | 77.59 | 21.33 | 84.99
| 2023-06-30 | 19:07 | 40.9 | -55 | 28.55 | 75.01 | 27.43 | 298.6 | 12.17 | 78.2 | 22.46 | 86
| 2023-06-30 | 19:08 | 33.7 | -55 | 28.47 | 75.99 | 28.17 | 300.09 | 12.02 | 78.64 | 23.09 | 86.82
| 2023-06-30 | 19:09 | 27.2 | -55 | 28.77 | 75.7 | 28.13 | 300.43 | 12.19 | 79.07 | 21.03 | 87.07
| 2023-06-30 | 19:10 | 21.1 | -55 | 28.57 | 76.52 | 28.29 | 301.81 | 12.42 | 79.46 | 18.44 | 86.96
| 2023-06-30 | 19:11 | 14.7 | -55 | 28.87 | 76.74 | 28.76 | 301.83 | 13.1 | 79.97 | 16.1 | 86.93
| 2023-06-30 | 19:12 | 8.6 | -55 | 28.98 | 77.35 | 28.93 | 301.92 | 13.36 | 80.37 | 13.66 | 86.63
| 2023-06-30 | 19:13 | 2.9 | -55 | 29.02 | 77.73 | 29.28 | 302.8 | 13.75 | 80.64 | 11.14 | 86.21
| 2023-06-30 | 19:14 | -2.2 | -55 | 29.06 | 77.93 | 29 | 301.91 | 14.03 | 81.05 | 8.58 | 85.57
| 2023-06-30 | 19:15 | -7.2 | -55 | 29.35 | 78.02 | 29.12 | 302.59 | 14.5 | 81.41 | 5.89 | 84.81
| 2023-06-30 | 19:16 | -11.9 | -55 | 29.82 | 78.15 | 29.41 | 302.43 | 14.89 | 81.8 | 3.13 | 83.84
| 2023-06-30 | 19:17 | -16.3 | -55 | 29.82 | 78.34 | 29.15 | 302.61 | 15.05 | 82.13 | 0.45 | 82.87
| 2023-06-30 | 19:18 | -20.5 | -55 | 29.91 | 78.51 | 29.26 | 302.43 | 15.19 | 82.31 | -2.19 | 81.77
| 2023-06-30 | 19:19 | -24.5 | -55 | 29.92 | 78.52 | 29.12 | 302.99 | 15.34 | 82.5 | -4.96 | 80.68
| 2023-06-30 | 19:20 | -28.3 | -55 | 30.01 | 78.52 | 29.23 | 301.26 | 15.58 | 82.8 | -8 | 79.5
| 2023-06-30 | 19:21 | -31.9 | -55 | 30.08 | 78.52 | 29.25 | 300.47 | 15.72 | 82.95 | -10.84 | 78.14
| 2023-06-30 | 19:22 | -35.4 | -55 | 30.04 | 78.52 | 28.9 | 300.01 | 15.82 | 83.16 | -13.62 | 76.77
| 2023-06-30 | 19:23 | -38.7 | -55 | 30.08 | 78.52 | 29.21 | 299.71 | 15.97 | 83.33 | -16.24 | 75.42
| 2023-06-30 | 19:24 | -41.8 | -55 | 30.08 | 78.52 | 29.03 | 299.92 | 16.13 | 83.48 | -18.88 | 74.03
| 2023-06-30 | 19:25 | -44.7 | -55 | 30.08 | 78.52 | 29.12 | 298.08 | 15.98 | 83.54 | -21.7 | 72.39
| 2023-06-30 | 19:26 | -47.4 | -55 | 30.08 | 78.52 | 28.91 | 297.22 | 15.84 | 83.6 | -24.44 | 70.79
| 2023-06-30 | 19:27 | -49.8 | -55 | 30.08 | 78.52 | 26.52 | 295.31 | 15.08 | 83.5 | -25.54 | 69.32
| 2023-06-30 | 19:28 | -51.5 | -55 | 29.1 | 78.34 | 25.4 | 295.14 | 12.7 | 82.8 | -26.14 | 68.02
| 2023-06-30 | 19:29 | -52.9 | -55 | 28.15 | 75.18 | 22.81 | 290.88 | 10.47 | 82.13 | -26.34 | 66.61
| 2023-06-30 | 19:30 | -54 | -55 | 27.35 | 72.66 | 21.55 | 286.53 | 9.09 | 81.56 | -26.98 | 65.03 | STPE 7 SOAK
| 2023-06-30 | 19:31 | -54.6 | -55 | 26.19 | 69.63 | 20.55 | 277.54 | 6.9 | 80.66 | -27.69 | 62.94 | 31 MN 5.8/MN
| 2023-06-30 | 19:32 | -55 | -55 | 25.66 | 66.91 | 19.58 | 268.74 | 4.8 | 79.86 | -28.3 | 61.12
| 2023-06-30 | 19:33 | -55.4 | -55 | 24.22 | 63.87 | 18.52 | 253.49 | 3.32 | 79.27 | -28.7 | 59.52
| 2023-06-30 | 19:34 | -55.3 | -55 | 23.24 | 60.94 | 17.69 | 242.47 | -0.71 | 77.82 | -28.29 | 58.24
| 2023-06-30 | 19:35 | -55.4 | -55 | 21.55 | 55.96 | 17.56 | 233.76 | -2.98 | 76.93 | -28.31 | 56.98
| 2023-06-30 | 19:36 | -55.4 | -55 | 20.31 | 52.17 | 16.69 | 226.39 | -5.01 | 76.12 | -28.38 | 56.06
| 2023-06-30 | 19:37 | -55.4 | -55 | 19.34 | 49.22 | 15.8 | 220.44 | -6.41 | 75.48 | -28.44 | 55.26
| 2023-06-30 | 19:38 | -55.4 | -55 | 18.65 | 49.22 | 15.29 | 215.35 | -8.05 | 74.71 | -28.53 | 54.59
| 2023-06-30 | 19:39 | -55.3 | -55 | 18.18 | 46.29 | 15.65 | 211.84 | -9.59 | 74.11 | -28.31 | 53.79
| 2023-06-30 | 19:40 | -55.2 | -55 | 17.38 | 44.38 | 14.73 | 210.76 | -10 | 73.6 | -28.62 | 53.2
| 2023-06-30 | 19:41 | -55.2 | -55 | 17.11 | 43.36 | 13.92 | 205.57 | -11.3 | 73.01 | -28.64 | 52.92
| 2023-06-30 | 19:42 | -55.1 | -55 | 16.41 | 40.43 | 13.17 | 200.68 | -12.82 | 72.48 | -28.45 | 52.75
| 2023-06-30 | 19:43 | -55.1 | -55 | 15.43 | 40.43 | 12.52 | 197.16 | -13.8 | 72.11 | -28.62 | 52.42
| 2023-06-30 | 19:44 | -55.2 | -55 | 15.43 | 37.5 | 12.26 | 195.97 | -14.09 | 71.85 | -29.07 | 51.99
| 2023-06-30 | 19:45 | -55.1 | -55 | 14.99 | 37.5 | 11.6 | 193.75 | -14.63 | 71.53 | -29.2 | 51.78
| 2023-06-30 | 19:46 | -55.1 | -55 | 14.45 | 37.5 | 11.48 | 191.32 | -15.42 | 71.1 | -29.46 | 51.5
| 2023-06-30 | 19:47 | -55.1 | -55 | 14.45 | 34.66 | 11.03 | 189.46 | -15.82 | 70.86 | -29.79 | 51.21
| 2023-06-30 | 19:48 | -55.1 | -55 | 13.48 | 34.57 | 10.63 | 188 | -16.07 | 70.71 | -30.04 | 50.84
| 2023-06-30 | 19:49 | -55.1 | -55 | 13.48 | 34.57 | 10.42 | 186.24 | -16.24 | 70.48 | -30.25 | 50.55
| 2023-06-30 | 19:50 | -55.1 | -55 | 12.5 | 31.64 | 10.57 | 189.62 | -16.94 | 70.24 | -30.56 | 50.25
| 2023-06-30 | 19:51 | -55.2 | -55 | 12.5 | 31.64 | 10.96 | 193.25 | -13.97 | 71.09 | -32.05 | 49.26
| 2023-06-30 | 19:52 | -55 | -55 | 13.69 | 34.57 | 9.8 | 187.02 | -13.48 | 70.93 | -31.67 | 49.51
| 2023-06-30 | 19:53 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 10.3 | 190.33 | -17.13 | 70.26 | -31.02 | 49.68
| 2023-06-30 | 19:54 | -55.3 | -55 | 12.47 | 29.65 | 12.93 | 213.67 | -14.31 | 71.06 | -33.76 | 48.34
| 2023-06-30 | 19:55 | -54.9 | -55 | 14.45 | 37.5 | 9.51 | 189.46 | -9.33 | 71.57 | -33.3 | 48.54
| 2023-06-30 | 19:56 | -54.9 | -55 | 12.81 | 31.72 | 8.88 | 180.6 | -16.51 | 70.13 | -30.93 | 49.38
| 2023-06-30 | 19:57 | -55.3 | -55 | 11.52 | 28.71 | 12.03 | 207.73 | -18.54 | 70.25 | -32.19 | 48.36
| 2023-06-30 | 19:58 | -55 | -55 | 13.48 | 34.57 | 9.53 | 184.54 | -11.25 | 71.28 | -32.83 | 48.16
| 2023-06-30 | 19:59 | -55 | -55 | 12.51 | 31.64 | 8.3 | 179.5 | -16.54 | 69.79 | -31.21 | 49
| 2023-06-30 | 20:00 | -55.2 | -55 | 11.52 | 28.71 | 10.27 | 193.56 | -18.07 | 69.79 | -31.64 | 48.3
| 2023-06-30 | 20:01 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 9.48 | 183.36 | -12.74 | 70.87 | -32.63 | 47.72
| 2023-06-30 | 20:02 | -54.9 | -55 | 12.51 | 31.64 | 8.52 | 178.55 | -16.66 | 69.55 | -31.5 | 48.74
| 2023-06-30 | 20:03 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.61 | 182.59 | -18.59 | 69.36 | -31.36 | 48.46
| 2023-06-30 | 20:04 | -55.2 | -55 | 11.52 | 28.71 | 10.57 | 194.34 | -14 | 70.32 | -33.49 | 47.5
| 2023-06-30 | 20:05 | -54.9 | -55 | 13.48 | 34.57 | 8.68 | 181.64 | -13.82 | 69.82 | -32.5 | 48.26
| 2023-06-30 | 20:06 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.96 | 174.73 | -19.02 | 69 | -31.18 | 48.59
| 2023-06-30 | 20:07 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.62 | 182.89 | -16.95 | 69.53 | -32.17 | 47.95
| 2023-06-30 | 20:08 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.94 | 176.36 | -16.32 | 69.27 | -32.05 | 48.38
| 2023-06-30 | 20:09 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.57 | 179.27 | -18.45 | 68.72 | -31.91 | 48.38
| 2023-06-30 | 20:10 | -55.1 | -55 | 11.94 | 28.77 | 8.11 | 177.71 | -15.63 | 69.24 | -32.68 | 47.83
| 2023-06-30 | 20:11 | -55 | -55 | 11.58 | 28.74 | 7.81 | 176.16 | -17.71 | 68.6 | -32.18 | 48.29
| 2023-06-30 | 20:12 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.25 | 178.53 | -17.27 | 68.68 | -32.34 | 48.02
| 2023-06-30 | 20:13 | -55 | -55 | 12.5 | 31.62 | 8.11 | 176.78 | -16.81 | 68.68 | -32.44 | 48.1
| 2023-06-30 | 20:14 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.69 | 177.12 | -17.47 | 68.54 | -32.26 | 48.15
| 2023-06-30 | 20:15 | -55 | -55 | 12.03 | 28.83 | 7.92 | 177.41 | -16.64 | 68.68 | -32.45 | 48.1
| 2023-06-30 | 20:16 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.15 | 179.49 | -17.46 | 68.41 | -32.36 | 48.23
| 2023-06-30 | 20:17 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 9.57 | 192.35 | -14.89 | 69.03 | -33.65 | 47.44
| 2023-06-30 | 20:18 | -54.9 | -55 | 13.02 | 31.79 | 7.66 | 179.47 | -14.71 | 68.8 | -32.97 | 47.93
| 2023-06-30 | 20:19 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.77 | 177.06 | -19.66 | 68.22 | -31.83 | 48.38
| 2023-06-30 | 20:20 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.57 | 180.17 | -15.88 | 68.98 | -32.75 | 47.64
| 2023-06-30 | 20:21 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.29 | 175.61 | -16.57 | 68.44 | -32.36 | 48.22
| 2023-06-30 | 20:22 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.62 | 177.31 | -18.57 | 68.11 | -32.05 | 48.18
| 2023-06-30 | 20:23 | -55 | -55 | 12.5 | 31.58 | 8.01 | 178.23 | -16.19 | 68.42 | -32.59 | 48
| 2023-06-30 | 20:24 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.49 | 173.79 | -17.68 | 68.02 | -32.18 | 48.36
| 2023-06-30 | 20:25 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.7 | 178.78 | -15.73 | 68.41 | -32.69 | 47.9
| 2023-06-30 | 20:26 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.64 | 177.38 | -16.06 | 68.13 | -32.67 | 48.14
| 2023-06-30 | 20:27 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.85 | 176.06 | -17.14 | 68.01 | -32.44 | 48.12
| 2023-06-30 | 20:28 | -55 | -55 | 12.5 | 30.91 | 7.78 | 177.11 | -16.42 | 68.06 | -32.57 | 48.05
| 2023-06-30 | 20:29 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.16 | 176.57 | -16.34 | 68.16 | -32.52 | 48.11
| 2023-06-30 | 20:30 | -55 | -55 | 12.37 | 29.04 | 7.53 | 176.07 | -16.4 | 68.06 | -32.58 | 48.12
| 2023-06-30 | 20:31 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8 | 179.18 | -16.16 | 68.13 | -32.71 | 47.97
| 2023-06-30 | 20:32 | -55 | -55 | 12.5 | 30.71 | 7.44 | 176.58 | -16.14 | 67.97 | -32.86 | 48
| 2023-06-30 | 20:33 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.26 | 179.43 | -16.63 | 67.96 | -32.6 | 48.02
| 2023-06-30 | 20:34 | -55.1 | -55 | 11.66 | 28.71 | 7.98 | 179.18 | -14.2 | 68.57 | -33.23 | 47.66
| 2023-06-30 | 20:35 | -55 | -55 | 11.76 | 28.74 | 7.8 | 176.57 | -16.68 | 67.93 | -32.72 | 48.15
| 2023-06-30 | 20:36 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.33 | 176.96 | -16.57 | 68.11 | -32.6 | 48.08
| 2023-06-30 | 20:37 | -55 | -55 | 11.53 | 28.71 | 7.1 | 175.69 | -16.64 | 68.05 | -32.58 | 48.2
| 2023-06-30 | 20:38 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.77 | 176.49 | -15.81 | 68.14 | -32.77 | 47.99
| 2023-06-30 | 20:39 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.71 | 176.43 | -16.28 | 68.01 | -32.78 | 48.06
| 2023-06-30 | 20:40 | -55 | -55 | 12.48 | 30.28 | 7.2 | 177.37 | -15.61 | 68.07 | -32.9 | 47.96
| 2023-06-30 | 20:41 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.25 | 177.22 | -16.18 | 67.98 | -32.76 | 48.07
| 2023-06-30 | 20:42 | -55 | -55 | 12.5 | 31.08 | 7.78 | 176.57 | -15.4 | 68.07 | -33.02 | 47.97
| 2023-06-30 | 20:43 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.32 | 176.7 | -16.7 | 67.87 | -32.69 | 48.17
| 2023-06-30 | 20:44 | -55 | -55 | 11.9 | 28.71 | 7.16 | 177.24 | -15.86 | 67.92 | -32.79 | 48.02
| 2023-06-30 | 20:45 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.36 | 178.42 | -16.43 | 67.96 | -32.68 | 48.14
| 2023-06-30 | 20:46 | -55 | -55 | 11.55 | 28.71 | 8.64 | 182.76 | -13.78 | 68.47 | -33.46 | 47.42
| 2023-06-30 | 20:47 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.28 | 176.96 | -16.13 | 67.93 | -32.82 | 48.05
| 2023-06-30 | 20:48 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.22 | 177.56 | -17.25 | 67.87 | -32.46 | 48.03
| 2023-06-30 | 20:49 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.76 | 177.75 | -16.03 | 67.99 | -32.77 | 47.89
| 2023-06-30 | 20:50 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.85 | 179.65 | -16.58 | 67.81 | -32.71 | 47.98
| 2023-06-30 | 20:51 | -55 | -55 | 12.5 | 31.63 | 7.42 | 177.7 | -14.89 | 68.13 | -32.97 | 47.77
| 2023-06-30 | 20:52 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.24 | 178.91 | -17.07 | 67.61 | -32.63 | 48.14
| 2023-06-30 | 20:53 | -55 | -55 | 12.48 | 31.01 | 7.98 | 179.66 | -14.79 | 68.1 | -33.02 | 47.71
| 2023-06-30 | 20:54 | -55 | -55 | 11.57 | 28.72 | 7.4 | 175.44 | -17.01 | 67.57 | -32.6 | 48.15
| 2023-06-30 | 20:55 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.19 | 178.98 | -16.18 | 67.7 | -32.81 | 47.92
| 2023-06-30 | 20:56 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.24 | 177.71 | -15.86 | 67.7 | -32.93 | 48.01
| 2023-06-30 | 20:57 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.96 | 179.62 | -16.36 | 67.7 | -32.84 | 47.93
| 2023-06-30 | 20:58 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.42 | 177.49 | -15.48 | 67.77 | -32.93 | 47.66
| 2023-06-30 | 20:59 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.11 | 178.45 | -16.54 | 67.57 | -32.86 | 47.57
| 2023-06-30 | 21:00 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.61 | 179.49 | -15.17 | 67.83 | -33.07 | 47.41
| 2023-06-30 | 21:01 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.82 | 179.86 | -16.63 | 67.58 | -32.85 | 47.49
| 2023-06-30 | 21:02 | -55 | -55 | 12.5 | 31.64 | 7.65 | 179.47 | -14.89 | 67.98 | -33.14 | 47.43
| 2023-06-30 | 21:03 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.15 | 177.71 | -16.96 | 67.5 | -32.7 | 47.84
| 2023-06-30 | 21:04 | -55 | -55 | 12.33 | 29.44 | 7.85 | 180.07 | -15.4 | 67.84 | -32.92 | 47.61
| 2023-06-30 | 21:05 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.37 | 177.03 | -16.46 | 67.68 | -32.62 | 47.89
| 2023-06-30 | 21:06 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.42 | 189.57 | -14.19 | 68.07 | -33.64 | 47.32
| 2023-06-30 | 21:07 | -55 | -55 | 12.51 | 31.64 | 6.96 | 177.74 | -14.3 | 67.93 | -33.22 | 47.5
| 2023-06-30 | 21:08 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.21 | 176.98 | -19.88 | 67.14 | -32.37 | 47.75
| 2023-06-30 | 21:09 | -55 | -55 | 12.49 | 30.62 | 7.69 | 177.49 | -16.22 | 67.71 | -32.66 | 47.57
| 2023-06-30 | 21:10 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.95 | 177.3 | -17.22 | 67.32 | -32.46 | 47.77
| 2023-06-30 | 21:11 | -55 | -55 | 12.15 | 29.5 | 7.62 | 180.14 | -15.16 | 67.69 | -32.92 | 47.46
| 2023-06-30 | 21:12 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.67 | 177.25 | -16.5 | 67.33 | -32.83 | 47.59
| 2023-06-30 | 21:13 | -55 | -55 | 11.63 | 28.71 | 7.5 | 178.81 | -14.68 | 67.65 | -33.21 | 47.31
| 2023-06-30 | 21:14 | -55 | -55 | 11.53 | 28.71 | 6.77 | 176.02 | -16.39 | 67.21 | -32.95 | 47.46
| 2023-06-30 | 21:15 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.67 | 179.66 | -14.95 | 67.62 | -33.14 | 47.32
| 2023-06-30 | 21:16 | -55 | -55 | 12.47 | 29.18 | 7.82 | 177.48 | -15.99 | 67.32 | -33.14 | 47.34
| 2023-06-30 | 21:17 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.37 | 179.07 | -15.84 | 67.43 | -33.06 | 47.27
| 2023-06-30 | 21:18 | -55 | -55 | 11.87 | 29.23 | 7.07 | 177.72 | -15.94 | 67.32 | -33.12 | 47.32
| 2023-06-30 | 21:19 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.47 | 177.7 | -15.75 | 67.4 | -33.13 | 47.22
| 2023-06-30 | 21:20 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.69 | 177.25 | -16.34 | 67.18 | -33.21 | 47.27
| 2023-06-30 | 21:21 | -55.1 | -55 | 11.75 | 28.71 | 7.2 | 180.3 | -15.29 | 67.47 | -33.39 | 47.2
| 2023-06-30 | 21:22 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.07 | 177.65 | -16.36 | 67.25 | -33.13 | 47.4
| 2023-06-30 | 21:23 | -55.1 | -55 | 11.77 | 28.73 | 7.71 | 178.18 | -15.38 | 67.41 | -33.27 | 47.26
| 2023-06-30 | 21:24 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.57 | 179.58 | -16.52 | 67.16 | -33.25 | 47.27
| 2023-06-30 | 21:25 | -55.1 | -55 | 12.5 | 30.05 | 7.13 | 179.54 | -15.24 | 67.39 | -33.39 | 47.2
| 2023-06-30 | 21:26 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.19 | 177.81 | -16.13 | 67.25 | -33.11 | 47.35
| 2023-06-30 | 21:27 | -55 | -55 | 12.5 | 30.27 | 7.66 | 177.26 | -15.21 | 67.48 | -33.24 | 47.27
| 2023-06-30 | 21:28 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.35 | 179.01 | -15.9 | 67.3 | -33.13 | 47.31
| 2023-06-30 | 21:29 | -55 | -55 | 12.5 | 31.63 | 6.96 | 177.71 | -14.77 | 67.48 | -33.26 | 47.25 | STEP 8 RAMP
| 2023-06-30 | 21:30 | -18.7 | 125 | 16.41 | 40.44 | 78.66 | 142.97 | -10.25 | 62.17 | -19.71 | 44.75
| 2023-06-30 | 21:31 | 7.5 | 125 | 16.41 | 43.36 | 108.3 | 140.38 | -7.3 | 58.04 | -10.26 | 41.9
| 2023-06-30 | 21:32 | 26.6 | 125 | 16.41 | 43.36 | 116.78 | 134.39 | -4.91 | 54.79 | -6.16 | 39.51
| 2023-06-30 | 21:33 | 43.5 | 125 | 17.38 | 43.36 | 114.1 | 119.59 | -2.96 | 51.9 | -5.18 | 37.4
| 2023-06-30 | 21:34 | 59.2 | 125 | 17.38 | 44.01 | 114.98 | 117.26 | -1.41 | 49.37 | -4.86 | 35.69
| 2023-06-30 | 21:35 | 74.3 | 125 | 17.38 | 46.29 | 115.95 | 119.53 | -0.12 | 47.12 | -4.06 | 34.16
| 2023-06-30 | 21:36 | 88.3 | 125 | 18.36 | 46.29 | 116.79 | 119.53 | 0.82 | 45.06 | -3.14 | 32.93
| 2023-06-30 | 21:37 | 101.9 | 125 | 18.36 | 46.29 | 117.03 | 119.53 | 1.56 | 43.28 | -2.26 | 31.86
| 2023-06-30 | 21:38 | 115.3 | 125 | 18.36 | 49.2 | 117.97 | 120.08 | 2.29 | 41.64 | -1.55 | 30.92
| 2023-06-30 | 21:39 | 121.5 | 125 | 18.36 | 49.22 | 118.84 | 122.46 | 3.09 | 40.27 | -0.82 | 30.18
| 2023-06-30 | 21:40 | 124.3 | 125 | 19.34 | 49.22 | 118.95 | 122.46 | 3.77 | 38.97 | -0.14 | 29.51 | STEP 9 SOAK
| 2023-06-30 | 21:41 | 125.1 | 125 | 19.34 | 49.22 | 119.37 | 122.46 | 4.5 | 37.91 | 0.81 | 28.96 | 10 MN 18/MN
| 2023-06-30 | 21:42 | 125.4 | 125 | 19.34 | 50.13 | 119.92 | 122.46 | 5.75 | 36.94 | 1.67 | 28.51
| 2023-06-30 | 21:43 | 125.4 | 125 | 19.34 | 52.15 | 119.92 | 122.46 | 7.12 | 36.01 | 2.11 | 28.09
| 2023-06-30 | 21:44 | 125.3 | 125 | 20.31 | 52.15 | 120.38 | 122.46 | 8.53 | 35.29 | 3.65 | 27.79
| 2023-06-30 | 21:45 | 125.2 | 125 | 20.31 | 52.15 | 120.9 | 122.46 | 9.75 | 34.57 | 5.35 | 27.5
| 2023-06-30 | 21:46 | 125.2 | 125 | 20.31 | 52.15 | 120.9 | 124.09 | 10.88 | 33.93 | 6.85 | 27.27
| 2023-06-30 | 21:47 | 125.2 | 125 | 20.31 | 55.06 | 120.93 | 125.21 | 11.96 | 33.38 | 8.11 | 27.09
| 2023-06-30 | 21:48 | 125.2 | 125 | 21.29 | 55.08 | 121.87 | 125.39 | 12.9 | 32.89 | 9.39 | 26.97
| 2023-06-30 | 21:49 | 125.2 | 125 | 21.29 | 55.08 | 121.87 | 125.39 | 13.71 | 32.44 | 10.5 | 26.78
| 2023-06-30 | 21:50 | 125.1 | 125 | 21.29 | 55.08 | 121.87 | 125.39 | 14.51 | 32.02 | 11.46 | 26.67
| 2023-06-30 | 21:51 | 125.2 | 125 | 21.29 | 56.42 | 121.87 | 125.39 | 15.21 | 31.71 | 12.31 | 26.66
| 2023-06-30 | 21:52 | 125.1 | 125 | 22.19 | 58.01 | 121.87 | 125.39 | 15.86 | 31.41 | 13.07 | 26.61
| 2023-06-30 | 21:53 | 125.1 | 125 | 22.27 | 58.01 | 121.89 | 125.39 | 16.48 | 31.13 | 13.71 | 26.55
| 2023-06-30 | 21:54 | 125.1 | 125 | 22.27 | 58.01 | 121.95 | 125.39 | 17.03 | 30.93 | 14.35 | 26.52
| 2023-06-30 | 21:55 | 125.1 | 125 | 22.27 | 60.19 | 122.17 | 125.39 | 17.55 | 30.77 | 14.91 | 26.49
| 2023-06-30 | 21:56 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.75 | 125.39 | 17.98 | 30.64 | 15.38 | 26.48
| 2023-06-30 | 21:57 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.81 | 125.39 | 18.41 | 30.5 | 15.87 | 26.43
| 2023-06-30 | 21:58 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 18.87 | 30.41 | 16.39 | 26.43
| 2023-06-30 | 21:59 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 19.18 | 30.25 | 16.83 | 26.39
| 2023-06-30 | 22:00 | 125.1 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 19.5 | 30.14 | 17.25 | 26.36
| 2023-06-30 | 22:01 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 19.82 | 30 | 17.65 | 26.35
| 2023-06-30 | 22:02 | 125 | 125 | 24.41 | 64.55 | 122.85 | 125.39 | 20.12 | 29.89 | 17.97 | 26.36
| 2023-06-30 | 22:03 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.38 | 29.79 | 18.32 | 26.36
| 2023-06-30 | 22:04 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.42 | 29.69 | 18.63 | 26.36
| 2023-06-30 | 22:05 | 125.1 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 20.57 | 29.57 | 18.94 | 26.34
| 2023-06-30 | 22:06 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 20.86 | 29.5 | 19.24 | 26.37
| 2023-06-30 | 22:07 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 21.11 | 29.43 | 19.46 | 26.38
| 2023-06-30 | 22:08 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 21.36 | 29.38 | 19.7 | 26.39
| 2023-06-30 | 22:09 | 125 | 125 | 27.15 | 71.97 | 122.85 | 125.39 | 21.52 | 29.31 | 19.94 | 26.39
| 2023-06-30 | 22:10 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 21.72 | 29.21 | 20.12 | 26.38
| 2023-06-30 | 22:11 | 125.1 | 125 | 27.44 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 21.91 | 29.17 | 20.34 | 26.4
| 2023-06-30 | 22:12 | 125 | 125 | 28.12 | 73.89 | 122.85 | 125.39 | 22.12 | 29.18 | 20.54 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:13 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 122.85 | 125.39 | 22.28 | 29.09 | 20.67 | 26.43
| 2023-06-30 | 22:14 | 125 | 125 | 28.71 | 75.59 | 122.85 | 125.39 | 22.42 | 29 | 20.87 | 26.41
| 2023-06-30 | 22:15 | 125 | 125 | 29.1 | 75.59 | 122.85 | 125.39 | 22.55 | 28.96 | 21.04 | 26.43
| 2023-06-30 | 22:16 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 122.85 | 125.39 | 22.7 | 28.91 | 21.2 | 26.41
| 2023-06-30 | 22:17 | 125 | 125 | 29.72 | 78.52 | 122.85 | 125.39 | 22.82 | 28.88 | 21.36 | 26.43
| 2023-06-30 | 22:18 | 125 | 125 | 17.38 | 46.29 | 122.85 | 125.39 | 21.44 | 34.4 | 21.56 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:19 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 122.85 | 125.39 | 21.73 | 33.24 | 21.67 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:20 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 122.85 | 125.39 | 22.01 | 32.46 | 21.85 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:21 | 125 | 125 | 19.69 | 52.15 | 122.85 | 125.39 | 22.19 | 31.79 | 21.95 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:22 | 125 | 125 | 20.31 | 52.15 | 122.85 | 125.39 | 22.36 | 31.27 | 22.08 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:23 | 125.1 | 125 | 20.31 | 55.08 | 122.85 | 125.39 | 22.53 | 30.82 | 22.19 | 26.46
| 2023-06-30 | 22:24 | 125 | 125 | 21.29 | 55.08 | 122.85 | 125.39 | 22.71 | 30.49 | 22.31 | 26.49
| 2023-06-30 | 22:25 | 125.1 | 125 | 21.29 | 58 | 122.85 | 125.39 | 22.88 | 30.17 | 22.43 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:26 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 122.85 | 125.39 | 22.97 | 29.9 | 22.5 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:27 | 125 | 125 | 22.27 | 58.4 | 122.85 | 125.39 | 23.07 | 29.63 | 22.59 | 26.46
| 2023-06-30 | 22:28 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 23.2 | 29.47 | 22.72 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:29 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 23.29 | 29.33 | 22.8 | 26.49
| 2023-06-30 | 22:30 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 23.43 | 29.25 | 22.89 | 26.51
| 2023-06-30 | 22:31 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 23.52 | 29.16 | 22.96 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:32 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 23.64 | 29.07 | 23.1 | 26.54
| 2023-06-30 | 22:33 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 23.69 | 28.95 | 23.14 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:34 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.85 | 125.39 | 23.79 | 28.89 | 23.23 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:35 | 125 | 125 | 26.15 | 67.64 | 122.85 | 125.39 | 23.88 | 28.86 | 23.35 | 26.53
| 2023-06-30 | 22:36 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 23.96 | 28.78 | 23.43 | 26.53
| 2023-06-30 | 22:37 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 122.85 | 125.39 | 24.04 | 28.73 | 23.51 | 26.55
| 2023-06-30 | 22:38 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 24.07 | 28.66 | 23.55 | 26.54
| 2023-06-30 | 22:39 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 24.14 | 28.6 | 23.66 | 26.52
| 2023-06-30 | 22:40 | 125 | 125 | 28.12 | 72.66 | 122.85 | 125.39 | 24.18 | 28.54 | 23.73 | 26.52
| 2023-06-30 | 22:41 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 122.85 | 125.39 | 24.23 | 28.5 | 23.79 | 26.52
| 2023-06-30 | 22:42 | 125 | 125 | 29.09 | 75.59 | 122.85 | 125.39 | 24.29 | 28.47 | 23.86 | 26.54
| 2023-06-30 | 22:43 | 125 | 125 | 29.1 | 78.51 | 122.85 | 125.39 | 24.34 | 28.47 | 23.94 | 26.55
| 2023-06-30 | 22:44 | 125 | 125 | 29.2 | 78.52 | 122.86 | 125.39 | 24.38 | 28.44 | 24 | 26.54
| 2023-06-30 | 22:45 | 125 | 125 | 20.31 | 52.25 | 122.85 | 125.39 | 23.81 | 31.28 | 24.05 | 26.51
| 2023-06-30 | 22:46 | 125 | 125 | 21.29 | 55.08 | 122.85 | 125.39 | 23.95 | 30.66 | 24.13 | 26.52
| 2023-06-30 | 22:47 | 125 | 125 | 21.29 | 57.67 | 122.85 | 125.39 | 24.01 | 30.16 | 24.18 | 26.51
| 2023-06-30 | 22:48 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 122.85 | 125.39 | 24.07 | 29.81 | 24.24 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:49 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 122.85 | 125.39 | 24.16 | 29.52 | 24.3 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:50 | 125 | 125 | 23.07 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 24.23 | 29.29 | 24.36 | 26.5
| 2023-06-30 | 22:51 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 122.85 | 125.39 | 24.29 | 29.08 | 24.4 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:52 | 125 | 125 | 23.24 | 60.97 | 122.85 | 125.39 | 24.36 | 28.98 | 24.46 | 26.49
| 2023-06-30 | 22:53 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 24.43 | 28.89 | 24.53 | 26.48
| 2023-06-30 | 22:54 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 122.85 | 125.39 | 24.46 | 28.79 | 24.55 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:55 | 125 | 125 | 24.22 | 63.92 | 122.88 | 125.39 | 24.53 | 28.7 | 24.6 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:56 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.94 | 125.39 | 24.56 | 28.61 | 24.64 | 26.44
| 2023-06-30 | 22:57 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 122.97 | 125.39 | 24.64 | 28.57 | 24.71 | 26.45
| 2023-06-30 | 22:58 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 123.06 | 125.39 | 24.68 | 28.5 | 24.75 | 26.43
| 2023-06-30 | 22:59 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 123.21 | 125.39 | 24.73 | 28.46 | 24.79 | 26.44
| 2023-06-30 | 23:00 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 123.15 | 125.39 | 24.8 | 28.42 | 24.87 | 26.45
| 2023-06-30 | 23:01 | 125 | 125 | 27.07 | 69.73 | 123.32 | 125.39 | 24.86 | 28.36 | 24.91 | 26.45
| 2023-06-30 | 23:02 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 123.39 | 125.39 | 24.91 | 28.31 | 24.95 | 26.45
| 2023-06-30 | 23:03 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 123.45 | 125.39 | 24.93 | 28.27 | 24.98 | 26.45
| 2023-06-30 | 23:04 | 125 | 125 | 28.12 | 73.78 | 123.59 | 125.39 | 24.98 | 28.22 | 25.03 | 26.46
| 2023-06-30 | 23:05 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 123.6 | 125.39 | 25.02 | 28.21 | 25.08 | 26.46
| 2023-06-30 | 23:06 | 125 | 125 | 29.1 | 75.59 | 123.69 | 125.39 | 25.05 | 28.21 | 25.11 | 26.43
| 2023-06-30 | 23:07 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 123.73 | 125.39 | 25.1 | 28.19 | 25.15 | 26.44
| 2023-06-30 | 23:08 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 123.8 | 125.39 | 25.1 | 28.14 | 25.15 | 26.41
| 2023-06-30 | 23:09 | 125 | 125 | 18.36 | 46.29 | 123.8 | 125.39 | 24.93 | 29.53 | 25.18 | 26.42
| 2023-06-30 | 23:10 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.82 | 125.39 | 25.04 | 29.21 | 25.24 | 26.44
| 2023-06-30 | 23:11 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.82 | 125.39 | 25.05 | 28.88 | 25.21 | 26.38
| 2023-06-30 | 23:12 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.82 | 125.39 | 25.12 | 28.78 | 25.23 | 26.39
| 2023-06-30 | 23:13 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.18 | 28.67 | 25.21 | 26.39
| 2023-06-30 | 23:14 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.25 | 28.61 | 25.29 | 26.41
| 2023-06-30 | 23:15 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.82 | 125.39 | 25.27 | 28.47 | 25.3 | 26.39
| 2023-06-30 | 23:16 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.24 | 28.38 | 25.32 | 26.37
| 2023-06-30 | 23:17 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.3 | 28.32 | 25.33 | 26.38
| 2023-06-30 | 23:18 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.34 | 28.24 | 25.36 | 26.36
| 2023-06-30 | 23:19 | 125 | 125 | 18.42 | 49.22 | 123.82 | 125.39 | 25.39 | 28.23 | 25.39 | 26.36
| 2023-06-30 | 23:20 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.43 | 28.2 | 25.4 | 26.36
| 2023-06-30 | 23:21 | 125 | 125 | 18.36 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.44 | 28.16 | 25.41 | 26.35
| 2023-06-30 | 23:22 | 125 | 125 | 18.42 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.49 | 28.14 | 25.44 | 26.35
| 2023-06-30 | 23:23 | 125 | 125 | 18.46 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.51 | 28.08 | 25.46 | 26.35
| 2023-06-30 | 23:24 | 125 | 125 | 18.44 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.54 | 28.05 | 25.46 | 26.31
| 2023-06-30 | 23:25 | 125 | 125 | 18.43 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.55 | 28.02 | 25.46 | 26.32
| 2023-06-30 | 23:26 | 125 | 125 | 18.61 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.65 | 28.09 | 25.54 | 26.43
| 2023-06-30 | 23:27 | 125 | 125 | 19.16 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.71 | 28.07 | 25.55 | 26.42
| 2023-06-30 | 23:28 | 124.9 | 125 | 19.11 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.78 | 28.13 | 25.61 | 26.49
| 2023-06-30 | 23:29 | 125 | 125 | 19.32 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.81 | 28.13 | 25.63 | 26.45
| 2023-06-30 | 23:30 | 125 | 125 | 19.28 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.81 | 28.11 | 25.62 | 26.43
| 2023-06-30 | 23:31 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.81 | 28.13 | 25.64 | 26.43
| 2023-06-30 | 23:32 | 125 | 125 | 19.33 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.79 | 28.08 | 25.62 | 26.37
| 2023-06-30 | 23:33 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.76 | 28 | 25.56 | 26.29
| 2023-06-30 | 23:34 | 125 | 125 | 19.33 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.73 | 27.95 | 25.5 | 26.24
| 2023-06-30 | 23:35 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.81 | 125.39 | 25.68 | 27.88 | 25.48 | 26.18
| 2023-06-30 | 23:36 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.81 | 125.39 | 25.68 | 27.84 | 25.46 | 26.13
| 2023-06-30 | 23:37 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.83 | 125.39 | 25.68 | 27.82 | 25.45 | 26.09
| 2023-06-30 | 23:38 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.78 | 125.39 | 25.64 | 27.8 | 25.36 | 26.03
| 2023-06-30 | 23:39 | 125 | 125 | 19.34 | 49.22 | 123.77 | 125.39 | 25.64 | 27.78 | 25.34 | 26 | CYCLE 3
| 2023-06-30 | 23:40 | 121.9 | -55 | 28.61 | 76.16 | 24.65 | 240.02 | 4.22 | 58.22 | 33.96 | 62.68 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-30 | 23:41 | 107.8 | -55 | 19.09 | 49.98 | 25.89 | 235.31 | -15.45 | 58.52 | 26.87 | 74.89
| 2023-06-30 | 23:42 | 90.7 | -55 | 21.46 | 56.58 | 28.16 | 264.48 | 1.26 | 64.68 | 20.52 | 77.14
| 2023-06-30 | 23:43 | 77.4 | -55 | 24.55 | 64.91 | 27.61 | 277.8 | 7.49 | 67.74 | 20.44 | 79.66
| 2023-06-30 | 23:44 | 66.6 | -55 | 25.46 | 67.58 | 27.53 | 284.57 | 8.29 | 69.46 | 21.46 | 81.55
| 2023-06-30 | 23:45 | 57.2 | -55 | 25.82 | 68 | 28.43 | 286.68 | 9.01 | 70.9 | 22.01 | 82.95
| 2023-06-30 | 23:46 | 48.8 | -55 | 25.75 | 68.44 | 27.73 | 285.49 | 9.16 | 71.86 | 22.32 | 83.96
| 2023-06-30 | 23:47 | 40.8 | -55 | 25.99 | 68.44 | 26.66 | 285.76 | 9.14 | 72.52 | 23.41 | 84.79
| 2023-06-30 | 23:48 | 33.3 | -55 | 25.99 | 68.55 | 27.34 | 285.86 | 9.47 | 73.09 | 23.07 | 85.31
| 2023-06-30 | 23:49 | 26.5 | -55 | 26.39 | 69.2 | 27.61 | 287.77 | 9.79 | 73.68 | 20.46 | 85.23
| 2023-06-30 | 23:50 | 19.6 | -55 | 26.56 | 70.78 | 27.58 | 289.86 | 10.42 | 74.19 | 17.77 | 85.27
| 2023-06-30 | 23:51 | 12.9 | -55 | 26.9 | 70.51 | 27.92 | 290.72 | 11.07 | 74.68 | 15.01 | 84.99
| 2023-06-30 | 23:52 | 6.6 | -55 | 27.25 | 71.68 | 28.07 | 292.18 | 11.25 | 75.14 | 12.28 | 84.58
| 2023-06-30 | 23:53 | 0.8 | -55 | 27.5 | 72.05 | 28.35 | 292.6 | 11.68 | 75.56 | 9.59 | 83.95
| 2023-06-30 | 23:54 | -4.5 | -55 | 27.41 | 73.08 | 28.2 | 294.3 | 11.7 | 75.86 | 6.75 | 83.2
| 2023-06-30 | 23:55 | -9.7 | -55 | 27.68 | 73.08 | 28.25 | 294.76 | 12.15 | 76.23 | 3.88 | 82.35
| 2023-06-30 | 23:56 | -14.4 | -55 | 27.86 | 73.71 | 28.52 | 295.96 | 12.45 | 76.55 | 1.06 | 81.34
| 2023-06-30 | 23:57 | -18.9 | -55 | 27.68 | 73.71 | 28.35 | 296.32 | 12.58 | 76.82 | -1.46 | 80.25
| 2023-06-30 | 23:58 | -23.4 | -55 | 28.12 | 74.09 | 28.31 | 296.57 | 12.91 | 77.15 | -4.55 | 79.15
| 2023-06-30 | 23:59 | -27.6 | -55 | 28.12 | 74.37 | 28.33 | 297.46 | 13.14 | 77.4 | -7.82 | 77.91
| 2023-06-30 | 24:00 | -31.4 | -55 | 28.12 | 75.43 | 28.61 | 297.8 | 13.38 | 77.6 | -10.88 | 76.5
| 2023-07-01 | 0:00 | -33.3 | -55 | 28.19 | 75.57 | 28.67 | 298.6 | 13.55 | 77.72 | -12.36 | 75.77
| 2023-07-01 | 0:01 | -36.9 | -55 | 28.13 | 75.59 | 28.33 | 298.61 | 13.37 | 77.75 | -15.41 | 74.18
| 2023-07-01 | 0:02 | -40.4 | -55 | 28.13 | 75.59 | 28.64 | 299.71 | 13.66 | 77.93 | -18.41 | 72.58
| 2023-07-01 | 0:03 | -43.7 | -55 | 28.13 | 75.59 | 28.63 | 298.15 | 13.49 | 77.98 | -21.5 | 71.02
| 2023-07-01 | 0:04 | -46.6 | -55 | 28.13 | 75.59 | 28.53 | 296.48 | 13.42 | 78.05 | -24.46 | 69.36
| 2023-07-01 | 0:05 | -49.3 | -55 | 28.13 | 75.47 | 26.84 | 293.97 | 12.84 | 78.01 | -26.71 | 67.75
| 2023-07-01 | 0:06 | -51.1 | -55 | 28.06 | 72.98 | 24.29 | 287.89 | 10.01 | 77.32 | -26.81 | 66.05
| 2023-07-01 | 0:07 | -52.7 | -55 | 26.45 | 69.97 | 22.6 | 280.26 | 8.29 | 76.79 | -27.48 | 64.33
| 2023-07-01 | 0:08 | -53.9 | -55 | 25.32 | 66.99 | 20.89 | 268.59 | 6.39 | 76.21 | -28.04 | 62.26
| 2023-07-01 | 0:09 | -54.6 | -55 | 24.27 | 63.97 | 19.37 | 258.02 | 4.1 | 75.35 | -28.62 | 60.07 | STEP 7 SOAK
| 2023-07-01 | 0:10 | -55.1 | -55 | 23.23 | 60.92 | 18.77 | 246.4 | 1.54 | 74.47 | -29.02 | 58.23 | 30 MN 6/MN
| 2023-07-01 | 0:11 | -54.9 | -55 | 21.6 | 56.97 | 18.62 | 236.63 | -2.96 | 72.8 | -28.54 | 56.84
| 2023-07-01 | 0:12 | -55.5 | -55 | 20.61 | 53.22 | 17.87 | 237.67 | -5.35 | 72.06 | -29.45 | 55.44
| 2023-07-01 | 0:13 | -55.7 | -55 | 19.69 | 51.35 | 17.51 | 240.03 | -6.4 | 71.47 | -30.61 | 54.51
| 2023-07-01 | 0:14 | -55.6 | -55 | 19.34 | 49.22 | 16.94 | 232.1 | -7.91 | 70.71 | -30.91 | 53.64
| 2023-07-01 | 0:15 | -55.4 | -55 | 16.69 | 43.36 | 15.76 | 214.97 | -7.82 | 70.64 | -30.79 | 52.69
| 2023-07-01 | 0:16 | -55.1 | -55 | 17.01 | 43.36 | 14.2 | 205 | -10.96 | 70.08 | -29.36 | 52.02
| 2023-07-01 | 0:17 | -55.2 | -55 | 15.43 | 38.02 | 13.69 | 198.02 | -15.21 | 68.81 | -28.63 | 51.57
| 2023-07-01 | 0:18 | -55.2 | -55 | 14.45 | 37.5 | 13.07 | 194.03 | -16 | 68.31 | -28.89 | 50.97
| 2023-07-01 | 0:19 | -55.2 | -55 | 14 | 34.71 | 12.17 | 190.5 | -17.68 | 67.7 | -28.95 | 50.83
| 2023-07-01 | 0:20 | -55.2 | -55 | 13.48 | 34.57 | 11.25 | 187.42 | -18.43 | 67.23 | -29.2 | 50.4
| 2023-07-01 | 0:21 | -55.2 | -55 | 12.5 | 31.64 | 11.29 | 185.75 | -18.75 | 67 | -29.69 | 49.97
| 2023-07-01 | 0:22 | -55.1 | -55 | 12.5 | 31.64 | 10.66 | 183.03 | -18.27 | 66.89 | -30.27 | 49.57
| 2023-07-01 | 0:23 | -55.1 | -55 | 12.5 | 31.64 | 9.92 | 181.59 | -19.4 | 66.42 | -30.61 | 49.29
| 2023-07-01 | 0:24 | -55.2 | -55 | 11.52 | 28.71 | 10.36 | 182.59 | -18.46 | 66.64 | -31.31 | 48.67
| 2023-07-01 | 0:25 | -55.1 | -55 | 12.5 | 30.94 | 9.88 | 180.3 | -18.43 | 66.4 | -31.67 | 48.5
| 2023-07-01 | 0:26 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 9.91 | 181.14 | -20.45 | 65.87 | -31.68 | 48.3
| 2023-07-01 | 0:27 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 9.54 | 181.38 | -18.36 | 66.17 | -32.54 | 47.71
| 2023-07-01 | 0:28 | -55 | -55 | 11.56 | 28.72 | 8.93 | 177.1 | -20.15 | 65.58 | -32.14 | 48.06
| 2023-07-01 | 0:29 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 9.52 | 180.37 | -20.2 | 65.56 | -32.35 | 47.67
| 2023-07-01 | 0:30 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.98 | 179.45 | -18.44 | 65.76 | -32.9 | 47.43
| 2023-07-01 | 0:31 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.21 | 176.17 | -22.84 | 64.89 | -32.03 | 47.81
| 2023-07-01 | 0:32 | -55.1 | -55 | 11 | 27.03 | 8.9 | 177 | -20.2 | 65.18 | -32.82 | 47.29
| 2023-07-01 | 0:33 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.39 | 174.74 | -20.72 | 64.77 | -32.47 | 47.61
| 2023-07-01 | 0:34 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 8.05 | 175.49 | -21.18 | 64.6 | -32.32 | 47.52
| 2023-07-01 | 0:35 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8 | 175.84 | -19.8 | 64.69 | -32.88 | 47.3
| 2023-07-01 | 0:36 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 8.28 | 174.32 | -21.2 | 64.28 | -32.54 | 47.5
| 2023-07-01 | 0:37 | -55.1 | -55 | 10.65 | 25.78 | 8.59 | 176.51 | -18.97 | 64.63 | -33.21 | 47.07
| 2023-07-01 | 0:38 | -55 | -55 | 11.52 | 27.25 | 7.34 | 173.25 | -20.9 | 64.06 | -32.86 | 47.32
| 2023-07-01 | 0:39 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.98 | 176.65 | -20.43 | 64.22 | -33.06 | 47.08
| 2023-07-01 | 0:40 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 8.05 | 174.15 | -19.6 | 64.25 | -33.35 | 47.05
| 2023-07-01 | 0:41 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 8.02 | 174.13 | -21.33 | 63.93 | -32.8 | 47.22
| 2023-07-01 | 0:42 | -55 | -55 | 11.14 | 27.02 | 7.51 | 174.79 | -19.21 | 64.3 | -33.37 | 46.95
| 2023-07-01 | 0:43 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.13 | 171.5 | -20.9 | 63.87 | -32.82 | 47.3
| 2023-07-01 | 0:44 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 8.4 | 178.68 | -19.84 | 64.04 | -33.37 | 46.92
| 2023-07-01 | 0:45 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.5 | 173.45 | -18.77 | 64.18 | -33.51 | 46.92
| 2023-07-01 | 0:46 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.13 | 173.68 | -23.22 | 63.57 | -32.78 | 47.25
| 2023-07-01 | 0:47 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 9.53 | 195.9 | -19.97 | 63.96 | -34.29 | 46.53
| 2023-07-01 | 0:48 | -55 | -55 | 11.95 | 29.03 | 8.32 | 178.18 | -13.86 | 65.02 | -34.99 | 46.17
| 2023-07-01 | 0:49 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.61 | 171.47 | -30.61 | 63.03 | -32.21 | 47.39
| 2023-07-01 | 0:50 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.09 | 174.63 | -27.99 | 62.34 | -31.7 | 47.38
| 2023-07-01 | 0:51 | -55.1 | -55 | 10.55 | 26.74 | 8.61 | 183.22 | -18.44 | 63.46 | -33.61 | 46.61
| 2023-07-01 | 0:52 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.18 | 171.7 | -26.41 | 63 | -32.66 | 47.14
| 2023-07-01 | 0:53 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.76 | 171.76 | -30.34 | 62.02 | -31.56 | 47.41
| 2023-07-01 | 0:54 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 8.11 | 180.82 | -21.38 | 62.62 | -33.65 | 46.59
| 2023-07-01 | 0:55 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.17 | 173.37 | -20.85 | 62.69 | -33.54 | 46.83
| 2023-07-01 | 0:56 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.05 | 171.77 | -29.13 | 62.16 | -32.43 | 47.12
| 2023-07-01 | 0:57 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.75 | 180.56 | -20.01 | 62.86 | -33.67 | 46.51
| 2023-07-01 | 0:58 | -54.9 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.86 | 171.83 | -21.91 | 62.66 | -33.13 | 46.9
| 2023-07-01 | 0:59 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.16 | 174.48 | -29.36 | 62.09 | -32.3 | 47.13
| 2023-07-01 | 1:00 | -55 | -55 | 11.38 | 28.34 | 7.52 | 176.13 | -20.28 | 62.81 | -33.39 | 46.63
| 2023-07-01 | 1:01 | -55 | -55 | 10.84 | 26.31 | 6.27 | 170.54 | -27.84 | 62.38 | -32.61 | 47.16
| 2023-07-01 | 1:02 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.37 | 175.94 | -24.81 | 62.29 | -32.93 | 47
| 2023-07-01 | 1:03 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.28 | 173.29 | -20.1 | 62.72 | -33.44 | 46.82
| 2023-07-01 | 1:04 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.47 | 171.88 | -29.23 | 62.09 | -32.63 | 47.11
| 2023-07-01 | 1:05 | -55 | -55 | 11.05 | 26.42 | 7.16 | 177.32 | -20.47 | 62.66 | -33.43 | 46.83
| 2023-07-01 | 1:06 | -55 | -55 | 11.33 | 27.91 | 6.58 | 170.87 | -26.42 | 62.37 | -32.87 | 47.16
| 2023-07-01 | 1:07 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.42 | 174.7 | -24.75 | 62.16 | -32.93 | 47.09
| 2023-07-01 | 1:08 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.53 | 172.03 | -19.78 | 62.55 | -33.46 | 46.91
| 2023-07-01 | 1:09 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.64 | 173.95 | -27.24 | 62.02 | -32.87 | 47.2
| 2023-07-01 | 1:10 | -55 | -55 | 11.45 | 28.25 | 7.22 | 175.05 | -19.89 | 62.56 | -33.66 | 46.76
| 2023-07-01 | 1:11 | -55 | -55 | 11.3 | 28.22 | 6.62 | 171.81 | -23.62 | 62.26 | -33.02 | 47.14
| 2023-07-01 | 1:12 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.7 | 174.83 | -21.58 | 62.45 | -33.36 | 46.92
| 2023-07-01 | 1:13 | -55 | -55 | 11.48 | 28.71 | 6.35 | 170.94 | -20.23 | 62.55 | -33.31 | 47.02
| 2023-07-01 | 1:14 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.11 | 174.77 | -21.87 | 62.43 | -33.29 | 47
| 2023-07-01 | 1:15 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.86 | 172.06 | -19.14 | 62.71 | -33.73 | 46.79
| 2023-07-01 | 1:16 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.45 | 172.49 | -25.88 | 62.18 | -33.02 | 47.07
| 2023-07-01 | 1:17 | -55 | -55 | 11.52 | 28.69 | 6.96 | 175.03 | -19.19 | 62.69 | -33.84 | 46.7
| 2023-07-01 | 1:18 | -55 | -55 | 11.49 | 28.23 | 6.69 | 171.82 | -25.46 | 62.27 | -33.02 | 47.1
| 2023-07-01 | 1:19 | -55 | -55 | 10.87 | 26.71 | 7.02 | 177.47 | -21.08 | 62.47 | -33.48 | 46.91
| 2023-07-01 | 1:20 | -55 | -55 | 11.52 | 28.63 | 5.98 | 169.52 | -20.42 | 62.51 | -33.27 | 47.05
| 2023-07-01 | 1:21 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.93 | 174.39 | -23.74 | 62.14 | -33.16 | 47.04
| 2023-07-01 | 1:22 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.74 | 172.25 | -18.41 | 62.71 | -33.89 | 46.7
| 2023-07-01 | 1:23 | -55 | -55 | 10.94 | 26.93 | 6.06 | 171.75 | -29.01 | 62.02 | -32.93 | 47.19
| 2023-07-01 | 1:24 | -55 | -55 | 10.55 | 26.1 | 7 | 175.56 | -20.98 | 62.3 | -33.5 | 46.91
| 2023-07-01 | 1:25 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.59 | 170.5 | -21.69 | 62.26 | -33.19 | 47.16
| 2023-07-01 | 1:26 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.05 | 174.92 | -23.14 | 62.2 | -33.23 | 47.1
| 2023-07-01 | 1:27 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.09 | 171.26 | -19.11 | 62.57 | -33.64 | 47
| 2023-07-01 | 1:28 | -55 | -55 | 10.55 | 25.79 | 6.62 | 173.4 | -24.1 | 62.18 | -33.14 | 47.21
| 2023-07-01 | 1:29 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.18 | 175.04 | -18.62 | 62.71 | -33.92 | 46.84
| 2023-07-01 | 1:30 | -55 | -55 | 10.72 | 26.51 | 6.05 | 170.29 | -28.79 | 62.17 | -32.9 | 47.32
| 2023-07-01 | 1:31 | -55 | -55 | 10.84 | 26.32 | 6.79 | 177.63 | -21.93 | 62.28 | -33.54 | 47.04
| 2023-07-01 | 1:32 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.14 | 169.74 | -20.39 | 62.43 | -33.38 | 47.04
| 2023-07-01 | 1:33 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.8 | 172.8 | -26.87 | 61.87 | -32.84 | 47.23
| 2023-07-01 | 1:34 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.95 | 175.56 | -19.16 | 62.45 | -33.94 | 46.68
| 2023-07-01 | 1:35 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.11 | 171.82 | -28.65 | 62.02 | -33.07 | 46.83
| 2023-07-01 | 1:36 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.09 | 177.06 | -21.77 | 62.22 | -33.57 | 46.52
| 2023-07-01 | 1:37 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.24 | 169.95 | -20.29 | 62.37 | -33.35 | 46.54
| 2023-07-01 | 1:38 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.44 | 174.98 | -26.11 | 61.81 | -33.08 | 46.7
| 2023-07-01 | 1:39 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.65 | 173.18 | -19.12 | 62.42 | -33.96 | 46.27
| 2023-07-01 | 1:40 | -55 | -55 | 11.51 | 28.5 | 6.34 | 171.93 | -27.16 | 61.93 | -32.95 | 46.68
| 2023-07-01 | 1:41 | -55.1 | -55 | 11.48 | 28.55 | 6.79 | 175.67 | -19.84 | 62.44 | -33.76 | 46.34
| 2023-07-01 | 1:42 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.7 | 169.42 | -23.39 | 62.21 | -33.17 | 46.57
| 2023-07-01 | 1:43 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.85 | 175.12 | -22.58 | 62.12 | -33.55 | 46.35
| 2023-07-01 | 1:44 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.13 | 170.01 | -19.91 | 62.34 | -33.54 | 46.38
| 2023-07-01 | 1:45 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.39 | 172.33 | -26.02 | 62 | -32.96 | 46.62
| 2023-07-01 | 1:46 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.72 | 174.43 | -18.56 | 62.59 | -34.03 | 46.24
| 2023-07-01 | 1:47 | -55 | -55 | 11.51 | 28.59 | 6.02 | 169.24 | -29.95 | 61.89 | -32.99 | 46.69
| 2023-07-01 | 1:48 | -55 | -55 | 10.66 | 25.87 | 6.9 | 175.14 | -22.67 | 62.02 | -33.43 | 46.55
| 2023-07-01 | 1:49 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.82 | 169.34 | -20.77 | 62.19 | -33.34 | 46.53
| 2023-07-01 | 1:50 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.46 | 174.11 | -25.76 | 61.82 | -33.14 | 46.59
| 2023-07-01 | 1:51 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.78 | 173.68 | -19.18 | 62.34 | -33.98 | 46.25
| 2023-07-01 | 1:52 | -55 | -55 | 11.39 | 28.23 | 6.24 | 171.05 | -27.14 | 61.94 | -32.99 | 46.6
| 2023-07-01 | 1:53 | -55 | -55 | 10.55 | 26.28 | 6.64 | 177.4 | -19.95 | 62.32 | -33.86 | 46.21
| 2023-07-01 | 1:54 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.73 | 169.27 | -20.73 | 62.29 | -33.48 | 46.36
| 2023-07-01 | 1:55 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 7.03 | 179.29 | -26.15 | 61.71 | -33.46 | 46.46
| 2023-07-01 | 1:56 | -55.1 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.66 | 177.95 | -17.49 | 62.64 | -35.47 | 45.81
| 2023-07-01 | 1:57 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.22 | 167.4 | -30.31 | 61.71 | -33.42 | 46.7
| 2023-07-01 | 1:58 | -55.1 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.92 | 178.38 | -27.81 | 60.89 | -33.27 | 46.6
| 2023-07-01 | 1:59 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 7.14 | 174.5 | -18.97 | 61.99 | -34.89 | 46
| 2023-07-01 | 2:00 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.4 | 168.42 | -30.83 | 60.98 | -32.8 | 46.97
| 2023-07-01 | 2:01 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.61 | 177.62 | -25.29 | 60.96 | -33.43 | 46.53
| 2023-07-01 | 2:02 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 6.51 | 172.29 | -19.57 | 61.76 | -34.51 | 46.13
| 2023-07-01 | 2:03 | -55 | -55 | 11.09 | 26.79 | 6.1 | 170.62 | -30.27 | 61.12 | -32.98 | 46.73
| 2023-07-01 | 2:04 | -55 | -55 | 10.55 | 25.78 | 6.78 | 178.57 | -21.55 | 61.6 | -33.8 | 46.27
| 2023-07-01 | 2:05 | -55 | -55 | 11.52 | 28.71 | 5.81 | 170.02 | -19.14 | 62.01 | -33.86 | 46.15
| 2023-07-01 | 2:06 | -55 | -55 | 10.56 | 25.81 | 6.37 | 173.28 | -29.96 | 61.09 | -32.83 | 46.68
| 2023-07-01 | 2:07 | -55.1 | -55 | 11.46 | 27.91 | 7.43 | 179.21 | -20.68 | 61.69 | -34.03 | 46.13 | STEP 8 RAMP
| 2023-07-01 | 2:08 | -28.4 | 125 | 15.43 | 37.99 | 63.93 | 140.1 | -15.07 | 58.55 | -24.47 | 44.41
| 2023-07-01 | 2:09 | 2.3 | 125 | 15.43 | 38.66 | 98.86 | 140.04 | -12.21 | 54.96 | -14.16 | 42.13
| 2023-07-01 | 2:10 | 22.3 | 125 | 15.43 | 40.43 | 113.84 | 137.11 | -9.82 | 52.16 | -9.4 | 40.16
| 2023-07-01 | 2:11 | 39.9 | 125 | 16.41 | 40.43 | 112.21 | 122.46 | -7.63 | 49.7 | -8.6 | 38.41
| 2023-07-01 | 2:12 | 55.9 | 125 | 16.41 | 43.36 | 112.84 | 116.6 | -5.8 | 47.23 | -8.63 | 36.63
| 2023-07-01 | 2:13 | 71 | 125 | 16.41 | 43.36 | 113.93 | 116.6 | -4.06 | 45.11 | -7.91 | 35.13
| 2023-07-01 | 2:14 | 85.5 | 125 | 16.83 | 43.36 | 114.55 | 116.6 | -2.57 | 43.2 | -6.61 | 33.96
| 2023-07-01 | 2:15 | 99.2 | 125 | 17.38 | 43.36 | 115.04 | 119.53 | -1.33 | 41.52 | -5.23 | 32.79
| 2023-07-01 | 2:16 | 112.8 | 125 | 17.38 | 46.02 | 116.01 | 119.53 | -0.54 | 39.91 | -4.11 | 31.64
| 2023-07-01 | 2:17 | 120.1 | 125 | 17.38 | 46.29 | 116.59 | 119.53 | -0.08 | 38.55 | -3 | 30.78
| 2023-07-01 | 2:18 | 123.7 | 125 | 18.26 | 46.29 | 116.99 | 119.53 | 0.12 | 37.29 | -2.11 | 29.99
| 2023-07-01 | 2:19 | 125 | 125 | 18.36 | 46.29 | 117 | 119.53 | 0.41 | 36.21 | -1.4 | 29.3 | STEP 9 SOAK
| 2023-07-01 | 2:20 | 125.2 | 125 | 18.36 | 49.12 | 117.96 | 120.14 | 1.31 | 35.17 | -0.92 | 28.59 | 11 MN 16.6/MN
| 2023-07-01 | 2:21 | 125.4 | 125 | 18.36 | 49.22 | 117.97 | 122.26 | 1.96 | 34.29 | -0.47 | 28
| 2023-07-01 | 2:22 | 125.4 | 125 | 19.34 | 49.22 | 117.99 | 122.46 | 2.61 | 33.5 | -0.05 | 27.64
| 2023-07-01 | 2:23 | 125.3 | 125 | 19.34 | 49.22 | 118.93 | 122.46 | 3.05 | 32.72 | 0.43 | 27.11
| 2023-07-01 | 2:24 | 125.3 | 125 | 19.34 | 50.39 | 118.95 | 122.46 | 3.5 | 32.02 | 0.93 | 26.63
| 2023-07-01 | 2:25 | 125.3 | 125 | 19.34 | 52.15 | 118.95 | 122.46 | 4.18 | 31.38 | 1.33 | 26.25
| 2023-07-01 | 2:26 | 125.2 | 125 | 20.31 | 52.15 | 119.16 | 122.46 | 4.91 | 30.8 | 1.45 | 25.88
| 2023-07-01 | 2:27 | 125.2 | 125 | 20.31 | 52.15 | 119.92 | 122.46 | 5.84 | 30.35 | 2.1 | 25.56
| 2023-07-01 | 2:28 | 125.1 | 125 | 20.31 | 52.15 | 119.92 | 122.46 | 6.73 | 29.85 | 2.92 | 25.21
| 2023-07-01 | 2:29 | 125.2 | 125 | 20.31 | 54.67 | 119.92 | 122.46 | 7.58 | 29.4 | 4.04 | 24.89
| 2023-07-01 | 2:30 | 125.1 | 125 | 20.31 | 55.08 | 119.92 | 122.46 | 8.42 | 29.05 | 5.16 | 24.69
| 2023-07-01 | 2:31 | 125.1 | 125 | 21.29 | 55.08 | 119.92 | 122.46 | 9.28 | 28.8 | 6.17 | 24.58
| 2023-07-01 | 2:32 | 125.1 | 125 | 21.29 | 55.08 | 120.1 | 122.46 | 9.92 | 28.53 | 6.91 | 24.36
| 2023-07-01 | 2:33 | 125.1 | 125 | 21.29 | 55.08 | 120.48 | 122.46 | 10.72 | 28.39 | 7.77 | 24.19
| 2023-07-01 | 2:34 | 125.1 | 125 | 21.41 | 58.01 | 120.76 | 122.46 | 11.41 | 28.25 | 8.51 | 24.11
| 2023-07-01 | 2:35 | 125.1 | 125 | 22.27 | 58.01 | 120.88 | 122.46 | 12.05 | 28.11 | 9.23 | 24.04
| 2023-07-01 | 2:36 | 125.1 | 125 | 22.27 | 58.01 | 120.9 | 122.46 | 12.62 | 27.94 | 9.84 | 23.91
| 2023-07-01 | 2:37 | 125 | 125 | 22.27 | 58.01 | 120.9 | 122.46 | 13.14 | 27.84 | 10.39 | 23.88
| 2023-07-01 | 2:38 | 125.1 | 125 | 22.33 | 60.94 | 120.9 | 122.51 | 13.66 | 27.7 | 10.93 | 23.78
| 2023-07-01 | 2:39 | 125.1 | 125 | 23.24 | 60.94 | 120.9 | 122.46 | 14.05 | 27.54 | 11.38 | 23.67
| 2023-07-01 | 2:40 | 125 | 125 | 23.24 | 60.94 | 120.9 | 122.46 | 14.48 | 27.4 | 11.84 | 23.6
| 2023-07-01 | 2:41 | 125 | 125 | 23.24 | 61.36 | 120.9 | 122.46 | 14.91 | 27.35 | 12.31 | 23.63
| 2023-07-01 | 2:42 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 120.9 | 122.79 | 15.32 | 27.29 | 12.74 | 23.63
| 2023-07-01 | 2:43 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 120.9 | 122.77 | 15.68 | 27.31 | 13.12 | 23.66
| 2023-07-01 | 2:44 | 125 | 125 | 24.22 | 63.87 | 120.9 | 122.94 | 15.98 | 27.26 | 13.53 | 23.65
| 2023-07-01 | 2:45 | 125 | 125 | 24.94 | 66.32 | 120.9 | 122.93 | 16.29 | 27.15 | 13.84 | 23.57
| 2023-07-01 | 2:46 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 120.9 | 122.83 | 16.53 | 27.09 | 14.19 | 23.55
| 2023-07-01 | 2:47 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 120.9 | 123.4 | 16.82 | 27.08 | 14.58 | 23.61
| 2023-07-01 | 2:48 | 125 | 125 | 25.2 | 66.8 | 120.9 | 123.38 | 17.05 | 27 | 14.86 | 23.59
| 2023-07-01 | 2:49 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 120.9 | 123.8 | 17.25 | 26.86 | 15.1 | 23.48
| 2023-07-01 | 2:50 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 120.9 | 124.12 | 17.48 | 26.81 | 15.41 | 23.54
| 2023-07-01 | 2:51 | 125 | 125 | 26.17 | 69.73 | 120.9 | 124.34 | 17.7 | 26.78 | 15.58 | 23.53
| 2023-07-01 | 2:52 | 125 | 125 | 27.15 | 72.63 | 120.9 | 124.42 | 17.86 | 26.69 | 15.8 | 23.52
| 2023-07-01 | 2:53 | 125 | 125 | 27.15 | 72.66 | 120.9 | 125.15 | 18.03 | 26.6 | 16.01 | 23.46
| 2023-07-01 | 2:54 | 125 | 125 | 27.65 | 72.66 | 120.9 | 125.28 | 18.21 | 26.54 | 16.21 | 23.48
| 2023-07-01 | 2:55 | 125 | 125 | 28.12 | 75.52 | 120.9 | 125.29 | 18.39 | 26.5 | 16.45 | 23.54
| 2023-07-01 | 2:56 | 125 | 125 | 28.12 | 75.59 | 120.9 | 125.31 | 18.57 | 26.52 | 16.72 | 23.58
| 2023-07-01 | 2:57 | 125 | 125 | 29.1 | 75.59 | 120.9 | 125.39 | 18.66 | 26.41 | 16.85 | 23.52
| 2023-07-01 | 2:58 | 125 | 125 | 29.1 | 78.51 | 120.9 | 125.29 | 18.85 | 26.4 | 17.08 | 23.54
| 2023-07-01 | 2:59 | 125 | 125 | 29.1 | 78.52 | 120.9 | 125.39 | 18.98 | 26.37 | 17.26 | 23.63 | STOP TEST
THERMOTRON SE-300-4-4 LR TEMP TEST